《用户测试报告》

文件编号：JS-JL-019

版本：A1

| 起草人： |  | 起草日期： | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人： |  | 审核日期： | 年 月 日 |
| 批准人： |  | 批准日期： | 年 月 日 |
| 发布日期： | 年 月 日 | 实施日期： | 年 月 日 |

童伴有康（河北）科技有限公司

文件更改摘要

| 日期 | 版本号 | 修订说明 | 修订人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-12-06 | A0 | 正式版 | 卢立强 | 刘克省 | 刘克省 |
| 2025-02-28 | A1 | 正式版 | 高亚冰 | 刘克省 | 刘克省 |

目 录

1文档概述	1

2引用文件	1

3测试概述	1

3.1测试对象	1

3.2测试方法	1

3.3测试工具	1

3.4测试环境	1

3.5组织管理	2

4测试记录	2

4.1执行记录	2

4.2缺陷情况	2

5测试结果及分析	3

5.1 结果概述	3

5.2 结果分析	3

6评估和建议	3

6.1 软件功能评估	3

6.2 改进建议	3

1文档概述

本文档用于对儿童手部X射线影像处理软件的用户测试进行描述。包括对软件用户测试的整体描述，对软件的功能符合性测试、数据准确性测试等，以验证各功能是否符合需求规格说明书或者用户需求描述的功能和技术要求。

2引用文件

GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》

3测试概述

3.1测试对象

本次测试的时间、地点以及测试对象见表1。

表 1

| 测试时间 | 2025-2-17至2025-2-19 |
| --- | --- |
| 测试地点 | 石家庄办公室 |
| 软件名称 | 儿童手部X射线影像处理软件 |
| 型号规格 | TB-DOCTOR-01 |
| 软件发布版本 | V2.0.0 |
| 软件完整版本 | V2.0.0 |
| 生产厂商 | 童伴有康（河北）科技有限公司 |

3.2测试方法

本次测试采用的方法为黑盒测试，测试用例覆盖了《软件需求规格说明书》中的全部需求内容。

3.3测试工具

无，直接在规定的测试环境下模拟运行使用，并记录结果。

3.4测试环境

表 2

| 环境 | 配置说明 |
| --- | --- |

| 硬件环境 | CPU：AMD Ryzen5 3550H with Radeon Vega Mobile Gfx2.10 GHz 内存：10GB 硬盘：477GB 系统：Windows 10（64位） |
| --- | --- |
| 软件环境 | 系统：Windows 10 64bit 版本：26100.6584 浏览器：Chrome 76 |
| 网络条件 | 网络带宽：100Mps |

3.5组织管理

本次测试由本项目软件开发团队组织，用户代表参与，测试人员负责测试和记录各项参数和结果。具体人员和职责安排见下表：

表 3

| 工作角色 | 测试人员 | 具体职责 |
| --- | --- | --- |
| 企业负责人 | 刘克省 | 审批用户测试计划，监控测试进度，审批用户测试报告。 |
| 项目经理 | 窦刚 | 审核用户测试计划和用户测试报告，审核测试用例，分解测试任务，监控测试进度与结果。 |
| 用户测试工程师 | 高亚冰 | 制定测试计划、设计测试用例、执行测试，组织编写用户测试报告，并撰写相应的文档。 |

4测试记录

4.1执行记录

见《用户测试记录》。

4.2缺陷情况

本次测试，未发现缺陷。

5测试结果及分析

5.1 结果概述

本次测试使用的测试用例一共70个，全部测试用例都满足需求规格的要求，测试过程中未发现软件缺陷。

5.2 结果分析

本次测试，所有测试用例在测试之前均经过批准审核，以及客户代表的确认。结果满足《软件需求说明书》、《产品使用说明书》、《软件用户测试计划》以及GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》标准的要求。

6评估和建议

6.1 软件功能评估

根据执行报告和缺陷情况报告的评估表明：

在所使用的判定测试结果在该软件的符合性准则的界限内，所有的期望行为是可获得的。

- 测试用例的执行百分比：100%；

- 达到出口准则的测试用例通过率100%；

- 没有严重的缺陷；

- 发现的缺陷在规定的要求之内。

6.2 改进建议

- 建议在软件开发项目中全面实施软件工程化，加强软件开发的管理工作。

- 建议进一步加强软件需求规格说明、软件设计文档编制以及编写代码的规范化。软件文档编制的种类和规格按照相关标准执行。