# 童伴有康（河北）科技有限公司 质量管理体系自查报告

# 河北省药品监督管理局：

我公司于 2025 年 8月 28 日到 2025  年 8 月 30 日对我公司 儿童手部X射线影像处理软件（填写拟注册或注册变更的产品名称）按照 医疗器械生产质量管理规范、医疗器械生产质量管理规范附录独立软件（填写“医疗器械生产质量管理规范”全称或规范+附录全称）要求进行了质量体系自查。

在自查过程中发现 1  条不合格项，其中 1 条得到有效整改，不合格项内容及整改情况见下表：

| 序号 | 不合格项内容描述 | 整改措施 | 整改结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 查阅文件，未见《软件生存周期过程控制程序》 | - 根据GMP软件附录编制软件全生命周期内各个控制程序，并检查现有过程记录是否符合法规和文件规定。 - 设计开发人员重新整理设计开发输入和设计开发输出清单，并按照程序要求进行评审。 | 2025.9.6日各责任人已根据纠正预防措施完成全部整改 |

具体自查情况详见附件：

☑企业关键项自查清单；

☑主要生产设备情况一览表；

☑主要检验仪器和设备配置情况一览表；

☑采购清单；

☑原材料检验规程清单；

☑产品图纸、作业指导书清单、环境要求相关文件目录；

☑主要原材料（含可能影响产品质量的辅料、内包装材料）供应商目录；

☑生产用原辅材料采购情况一览表；

☑每台（批）试生产产品和注册检验、临床试验样品生产记录信息一览 表；

☑每台（批）试生产产品和注册检验、临床试验样品检验记录信息一览 表；

☑注册检验和临床试验样品信息一览表（依据每一份注册检验报告填写相 关内容）。

我公司已完成质量管理体系自查，随时可以接受注册质量管理体系核查。

童伴有康（河北）科技有限公司公司（盖章）

年       月      日

附件 1

# “重点核查内容”企业自查清单

| 审核日期 |  | 2025.8.29 |  | 受审部门 | 技术部 |  | 受审部门负责人 | 刘克省 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准 条款 | 审 核 内 容 |  | 审 核 方 式 | 审 核 记 录 |  |  | 合格 | 不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻微 | 严重 |
| 1 | 5.1.1 | 设计开发控制程序 |  | 查阅文件 | 查看设计控制程序文件，内容清晰、可操作，能控制设计开发过程，包括以下内容： 1.设计和开发的各个阶段的划分； 2.适合于每个设计和开发阶段的评审、验证、确认和设计转换活动; 3.设计和开发各阶段人员和部门的职责、权限和沟通； 4.风险管理要求。 |  |  | √ |  |  |
| 2 | 独立软件附录 | 2.3.1 应当结合软件生存周期模型特点建立软件生存周期过程控制程序并形成文件，确定软件开发策划、软件需求分析、软件设计、软件编码、验证与确认、软件更新、风险管理、缺陷管理、可追溯性分析、配置管理、文件与记录控制、现成软件使用、网络安全保证、软件发布、软件部署、软件停运等活动要求。 |  | 查阅文件 | 未见《软件生存周期过程控制程序》 |  |  |  | √ |  |
| 3 | 独立软件附录 | 2.3.2 软件生存周期过程质量保证活动要求应当与软件安全性级别相适宜。软件安全性级别应当在采取风险控制措施之前，结合软件的预期用途、使用场景和核心功能进行综合判定，并仅可通过外部风险控制措施降低级别。 2.3.3 应当依据风险管理控制程序实施软件风险管理活动，结合产品识别、分析、评价、控制和监测软件功能、接口、用户界面、现成软件、网络安全等风险，并贯穿于软件生存周期全过程。 |  | 查阅文件 | 提供了注册文档《研究资料》及《软件描述文档》，对软件生存周期过程及软件风险等级做出了描述。 查阅产品的风险管理报告，对产品识别、分析、评价、控制和监测软件功能、接口、用户界面、现成软件、网络安全等风险进行了管理 |  |  | √ |  |  |
| 4 | 5.2.1 | 查设计和开发策划 |  | 查阅记录 | 提供了《项目立项书》，从以下方面做出了策划：查看设计和开发策划资料，应当根据产品的特点，对设计开发活动进行策划： 1.设计和开发项目的目标和意义的描述，技术指标分析； 2.确定了设计和开发各阶段，以及适合于每个设计和开发阶段的评审、验证、确认和设计转换活动； 3．识别和确定各个部门设计和开发的活动和接口，明确各阶段的人员或组织的职责、评审人员的组成，以及各阶段预期的输出结果； 4.主要任务和阶段性任务的策划安排与整个项目的一致； 5.确定产品技术要求的制定、验证、确认和生产活动所需的测量装置； 6.风险管理活动。 |  |  | √ |  |  |
| 5 | 5.3.1 | 设计和开发输入 |  | 查阅记录 | 按照设计开发控制程序提供形成文档的设计开发输入，应当包括预期用途规定的功能、性能和安全要求、法规要求、风险管理控制措施和其他要求。 |  |  | √ |  |  |
| 6 | 5.3.2 | 应当对设计和开发输入进行评审并得到批准，保持相关记录。 |  |  | 对设计和开发输入进行评审并得到批准，保持相关记录。 |  |  | √ |  |  |
| 7 | *5.4.1 | 查设计和开发输出 |  |  | 查看设计和开发输出资料，包括了以下资料： 1.采购信息，如原材料、包装材料、组件和部件技术要求；（BOM表） 2.生产和服务所需的信息，如产品图纸（包括零部件图纸）、工艺配方、作业指导书、环境要求等； 3.产品技术要求； 4.产品检验规程或指导书； 5.产品使用说明书； 6.标识和可追溯性要求； 7.提交给注册审批部门的文件，如研究资料、产品技术要求、注册检验报告、临床评价资料（如有）、医疗器械安全有效基本要求清单等； 8.样机或样品； 9.生物学评价结果和记录，包括材料的主要性能要求。 |  |  | √ |  |  |
| 8 | 5.4.2 | 设计和开发输出应当得到批准，保持相关记录。 |  | 查阅文件 | 设计开发输出的文件有相关负责人的签批 |  |  | √ |  |  |
| 9 | 独立软件附录 | 2.3.4 软件配置管理应当建立控制程序并形成文件，规范软件版本、源代码、文件、工具、现成软件等控制要求，确定配置标识、变更控制、配置状态记录等活动要求。使用配置管理工具保证软件质量，并贯穿于软件生存周期全过程。 |  | 查阅文件 | 提供了软件配置管理规定，符合要求。 |  |  | √ |  |  |
| 10 | 5.5.1 | 软件发布 |  | 查阅记录 | 提供了《项目评审报告》和《项目确认报告》，确定了软件可以发布销售。 |  |  | √ |  |  |
| 11 | 5.6.1 | 设计评审 |  | 查阅记录 | 提供《项目评审报告》，在适宜的阶段进行设计和开发评审 |  |  | √ |  |  |
| 12 | 5.7.1 | 设计和开发进行验证。 |  | 查阅记录 | 提供了单元测试、集成测试和用户测试报告，验证输出符合输入要求。 |  |  | √ |  |  |
| 13 | 5.8.1 | 应当对设计和开发进行确认，以确保产品满足规定的使用要求或者预期用途的要求，并保持确认结果和任何必要措施的记录。 |  | 查阅记录 | 提供了《项目确认报告》，确认产品满足规定的使用要求和预期用途的要求； |  |  | √ |  |  |
| 14 | 5.9.1 | 设计确认方式 |  | 查阅记录 | 提供了《项目确认报告》和用户测试记录，通过用户测试和产品鉴定会的方式进行设计确认。 |  |  | √ |  |  |
| 15 | 5.10.1 | 应当对设计和开发的更改进行识别并保持记录。 |  | 查阅记录 | 适用 |  |  | √ |  |  |
| 16 | 5.10.2 | 设计和开发更改的评审、验证和确认，并在实施前得到批准。 |  | 查阅记录 | 适用 |  |  | √ |  |  |
| 17 | *5.10.3 | 当选用的材料、零件或者产品功能的改变可能影响到医疗器械产品安全性、有效性时，应当评价因改动可能带来的风险，必要时采取措施将风险降低到可接受水平，同时应当符合相关法规的要求。 |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 5.11.1 | 风险管理 |  | 查阅文档 | 提供了《风险管理控制程序》和风险管理文档： 1.风险管理过程覆盖产品实现的全过程； 2.提供了风险管理计划、风险分析、风险估计和风险控制、综合剩余风险分析等文档 3.经过风险管理，医疗器械产品的风险控制在可接受水平。 |  |  | √ |  |  |
| 19 | 独立软件附录设计开发要求 | 2.3.5 软件版本控制应当基于合规性要求确定软件版本命名规则，涵盖软件、现成软件、网络安全的全部软件更新类型，各字段含义应当明确且无歧义无矛盾。软件版本变更应当符合软件版本命名规则的要求。 2.3.6 软件可追溯性分析应当建立控制程序并形成文件，涵盖现成软件、网络安全的控制要求，形成软件可追溯性分析报告以供评审。使用可追溯性分析工具保证软件开发、软件更新过程满足可追溯性要求，并贯穿于软件生存周期全过程。 2.3.7 现成软件使用应当形成文件，确定风险管理、验证与确认、缺陷管理、可追溯性分析、软件更新、配置管理、文件与记录控制、网络安全保证等活动要求。遗留软件还应当确定现有文件、上市后使用情况、用户投诉、不良事件、召回情况等评估活动要求。使用开源软件应当遵循相应开源许可协议。 2.3.8 软件开发策划应当确定软件需求分析、软件设计、软件编码、验证与确认、风险管理、缺陷管理、可追溯性分析、配置管理、文件与记录控制、现成软件使用、网络安全保证、评审等活动计划，形成相关文件和记录，并适时更新。软件开发策划应当保证软件开发和测试的人员及环境与软件开发要求相适宜。 2.3.9 软件需求分析应当综合分析法规、标准、用户、产品、功能、性能、接口、用户界面、网络安全、警示提示等软件需求，确定风险管理、可追溯性分析、现成软件使用评估、软件确认测试计划创建、评审等活动要求，形成软件需求规范和评审记录并经批准，适时更新并经批准。可追溯性分析此时应当分析软件需求与风险管理、软件需求与产品需求的关系。 2.3.10 软件设计应当依据软件需求规范实施软件体系架构、功能、性能、算法、接口、用户界面、单元、网络安全等设计，确定风险管理、可追溯性分析、现成软件使用评估、软件验证测试计划创建、评审等活动要求，形成软件设计规范和评审记录并经批准，适时更新并经批准。可追溯性分析此时应当分析软件设计与软件需求之间的关系。 2.3.11 软件编码应当依据软件设计规范实施，确定源代码编写与注释、现成软件使用、可追溯性分析、各级测试用例创建、评审等活动要求，形成评审记录，并适时更新。源代码编写与注释应当符合软件编码规则文件的要求。测试用例应当保证软件验证与确认测试的充分性、适宜性、有效性。可追溯性分析此时应当分析源代码与软件设计、源代码与测试用例的关系。 2.3.12 软件验证应当确定源代码审核、静态分析、动态分析、单元测试、集成测试、系统测试、评审等活动要求，涵盖现成软件、网络安全的验证要求，并保持相关记录。白盒测试应当确定语句、判定、条件、路径等测试覆盖率要求，并与软件安全性级别相适宜。 2.3.13 单元测试、集成测试、系统测试应当依据相应测试计划实施，涵盖现成软件、网络安全的测试要求，确定缺陷管理、风险管理、可追溯性分析、评审等活动要求，形成相应软件测试记录、测试报告以及评审记录，并适时更新。可追溯性分析此时应当分析各级测试用例与软件设计、系统测试与软件需求、系统测试与风险管理的关系。 2.3.14 软件确认应当确定用户测试、临床评价、评审等活动要求，涵盖现成软件、网络安全的确认要求，并保持相关记录。保证软件满足用户需求和预期目的，且软件已知剩余缺陷的风险均可接受。 2.3.15 用户测试应当依据用户测试计划在真实使用环境或模拟使用环境下实施，涵盖现成软件、网络安全的测试要求，确定缺陷管理、风险管理、可追溯性分析、评审等活动要求，形成用户测试记录、测试报告以及评审记录并经批准，适时更新并经批准。可追溯性分析此时应当分析用户测试与用户需求、用户测试与风险管理的关系。 2.3.16 软件更新应当形成文件，涵盖现成软件、网络安全的变更控制要求，确定软件更新请求评估、软件更新策划、软件更新实施、风险管理、验证与确认、缺陷管理、可追溯性分析、配置管理、文件与记录控制、评审、用户告知等活动要求，形成相关文件和记录并经批准，适时更新并经批准。软件版本变更应当与软件更新情况相匹配。验证与确认应当根据软件更新的类型、内容和程度实施相适宜的回归测试、用户测试等活动。 2.3.17 软件缺陷管理应当形成文件，确定软件缺陷评估、软件缺陷修复、回归测试、风险管理、配置管理、评审等活动要求，形成软件缺陷分析报告以供评审。使用缺陷管理工具保证软件质量，并贯穿于软件生存周期全过程。 |  | 查阅文档 | 提供了软件版本说明，通过版本号对软件的更新进行追溯。 提供了《系统设计》，对软件需求分析、软件设计、软件编码、验证与确认、风险管理、缺陷管理、可追溯性分析、配置管理、文件与记录控制、现成软件使用、网络安全保证、评审等活动计划，形成相关文件和记录，并适时更新。 提供了软件需求，分析法规、标准、用户、产品、功能、性能、接口、用户界面、网络安全、警示提示等软件需求，确定风险管理、可追溯性分析、现成软件使用评估、软件确认测试计划创建、评审等活动要求，形成软件需求规范和评审记录并经批准 |  |  | √ |  |  |
| 内审组长/日期 |  |  | 刘克省/2025.8.29 |  | 审核员/日期 | 段奶荣/2025.8.29 |  |  |  |  |

| 审核日期 |  | 2025.8.28 |  | 受审部门 | 生产部 |  | 受审部门负责人 | 张红卫 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准 条款 | 审 核 内 容 |  | 审 核 方 式 | 审 核 记 录 |  |  | 合格 | 不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻微 | 严重 |
| 1 | *7.1.1 | 应当按照建立的质量管理体系进行生产，以保证产品符合强制性标准和经注册或者备案的产品技术要求。 |  | 查阅文件 | 提供了《生产过程控制程序》 |  |  | √ |  |  |
| 2 | *7.2.1 | 生产工艺规程、作业指导书 |  | 查阅文件 | 提供了生产工艺规程、作业指导书，明确了关键工序。 |  |  | √ |  |  |
| 3 | 7.3.1 | 在生产过程中需要对原材料、中间品等进行清洁处理的，应当明确清洁方法和要求，并对清洁效果进行验证。 |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7.4.1 | 应当根据生产工艺特点对环境进行监测，并保存记录。 |  | 查阅文件 | 提供了《监视和测量装置控制程序》，明确装置的程序 |  |  | √ |  |  |
| 5 | 7.5.1 | 应当对生产的特殊过程进行确认，并保存记录，包括确认方案，确认方法、操作人员、结果评价、再确认等内容。 |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7.5.2 | 生产过程中采用的计算机软件对产品质量有影响的，应当进行验证或确认。 |  | 查阅记录 | 提供了软件确认记录 |  |  | √ |  |  |
| 7 | *7.6.1 | 每批（台）产品均应当有生产记录，并满足可追溯的要求。 |  | 查阅记录 | 提供了送检样品的生产批记录 |  |  | √ |  |  |
| 8 | 7.6.2 | 生产记录 |  |  | 生产记录包括：产品名称、规格型号、原材料批号、产品编号、生产日期、数量、主要设备、工艺参数、操作人员等内容。 |  |  | √ |  |  |
| 9 | 7.7.1 | 产品标识控制程序 |  | 查阅文件 | 提供了《产品标识和可追溯性控制程序》，对产品进行标识，以便识别，防止混用和错用。 |  |  | √ |  |  |
| 10 | *7.8.1 | 生产过程中的标识 |  | 现场查看 | 通过区域进行过程产品状态 |  |  | √ |  |  |
| 11 | *7.9.1 | 产品的可追溯性程序 |  |  | 提供了《产品标识和可追溯性控制程序》，规定产品追溯范围、程度、标识和必要的记录。 |  |  | √ |  |  |
| 12 | *7.10.1 | 产品的说明书、标签应当符合相关法律法规及标准要求。 |  | 查阅文件 | 查看产品说明书了标签，符合法规要求 |  |  | √ |  |  |
| 13 | 7.11.1 | 产品防护程序 |  | 查阅文件 | 提供了《产品防护控制程序》，规定产品及其组成部分的防护要求，包括污染防护、静电防护、粉尘防护、腐蚀防护、运输防护等要求。防护应当包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。 现场查看并抽查相关记录，确认产品防护符合要求。 |  |  | √ |  |  |
| 14 | 独立软件附录 | 2.5.1 软件发布应当形成文件，确定软件产品文件创建、软件产品与文件归档备份、软件版本识别与标记、交付形式评估与验证、病毒防护等活动要求，保证软件发布的可重复性。 2.5.2 物理交付方式应当确定软件产品复制、许可授权以及存储媒介包装、标记、防护等要求，网络交付方式应当确定软件产品标记、许可授权、网络安全保证等要求。 |  | 查阅文件 | 按照要求完成软件发布应当形成文件，确定软件产品文件创建、软件产品与文件归档备份、软件版本识别与标记、交付形式评估与验证、病毒防护等活动要求，保证软件发布的可重复性。 物理交付方式应当确定软件产品复制、许可授权以及存储媒介包装、标记、防护等要求，网络交付方式应当确定软件产品标记、许可授权、网络安全保证等要求。 |  |  | √ |  |  |
| 内审组长/日期 |  |  | 刘克省/2025.8.28 |  | 审核员/日期 | 段奶荣/2025.8.28 |  |  |  |  |

| 审核日期 |  | 2025.8.30 |  | 受审部门 | 销售部 |  | 受审部门负责人 | 赵晓鹏 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准 条款 | 审 核 内 容 |  | 审 核 方 式 | 审 核 记 录 |  |  | 合格 | 不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻微 | 严重 |
| 1 | *9.1.1 | 产品销售记录 |  | 不适用 |  |  |  | / | / | / |
| 2 | 9.1.2 | 销售记录至少应当包括：医疗器械名称、规格、型号、数量、生产批号、有效期、销售日期、购货单位名称、地址、联系方式等内容。 |  | 查阅文件 | 内容包括：产品名称、规格、型号、数量、产品编号、合同号、有效期、生产日期、销售日期、购货单位名称、地址、联系方式等内容。 |  |  | √ |  |  |
| 3 | 9.2.1 | 直接销售自产产品或者选择医疗器械经营企业，应当符合医疗器械相关法规和规范要求。 |  | 查阅文件 | 提供了与顾客有关的控制程序，规定了产品销售相关规定 |  |  | √ |  |  |
| 4 | 9.2.2 | 发现医疗器械经营企业存在违法违规经营行为时，应当及时向当地食品药品监督管理部门报告。 |  | 查阅文件 | 提供了与顾客有关的控制程序，规定了产品销售相关规定 |  |  | √ |  |  |
| 5 | 9.3.1 | 应当具备与所生产产品相适应的售后服务能力，建立健全售后服务制度。 |  | 查阅文件 | 提供了提供了售后监督控制程序及售后服务记录表 |  |  | √ |  |  |
| 6 | 9.3.2 | 应当规定售后服务要求并建立售后服务记录，并满足可追溯的要求。 |  | 查阅文件 | 提供了提供了售后监督控制程序、系统部署相关SOP，和验收、培训记录表单 |  |  | √ |  |  |
| 7 | 9.4.1 | 需要由企业安装的医疗器械，应当确定安装要求和安装验证的接收标准，建立安装和验收记录。 |  | 查阅文件 | 提供了系统部署相关SOP，和验收、培训记录表单 |  |  | √ |  |  |
| 8 | 9.4.2 | 由使用单位或其他企业进行安装、维修的，应当提供安装要求、标准和维修零部件、资料、密码等，并进行指导。 |  | 不适用 |  |  |  | / | / | / |
| 9 | 独立软件附录 | 2.7.1 软件部署应当形成文件，确定交付、安装、设置、配置、用户培训等活动要求，保持相关记录。 2.7.2 软件停运应当形成文件，确定停运后续用户服务、数据迁移、患者数据与隐私保护、用户告知等活动要求，保持相关记录。 |  | 不适用 | 提供了系统部署相关SOP，和验收、培训记录表单 支持性软硬件系统保持说明书规定的版本，则软件制造商保持软件可用；顾客需要升级系统，从而导致软件换版，前一版软件停止服务。 |  |  | / | / | / |
| 10 | 9.5.1 | 应当建立顾客反馈处理程序，对顾客反馈信息进行跟踪分析。 |  |  | 提供了提供了售后监督控制程序及售后服务记录表 |  |  | √ |  |  |
| 内审组长/日期 |  |  | 刘克省/2025.8.30 |  | 审核员/日期 | 刘克省/2025.8.30 |  |  |  |  |

| 审核日期 |  | 2025.8.29 |  | 受审部门 | 质量部 |  | 受审部门负责人 | 段奶荣 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准 条款 | 审 核 内 容 |  | 审 核 方 式 | 审 核 记 录 |  |  | 合格 | 不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻微 | 严重 |
| 1 | *4.1.1 | 应当建立健全质量管理体系文件，包括质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、技术文件和记录，以及法规要求的其他文件。 |  | 查阅文件 询问 | 提供了质量方针，并对质量方针的含义进行了说明； 制订了质量目标，并在各职能部门进行了分解 |  |  | √ |  |  |
| 2 | 4.1.2 | 质量手册应当对质量管理体系作出规定。 |  | 查阅文件 | 查看企业的质量手册，包括企业质量目标、组织机构及职责、质量体系的适用范围和要求。 |  |  | √ |  |  |
| 3 | 4.1.3 | 程序文件应当根据产品生产和质量管理过程中需要建立的各种工作程序而制定，包含本规范所规定的各项程序文件。 |  | 查阅文件 | 包含36个程序文件，包含了医疗器械生产质量规范所规定的各项程序。 |  |  | √ |  |  |
| 4 | *4.1.4 | 技术文件应当包括产品技术要求及相关标准、生产工艺规程、作业指导书、检验和试验操作规程、安装和服务操作规程等相关文件。 |  | 查阅文件 | 提供了产品技术要求、生产作业指导书、检验和试验操作规程、安装和服务操作规程等相关文件。 |  |  | √ |  |  |
| 5 | 4.2.1 | 文件控制程序 |  | 查阅文件 | 查阅文件控制程序，对文件设计、制定、审核、批准和发放、更改等做出了规定。 |  |  | √ |  |  |
| 6 | 4.2.2 | 文件的起草、修订、审核、批准、替换或撤销、复制、保管和销毁等应当按照控制程序管理，并有相应的文件分发、撤销、复制和销毁记录。 |  | 查阅文件和记录 | 文件有编制、审核、批准、更改、销毁等相关规定。查阅《文件控制程序》文件，有编制、审核、批准人员签名。 |  |  | √ |  |  |
| 7 | 4.2.3 | 文件更新或修订 |  | 查阅文件 | 现有文件为初始发布版本。 |  |  | / |  |  |
| 8 | 4.2.4 | 分发和使用的文件应当为适宜的文本，已撤销或作废的文件应当进行标识，防止误用。 |  | 现场查看 | 到工作现场抽查现场使用的文件，是有效版本。未生成作废文件 |  |  | √ |  |  |
| 9 | 4.3.1 | 应当确定作废的技术文件等必要的质量管理体系文件的保存期限，满足产品维修和产品质量责任追溯等需要。 |  | 查阅记录 | 查看受控文件清单，规定的作废文件的保存时间为“长期” |  |  | √ |  |  |
| 10 | 4.4.1 | 记录控制程序 |  | 查阅文件 | 提供了《记录控制程序》，包括记录的标识、保管、检索、保存期限和处置要求等。 |  |  | √ |  |  |
| 11 | 4.4.2 | 记录应当保证产品生产、质量控制等活动可追溯性。 |  | 查阅记录 | 查看送检样品的生产批记录，可通过合同号和产品编号进行产品追溯。 |  |  | √ |  |  |
| 12 | 4.4.3 | 记录应当清晰、完整，易于识别和检索，防止破损和丢失。 |  | 查看记录 | 查看《质量记录清单》，列出所有记录的信息 |  |  | √ |  |  |
| 13 | 4.4.4 | 记录不得随意涂改或销毁，更改记录应当签注姓名和日期，并使原有信息仍清晰可辨，必要时，应当说明更改的理由。 |  | 查看记录 | 查看《文件更改申请单》，记录变更原由。 |  |  | √ |  |  |
| 14 | 4.4.5 | 记录的保存期限至少相当于生产企业所规定的医疗器械的寿命期，但从放行产品的日期起不少于2年，或符合相关法规要求，并可追溯。 |  | 查阅文件 | 查看《记录控制程序》，质量记录的保存期限7年，大于产品寿命期5年。 |  |  | √ |  |  |
| 15 | 8.1.1 | 质量控制程序 |  | 查阅文件 | 提供了《产品检验控制程序》，规定了产品检验部门、人员、操作等要求。 |  |  | √ |  |  |
| 16 | 8.1.2 | 检验仪器和设备的使用、校准，以及产品放行的程序。 |  | 查阅文件 | 提供了《产品检验控制程序》，对检验仪器、设备的使用和校准作出规定。 |  |  | √ |  |  |
| 17 | 8.2.1 | 应当定期对检验仪器和设备进行校准或检定，并予以标识。 |  | 适用 | 提供了《监视和测量设备控制程序》规定检验仪器和设备的检定与标示 |  |  | √ |  |  |
| 18 | 8.2.2 | 应当规定检验仪器和设备在搬运、维护、贮存期间的防护要求，防止检验结果失准。 |  | 查阅文件 | 提供了《监视和测量设备控制程序》，规定检验仪器和设备在搬运、维护、贮存期间的防护要求，防止检验结果失准。 |  |  | √ |  |  |
| 19 | 8.2.3 | 当发现检验仪器和设备不符合要求时，应当对以往检验结果进行评价，并保存验证记录。 |  | 查阅记录 | 查看设备使用、维护记录，未发现检验仪器设备不符合要求的情况 |  |  | √ |  |  |
| 20 | 8.2.4 | 对用于检验的计算机软件，应当进行确认。 |  | 不适用 |  |  |  | / |  |  |
| 21 | *8.3.1 | 应当根据强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求制定产品的检验规程，并出具相应的检验报告或证书。 |  | 查阅文件 | 查看《产品检验规程》，未涵盖强制性标准以及经注册或者备案的产品技术要求的性能指标； 查看产品发布版本，与软件验证、确认报告所确定的版本一致，符合产品技术要求和国家标准GB/T 25000.51的要求 |  |  | √ |  |  |
| 22 | 8.3.2 | 需要常规控制的进货检验、过程检验和成品检验项目原则上不得进行委托检验。对于检验条件和设备要求较高，确需委托检验的项目，可委托具有资质的机构进行检验，以证明产品符合强制性标准和经注册或者备案的产品技术要求。 |  | 查阅文件 | 全部可自检 |  |  | √ |  |  |
| 23 | *8.4.1 | 每批（台）产品均应当有批检验记录，并满足可追溯要求。 |  | 查阅记录 | 已提供进货检验记录 |  |  | √ |  |  |
| 24 | 8.4.2 | 检验记录应当包括进货检验、过程检验和成品检验的检验记录、检验报告或证书等。 |  | 查阅记录 | 已提供进货检验记录 |  |  | √ |  |  |
| 25 | *8.5.1 | 产品放行 |  | 查阅记录 | 提供了产品放行记录 |  |  | √ |  |  |
| 26 | 8.5.2 | 放行的产品应当附有合格证明。 |  | 现场查看 | 有产品封口合格签 |  |  | √ |  |  |
| 27 | 独立软件附录 | 2.6.1 软件产品放行应当形成文件，确定软件版本识别、安装卸载测试、产品完整性检查、放行批准等活动要求，保持相关记录。 |  | 不适用 | 有《放行单》 |  |  | √ |  |  |
| 28 | 8.6.1 | 应当根据产品和工艺特点制定留样管理规定，按规定进行留样，并保持留样观察记录。 |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 10.1.1 | 不合格品控制程序 |  | 查阅文件 | 提供了《不合格品控制程序》，规定了不合格品控制的部门和人员的职责与权限。 |  |  | √ |  |  |
| 30 | *10.2.1 | 不合格品的标识、记录、隔离、评审，根据评审结果，对不合格品采取相应的处置措施。 |  | 查看文件和记录 | 现场查看，通过分区对不合格品进行标识、隔离；生产、检验记录表上有对不合格品的处置记录。 |  |  | √ |  |  |
| 31 | 10.3.1 | 在产品销售后发现产品不合格 |  | 查阅文件 | 查看《不合格品控制程序》，规定产品销售后发现产品不合格时，应及时采取相应措施，如召回、销毁等措施。 |  |  | √ |  |  |
| 32 | 10.4.1 | 不合格品可以返工的，企业应当编制返工控制文件。返工控制文件应当包括作业指导书、重新检验和重新验证等内容。 |  | 不适用 | 不合格品不可以返工。 |  |  | √ |  |  |
| 33 | 10.4.2 | 不能返工的，应当建立相关处置制度。 |  | 查阅文件 | 查看《不合格品控制程序》，规定不合格品直接报废 |  |  | √ |  |  |
| 34 | 11.1.1 | 应当指定相关部门负责接收、调查、评价和处理顾客投诉，并保持相关记录。 |  | 查阅文件 | 生产研发部的技术支持人员负责处理顾客投诉 |  |  | √ |  |  |
| 35 | *11.2.1 | 医疗器械不良事件监测制度 |  | 查阅文件 | 提供了《不良事件的监测控制程序》，规定了可疑不良事件管理人员的职责、报告原则、上报程序、上报时限，制定了启动实施医疗器械再评价的程序和文件等，并符合法规要求。 |  |  | √ |  |  |
| 36 | 11.3.1 | 数据分析程序 |  | 查阅文件 | 建立了《数据分析控制程序》，规定了收集分析与产品质量、不良事件、顾客反馈和质量管理体系运行有关的数据，验证产品安全性和有效性 |  |  | √ |  |  |
| 37 | 独立软件附录 | 2.8.1 数据分析控制程序应当涵盖软件缺陷、网络安全事件要求。 2.8.2 网络安全事件应急响应应当形成文件，确定网络安全事件风险管理、应急响应措施验证、用户告知、召回等活动要求，保持相关记录。 |  | 查阅文件 | 查看《数据分析控制程序》，提供了网络安全事件应急响应程序 |  |  | √ √ |  |  |
| 38 | 11.4.1 | 纠正措施程序 |  | 查阅文件 | 提供了《纠正预防措施控制程序》，明确对产生问题的原因，采取有效措施，防止相关问题再次发生。 |  |  | √ |  |  |
| 39 | 11.4.2 | 预防措施程序 |  | 查阅文件 | 提供了《纠正预防措施控制程序》，明确了对潜在问题的原因，采取有效措施，防止问题发生。 |  |  | √ |  |  |
| 40 | *11.5.1 | 产品召回 |  | 查阅文件 | 提供了《产品召回控制程序》，对存在安全隐患的医疗器械，应当按照有关法规要求采取召回等措施，并按规定向有关部门报告。 |  |  | √ |  |  |
| 41 | 11.6.1 | 产品信息告知 |  | 查阅文件 | 提供了《忠告性通知控制程序》，及时将产品变动、使用等补充信息通知使用单位、相关企业或消费者。 |  |  | √ |  |  |
| 42 | 11.7.1 | 内审 |  | 查阅文件 | 提供了《内部审核控制程序》，规定审核的准则、范围、频次、参加人员、方法、记录要求、纠正预防措施有效性的评定等内容，以确保质量管理体系符合本规范的要求。 |  |  | √ |  |  |
| 43 | *11.8.1 | 管理评审 |  | 查阅文件 | 提供了《管理评审控制程序》，对质量管理体系进行评价和审核，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 |  |  | √ |  |  |
| 44 | *6.1.1 | 查阅采购控制程序。 |  | 查阅文件 | 采购程序内容包括：采购流程、合格供应商的选择、评价和再评价规定、采购物品检验或验证的要求、采购记录的要求。 |  |  | √ |  |  |
| 45 | *6.1.2 | 进货查验 |  | 查阅记录 | 未提供进货检验记录 |  |  | √ |  |  |
| 46 | 6.2.1 | 物料分类控制 |  | 查阅文件 | 采购控制程序对物料进行分类控制。 物料清单把物料分为A类和B类 |  |  | √ |  |  |
| 47 | 6.3.1 | 是否按照《医疗器械生产企业供应商审核指南》的要求建立供应商审核制度。 |  | 查阅文件 | 提供了供应商审核管理制度。 |  |  | √ |  |  |
| 48 | 6.3.2 | 应当保留供方评价的结果和评价过程的记录。 |  | 查阅记录 | 提供了供应商评价记录 |  |  | √ |  |  |
| 49 | *6.4.1 | 应当与主要原材料供应商签订质量协议，明确双方所承担的质量责任。 |  | 查阅记录 | 提供了云服务提供的格式协议，明确了双方的质量责任。 |  |  | √ |  |  |
| 50 | 6.5.1 | 查看采购记录，是否明确采购信息，清晰表述采购要求，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容。 |  | 查阅记录 | 提供了原材料的采购信息，符合要求； 提供了云服务的质量协议。 |  |  | √ |  |  |
| 51 | 6.5.2 | 查看采购验收记录 |  | 查阅记录 | 未提供采购验收记录； 未提供供应商档案 |  |  | √ |  |  |
| 52 | *6.5.3 | 采购记录应当满足可追溯要求。 |  | 查阅记录 | 采购记录有包含物料名称、规格型号、供应商 |  |  | √ |  |  |
| 53 | 独立软件附录 | 2.4.1 现成软件采购应当形成文件，根据现成软件的类型、使用方式、对产品质量影响程度，确定分类管理、质量控制、供应商审核等活动要求。 2.4.2 应当与供应商签订外包软件质量协议，明确外包软件需求分析、交付形式、验收方式与准则、设计开发文件交付、知识产权归属、维护等要求以及双方质量责任承担要求。 2.4.3 云计算服务协议应当明确网络安全保证、患者数据与隐私保护等责任承担要求。 |  | 查阅文件 | 提供了云服务提供商的格式合同及质量保证协议，明确了网络安全保证、患者数据与隐私保护等责任的承担要求。 |  |  | √ |  |  |
| 54 | 6.6.1 | 采购物品验证 |  | 查阅记录 | 秒表、温度计、钢直尺等采购验收记录 |  |  | √ |  |  |
| 内审组长/日期 |  |  | 刘克省/2025.8.29 |  | 审核员/日期 | 刘克省/2025.8.29 |  |  |  |  |

| 审核日期 |  | 2025.8.28 |  | 受审部门 | 综合部、企业负责人 |  | 受审部门负责人 | 孙瑶 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准 条款 | 审 核 内 容 |  | 审 核 方 式 | 审 核 记 录 |  |  | 合格 | 不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 轻微 | 严重 |
| 1 | 1.1.1 | 查看提供的质量手册，是否包括企业的组织机构图，是否明确各部门的相互关系。 |  | 查阅文件 | 提供了组织机构图，明确了各部门之间的相互关系 |  |  | √ |  |  |
| 2 | *1.1.2 | 查看企业的质量手册，程序文件或相关文件，是否对各部门的职责权限作出规定；质量管理部门应当能独立行使职能, 查看质量管理部门的文件，是否明确规定对产品质量的相关事宜负有决策的权利。 |  | 查阅文件 | 提供了组织机构图，对各部门的职责权限做了规定，质量部独立行使职能。查看质量负责人授权书，质量负责人对产品质量相关事宜负有决策权，负责产品放行。 |  |  | √ |  |  |
| 3 | 1.1.3 | 生产管理部门和质量管理部门负责人不得互相兼任。 |  | 查阅文件、记录 | 查看公司花名册，生产负责人和质量负责人为不同人员；查看生产批记录，相关过程签名和授权一致 |  |  | √ |  |  |
| 4 | 独立软件附录 | 2.1.1 软件开发、测试、维护人员应当具备与岗位职责要求相适宜的专业知识、实践经验和工作能力。 2.1.2 黑盒测试应当保证同一软件项的开发人员和测试人员不得互相兼任。 2.1.3 用户测试人员应当具备适宜的软件产品使用经验，或经过培训具备适宜的软件产品使用技能。 |  | 查阅记录 | 查看人员任命书，测试人员为质量部的检验员，与研发人员不为同一人；查看员工简历及资质证明资料，测试人员具有软件相关教育背景和经验。 |  |  | √ |  |  |
| 5 | 1.2.1 | 企业负责人应当是医疗器械产品质量的主要责任人。 |  | 查阅任命书 | 总经理由法定代表人及董事会任命，作为企业负责人，对公司运营和产品质量负全部责任。 |  |  | √ |  |  |
| 6 | 1.2.2 | 查看质量方针和质量目标的制定程序、批准人员。 |  | 查阅文件、询问 | 提供了公司质量方针和质量目标文件，由管理者代表参与、公司董事会共同制订、总经理批准发布 |  |  | √ |  |  |
| 7 | 1.2.3 | 企业负责人应当确保质量管理体系有效运行所需的人力资源、基础设施和工作环境。 |  | 查看现场 | 符合要求 |  |  | √ |  |  |
| 8 | 1.2.4 | 企业负责人应当组织实施管理评审，定期对质量管理体系运行情况进行评估，并持续改进。 |  | 查阅文件 | 提供了管理评审控制程序，尚未进行过管理评审 |  |  | √ |  |  |
| 9 | *1.2.5 | 企业负责人应当确保企业按照法律、法规和规章的要求组织生产。 |  | 查看现场 | 符合要求 |  |  | √ |  |  |
| 10 | 1.3.1 | 查看管理者代表的任命文件。 |  | 查阅文件 | 提供了管理者代表任命书，总经理兼任管理者代表。 |  |  | √ |  |  |
| 11 | *1.3.2 | 管理者代表职责审查。 |  | 查阅文件 | 组织建立、实施并保持质量管理体系运行。提供了年度内审计划和管理评审计划。对管理者代表的职责做出了规定，包括报告质量管理体系的运行情况和改进需求，提高员工满足法规、规章和顾客要求的意识。 |  |  | √ |  |  |
| 12 | 1.4.1 | 技术、生产、质量管理部门负责人应当熟悉医疗器械法律法规，具有质量管理的实践经验，应当有能力对生产管理和质量管理中实际问题作出正确判断和处理。 |  | 询问 查阅文件 | 查阅任职资格要求，未对生产和质量负责人的任职资格做出规定。 现场询问相关负责人，了解医疗器械相关法规法规。 |  |  | √ |  |  |
| 13 | 1.5.1 | 应当配备与生产产品相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员。 |  | 查阅文件 | 提供了岗们任职资格说明 |  |  | √ |  |  |
| 14 | *1.5.2 | 应当具有相应的质量检验机构或专职检验人员。 |  | 查阅文件 | 查看组织机构和职责分配，质量部作为质量检验机构，提供了检验员任命书 |  |  | √ |  |  |
| 15 | *1.6.1 | 从事影响产品质量工作的人员，应当经过与其岗位要求相适应的培1训，具有相关的理论知识和实际操作技能。 |  | 查阅文件 | 查阅任职资格说明文件，未对全部岗位的任职资格做出规定。 提供了生产人员和检验员的培训记录。 |  |  | √ |  |  |
| 16 | 1.7.1 | 应当对从事与产品质量有影响人员的健康进行管理，建立健康档案。 |  | 查阅文件 | 人力资源控制程序对从事与产品质量有影响的人员的健康情况进行管理，未提供相应的员工健康档案 |  |  | √ |  |  |
| 17 | 2.1.1 | 厂房与设施应当符合产品的生产要求。 |  | 查看现场 | 符合要求 |  |  | √ |  |  |
| 18 | 2.1.2 | 生产、行政和辅助区的总体布局应当合理，不得互相妨碍。 |  | 查看现场 | 符合要求 |  |  | √ |  |  |
| 19 | *2.2.1 | 厂房与设施应当根据所生产产品的特性、工艺流程及相应的洁净级别要求进行合理设计、布局和使用。 |  | 查看现场 | 符合要求 |  |  | √ |  |  |
| 20 | 2.2.2 | 生产环境应当整洁、符合产品质量需要及相关技术标准的要求。 |  | 查看现场 | 符合要求 |  |  | √ |  |  |
| 21 | 2.2.3 | 产品有特殊要求的，应当确保厂房的外部环境不能对产品质量产生影响，必要时应当进行验证。 |  | 不适用 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2.3.1 | 厂房应当确保生产和贮存产品质量以及相关设备性能不会直接或间接地受到影响。 |  | 查看现场 | 符合要求 |  |  | √ |  |  |
| 23 | 2.3.2 | 厂房应当有适当的照明、温度、湿度和通风控制条件。 |  | 查看现场 | 具有照明和空调系统 |  |  | √ |  |  |
| 24 | 2.4.1 | 厂房与设施的设计和安装应当根据产品特性采取必要措施，有效防止昆虫或其他动物进入。 |  | 查看现场 | 符合要求 |  |  | √ |  |  |
| 25 | 2.4.2 | 对厂房与设施的维护和维修不应影响产品质量。 |  | 查看现场 | 无影响 |  |  | √ |  |  |
| 26 | 2.5.1 | 生产区应当有足够空间，并与产品生产规模、品种相适应。 |  | 查看现场 | 符合要求 |  |  | √ |  |  |
| 27 | 2.6.1 | 仓储区应当能够满足原材料、包装材料、中间品、产品等贮存条件和要求。 |  | 查看现场 | 通过柜子及标签标识进行区分 |  |  | √ |  |  |
| 29 | 2.6.2 | 仓储区应当按照待验、合格、不合格、退货或召回等进行有序、分区存放各类材料和产品，便于检查和监控。 |  | 查看现场 | 通过柜子及标签标识进行区分；各类物料分区存放 |  |  | √ |  |  |
| 29 | *2.7.1 | 应当配备与产品生产规模、品种、检验要求相适应的检验场所和设施。 |  | 查看现场 | 通过标签标识进行区分 |  |  | √ |  |  |
| 内审组长/日期 |  |  | 2025.8.28/刘克省 |  | 审核员/日期 | 刘克省/2025.8.28 |  |  |  |  |

附件 2

《主要生产设备配置情况一览表》

| 序号 | 设备/工艺装备/工具 |  |  |  |  | 供应商 | 购进凭证（发票号，无发票的需提供相关购进凭证） | 适用工序 | 安装时间 | 生产使用时间 | 操作规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格 型号 | 生产厂家 | 生产/出厂 日期 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 计算机 | CPU:i5 硬盘:239G 内存:8G | 联想（北京）有限公司 | 2021年3月 | 1 | 石家庄市新华区拓淘电脑商行 | 9879950 | 打印标签 | 2024年11月 | 2024年12月 | SOP-SB-A1-01 |
| 2 | 计算机 | CPU:i3 硬盘:256G 内存:16G | 石家庄市新华区拓淘电脑商行 | 2021年3月 | 1 | 石家庄市新华区拓淘电脑商行 | 4882643 | 上线发布 | 2024年11月 | 2024年12月 | SOP-SB-A1-01 |
| 3 | 计算机 | CPU:Ryzen5 3550H 硬盘:477G 内存:16G | 联想（北京）有限公司 | 2021年3月 | 1 | 石家庄市新华区拓淘电脑商行 | 9879953 | 上线发布 | 2024年11月 | 2024年12月 | SOP-SB-A1-01 |
| 4 | 计算机 | CPU:Ryzen7 4800U 硬盘:477G 内存:16G | 联想（北京）有限公司 | 2021年3月 | 1 | 石家庄市新华区拓淘电脑商行 | 9879954 | 上线发布 | 2024年11月 | 2024年12月 | SOP-SB-A1-01 |
| 5 | 计算机 | CPU:Ryzen5 5600H 硬盘:500G 内存:16G | 联想（北京）有限公司 | 2021年3月 | 1 | 石家庄市新华区拓淘电脑商行 | 9879555 | 上线发布 | 2024年11月 | 2024年12月 | SOP-SB-A1-01 |
| 6 | 打印机 | DCP-T226 | 兄弟（中国）商业有限公司 | 2021年3月 | 1 | 石家庄市新华区拓淘电脑商行 | 9879956 | 打印标签 | 2024年11月 | 2024年12月 | SOP-SB-A1-02 |
| 备 注 | 无菌类产品的主要生产设备配置除各生产工序所需设备/工艺装备/工具外，还应包括空气净化、工艺用水相关设备等等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件 3

《主要检验仪器和设备配置情况一览表》

| 序号 序 号 | 仪器/设备/检验器具 |  |  |  |  | 供应商名称 | 购进凭证（发票号，无发票的需提供相关 购进凭证） | 安装 时间 | 检验使用时间 | 检验项目 | 计量合 格证有 效期（有效期至） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 仪器/设备名称 | 规格 型号 | 生产厂家 | 生产/出厂日期 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 秒表 | YS-803 | 深圳市弈圣科技有限公司 | 2024年1月 | 1 | 河北四联川仪自控设备有限公司 | 554214 | 2024年11月 | 2024年12月 | 性能效率 最大并发数 | 2026.08.25 |
| 2 | 温湿度计 | YZ-1821 | 衡水正旭电子科技有限公司 | 2024年1月 | 3 | 河北四联川仪自控设备有限公司 | 554214 | 2024年11月 | 2024年12月 | 环境检测 | 2026.08.25 |
| 3 | 钢直尺 | DL8030 | 得力集团有限公司 | 2024年1月 | 1 | 河北四联川仪自控设备有限公司 | 554214 | 2024年11月 | 2024年12月 | 尺寸 | 2026.08.25 |
| 4 | 计算机 | CPU:i5 硬盘:239G 内存:8G | 石家庄市新华区拓淘电脑商行 | 2021年3月 | 1 | 石家庄市新华区拓淘电脑商行 | 9879950 | 2024年11月 | 2024年12月 | 功能 使用限制 输入输出 接口 必备软硬件 运行环境 用户界面 消息 用户差错防御 访问控制 版权保护 可靠性 维护性 安全功能 | / |
| 备注 | 无菌类产品的主要检验仪器和设备配置除产品检验所需设备外，还应具有洁净车间和工艺用水的监测设备等等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件 4

《采购清单》

| 序号 | 采购物品 （原材料、包装材料、组件和部件） |  | 物品分类 及代码 | 技术要求/验收准则 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格型号 |  | 名称及文件编号 | 历次版本号及实施日期 （含所有版本的版本号及实施日期） |
| 1 | 产品包装盒 | / | C类 | 检验规程；SOP-ZL-A1-01 | A1版；2024.11.20 |
| 2 | 产品标签 | / | C类 | 检验规程；SOP-ZL-A1-01 | A1版；2024.11.20 |
| 3 | 卡片 | / | C类 | 检验规程；SOP-ZL-A1-01 | A1版；2024.11.20 |
| 4 | 打印标签 | / | C类 | 检验规程；SOP-ZL-A1-01 | A1版；2024.11.20 |
| 5 | 用户手册 | / | C类 | 检验规程；SOP-ZL-A1-01 | A1版；2024.11.20 |
| 6 | 说明书 | / | C类 | 检验规程；SOP-ZL-A1-01 | A1版；2024.11.20 |
| 7 | 云服务器 | ecs.c7.large | A类 | 检验规程；SOP-ZL-A1-01 | A1版；2024.11.20 |
| 备注 | “历次版本号及实施时间”栏填写内容至少应包括采购物品的技术要求/验收准则首次颁布实施的版本号、实施时间和 注册检验（含临床试验用）样品涉及的有效执行文件的版本号、实施时间。 |  |  |  |  |

附件 5

《原材料检验规程清单》

| 序号 | 原材料 （含原辅材料、包装材料、组件和部件）名称 | 原材料检验规程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 文件名称 | 文件编号 | 历次版本号及实施日期 （含所有版本的版本号及实施日期） |
| 1 | 产品包装盒 | 检验规程 | SOP-ZL-A1-01 | A1版；2024.11.20 |
| 2 | 产品标签 | 检验规程 | SOP-ZL-A1-01 | A1版；2024.11.20 |
| 3 | 卡片 | 检验规程 | SOP-ZL-A1-01 | A1版；2024.11.20 |
| 4 | 打印标签 | 检验规程 | SOP-ZL-A1-01 | A1版；2024.11.20 |
| 5 | 用户手册 | 检验规程 | SOP-ZL-A1-01 | A1版；2024.11.20 |
| 6 | 说明书 | 检验规程 | SOP-ZL-A1-01 | A1版；2024.11.20 |
| 7 | 云服务器 | 检验规程 | SOP-ZL-A1-01 | A1版；2024.11.20 |
| 备注 | “历次版本号及实施时间”栏填写内容至少应包括原材料检验规程首次颁布实施的版本号、实施时间和注册检验（含临 床试验用）样品涉及的有效执行文件的版本号、实施时间。 |  |  |  |

附件 6-1

《产品图纸、作业指导书、环境要求相关文件目录》

| 序号 | 文件名称 | 编号 | 历次版本号及实施日期 （含所有版本的版本号及实施日期） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺流程图 | SOP-SC-A1-01 | A1版；2024.11.20 |
| 2 | 生产作业指导书 | SOP-SC-A1-02 | A1版；2024.11.20 |
| 3 | 关键工序作业指导书 | SOP-SC-A1-03 | A1版；2024.11.20 |
| 4 | 产品包装工序作业指导书 | SOP-SC-A1-04 | A1版；2024.11.20 |
| 备注 | “历次版本号及实施时间”栏填写内容至少应包括文件首次颁布实施的版本号、实施时间和注册检验（含临床试验 用）样品涉及的有效执行文件的版本号、实施时间。 |  |  |

附件 6-2

注册检验样机（样品）图片

附件 7

《主要原材料（含可能影响产品质量的辅料、内包装材料等）供应商目录》

| 序号 | 主要原材料名称 | 供应商信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 供应商名称 | 质量协议签订时间 | 购进合同编号 |
| 1 | 产品包装盒 | 石家庄美桥数据印刷有限公司 | 2024年11月 | TBYK-2024-1128 |
| 2 | 产品标签 | 石家庄美桥数据印刷有限公司 | 2024年11月 | TBYK-2024-1128 |
| 3 | 卡片 | 石家庄美桥数据印刷有限公司 | 2024年11月 | TBYK-2024-1128 |
| 4 | 打印标签 | 石家庄美桥数据印刷有限公司 | 2024年11月 | TBYK-2024-1128 |
| 5 | 用户手册 | 石家庄美桥数据印刷有限公司 | 2024年11月 | TBYK-2024-1128 |
| 6 | 说明书 | 石家庄美桥数据印刷有限公司 | 2024年11月 | TBYK-2024-1128 |
| 7 | 标签 | 企业自制 | / | / |
| 8 | 合格证 | 企业自制 | / | / |
| 9 | 云服务器 | 阿里云计算有限公司 | 2024年11月 | ALY20241122194712056938 |
| 备注：主要原材料品种至少应包括影响产品质量的原材料、辅料、内包装材料等按照 A 类物料管理的品种（无菌产品应包 括初包装材料）及本次注册申请涉及的产品说明书、标签、合格证（如果产品说明书、标签、合格证为自制的，应在“供应商名称”栏注明）。 |  |  |  |  |

附件 8

《生产用原辅材料采购情况一览表》

| 序号 | 原辅材料名称 | 生产批号/生产日期/出厂编号 （采购批涉及的供方质量追溯标识） | 进货检验/验收时间 | 采购信息 |  | 出库时间 | 生产投料 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 购进合同编号 | 购进发票或凭证编号 （应可追溯到购进批） |  | 生产 投料时间 | 投料 批号 |
| 1 | 产品包装盒 | / | 2024.12.1 | TBYK-2024-1128 | 1957949 | 2024.12.10 | 2024.12.10 | 24120101 |
| 2 | 产品标签 | / | 2024.12.1 | TBYK-2024-1128 | 1957949 | 2024.12.10 | 2024.12.10 | 24120102 |
| 3 | 卡片 | / | 2024.12.1 | TBYK-2024-1128 | 1957949 | 2024.12.10 | 2024.12.10 | 24120103 |
| 4 | 说明书 | / | 2024.12.1 | TBYK-2024-1128 | 1957949 | 2024.12.10 | 2024.12.10 | 24120104 |
| 5 | 打印标签 | / | 2024.12.1 | TBYK-2024-1128 | 1957949 | 2024.12.10 | 2024.12.10 | 24120105 |
| 6 | 用户手册 | / | 2024.12.1 | TBYK-2024-1128 | 1957949 | 2024.12.10 | 2024.12.10 | 24120106 |
| 7 | 标签 | / | 2024.12.1 | 企业自制 | / | 2024.12.10 | 2024.12.10 | 24120107 |
| 8 | 合格证 | / | 2024.12.1 | 企业自制 | / | 2024.12.10 | 2024.12.10 | 24120108 |
| 9 | 云服务器 | / | 2024.12.1 | ALY20241122194712056938 | 24337000000159861094 | 2024.12.10 | 2024.12.10 | 24120109 |
| 备注：主要原材料品种至少应包括影响产品质量的原材料、辅料、内包装材料等按照 A 类物料管理的品种（无菌产品应包括初包装材料）及本次注册申请涉及的产品说明书、标签、合格 证（如果产品说明书、标签、合格证为自制的，应在“购进合同编号”栏注明）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件 9

《每台（批）试生产产品（含注册检验、临床试验样品）生产记录信息一览表》

| 序 号 | 产品名称及规格型号 | 生产批号/生 产日期/出厂 编号 | 所用原辅材料 |  |  | 生产起止时间 | 灭菌（是/否） |  | 注册检验样品 （是/否） | 临床试验样品 （是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 批号 | 投料时间 |  | 批号 | 数量 |  |  |
| 1 | 儿童手部 X 射线影 像处理软件 TB-DOCTOR-01 | 24121001 | 产品包装盒 | 供方批号：/ 投料批号：24120101 | 2024.12.10 | 2024.12.10 | / | / | 是 | 否 |
|  |  |  | 产品标签 | 供方批号：/ 投料批号：24120102 | 2024.12.10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 卡片 | 供方批号：/ 投料批号：24120103 | 2024.12.10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 说明书 | 供方批号：/ 投料批号：24120104 | 2024.12.10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 打印标签 | 供方批号：/ 投料批号：24120105 | 2024.12.10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用户手册 | 供方批号：/ 投料批号：24120106 | 2024.12.10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标签 | 供方批号：/ 投料批号：24120107 | 2024.12.10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合格证 | 供方批号：/ 投料批号：24120108 | 2024.12.10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 云服务器 | 供方批号：/ 投料批号：24120109 | 2024.12.10 |  |  |  |  |  |
| 备注：1、每台（批）试生产产品生产记录信息应包括产品设计开发转换涉及的所有试生产产品；2 、一个“序号”是一台（批）试生产产品（即以试生产台（批）次为“序 号”统计单元）；一页纸仅限一个“序号”如需添加“序号”请按下一页（自动生成序号 2，以此类推）；3 、“所用原辅材料”栏中所列行（共 8 行）不能覆盖原材料品种要求 的，应依据对本产品质量影响程度进行筛减（无菌产品应包括初包装材料）。4、所用原辅材料“供方批号”是指原辅材料生产商赋予的生产质量追溯标识（例如：生产批号/生 产日期/出厂编号等信息），投料批号是指本企业依据批号管理规定等文件要求赋予产品生产所用原辅材料质量追溯标识（可以是沿用原生产商赋予的生产批号/生产日期/出厂 编号等信息，或本企业自定义批号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件 10

《每台（批）试生产产品（含注册检验和临床试验样品）检验记录信息一览表》

| 序号 | 产品名称及 规格型号 | 生产批号或 生产日期 | 所用原辅材料 |  |  | 成品检验起止时间 | 成品检验报告出具时间及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 供方批号 | 进货检验时间 |  |  |
| 1 | 儿童手部X射线 影像处理软件 TB-DOCTOR-01 | 24121001 | 产品包装盒 | / | 2024.12.1 | 2024.12.11 | 2024年12月11日 编号：20241211001 |
|  |  |  | 产品标签 | / | 2024.12.1 |  |  |
|  |  |  | 卡片 | / | 2024.12.1 |  |  |
|  |  |  | 说明书 | / | 2024.12.1 |  |  |
|  |  |  | 打印标签 | / | 2024.12.1 |  |  |
|  |  |  | 用户手册 | / | 2024.12.1 |  |  |
|  |  |  | 标签 | / | 2024.12.1 |  |  |
|  |  |  | 合格证 | / | 2024.12.1 |  |  |
|  |  |  | 云服务器 | / | 2024.12.1 |  |  |
| 备注：1、每台（批）试生产产品检验记录信息应包括产品设计开发转换涉及的所有试生产产品；2、一个“序号”是一台（批）试生产产品（即以试生产台（批）次为“序号” 统计单元）；一页纸仅限一个“序号”如需添加“序号”请按下一页（信息化系统自动生成序号 2，以此类推）；3、“所用原辅材料”栏中所列行（共 8 行）不能覆盖原材料品种 要求的，应依据对本产品质量影响程度进行筛减（无菌产品应包括初包装材料）。4、所用原辅材料“供方批号”是指原辅材料生产商赋予的生产质量追溯标识（例如：生产批号 /生产日期/出厂编号等信息）。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件 11-1

注册检验样品信息一览表

| 序 号 | 产品信息 |  | 主要原材料信息 |  |  |  |  | 生产信息 |  |  |  | 灭菌信息 |  | 送检验机构检验信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名 称 | 规格 型号 | 原材料名 称 | 原材料批号 |  | 供货单位名称 | 合同签订日期 | 生产批号/生产 日期/出厂编号 | 生产起 止日期 | 批 生 产 总 数 | 库 存 或 留 样 数 量 | 灭菌批号 | 批 灭 菌 总 数 | 收样日期 | 检验机构名称 | 报告编号 | 收 样 数 量 |
|  |  |  |  | 供方批号 | 投料批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 儿童手部X射线影像处理软件 | TB- DOCT OR- 01 | 产品包装盒 | / | 24120101 | 石家庄美桥数据印刷有限公司 | 2024年11月 | 24121001 | 24121001 | 1 | 1 | / | / | 2025年4月18日 | 北京市医疗器 械检验研究院 | W-W-0255-2025 | 1 |
|  |  |  | 产品标签 | / | 24120102 | 石家庄美桥数据印刷有限公司 | 2024年11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 卡片 | / | 24120103 | 石家庄美桥数据印刷有限公司 | 2024年11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 说明书 | / | 24120104 | 石家庄美桥数据印刷有限公司 | 2024年11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 打印标签 | / | 24120105 | 石家庄美桥数据印刷有限公司 | 2024年11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用户手册 | / | 24120106 | 石家庄美桥数据印刷有限公司 | 2024年11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 标签 | / | 24120107 | 企业自制 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合格证 | / | 24120108 | 企业自制 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 云服务器 | / | 24120109 | 阿里云计算有限公司 | 2024年11月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：一个样品序号是份注册验报告（即以检验报告为“序号”统计单元）；一页纸仅限一个序号如需添加序号请按下一页（自动生成序号 2，以此类推）；主要原材料信息栏中所 列行（8 行）不能覆盖原材料品种要求的，应依据对本产品质量影响程度进行筛减（无菌产品应包括初包装材料）；所用原材料“供方批号”是指原材料生产商赋予的生产质量追溯 标识（例如：生产批号/生产日期/出厂编号等信息），投料批号是指本企业依据批号管理规定等文件要求赋予产品生产所用原材料质量追溯标识（可以是沿用原生产商赋予的生 产批号/生产日期/出厂编号等信息，或本企业自定义批号）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件 11-2

| 序 号 | 产品信息 |  | 主要原材料信息 |  |  |  |  | 生产信息 |  |  |  | 灭菌信息 |  | 送检验机构检验信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名 称 | 规格 型号 | 原材料名 称 | 原材料批号 |  | 供货单位名称 | 合同签 订日期 | 生产批号/生产 日期/出厂编号 | 生产起 止日期 | 批 生 产 总 数 | 库 存 或 留 样 数 量 | 灭菌批号 | 批 灭 菌 总 数 | 收样日期 | 检验机构名称 | 报告 编号 | 收 样 数 量 |
|  |  |  |  | 供方批号 | 投料批号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 备注：一个样品序号是一份注册检验报告（即以检验报告为“序号”统计单元）；一页纸仅限一个序号如需添加序号请按下一页（自动生成序号 2，以此类推）；主要原材料信息栏中所 列行（8 行）不能覆盖原材料品种要求的，应依据对本产品质量影响程度进行筛减（无菌产品应包括初包装材料）；所用原材料“供方批号”是指原材料生产商赋予的生产质量追溯 标识（例如：生产批号/生产日期/出厂编号等信息），投料批号是指本企业依据批号管理规定等文件要求赋予产品生产所用原材料质量追溯标识（可以是沿用原生产商赋予的生 产批号/生产日期/出厂编号等信息，或本企业自定义批号）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

临床试验用样品信息