《软件测试用例（单元.集成.系统）》

文件编号：JS-JL-009

版本：A1

| 起草人： |  | 起草日期： | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人： |  | 审核日期： | 年 月 日 |
| 批准人： |  | 批准日期： | 年 月 日 |
| 发布日期： | 年 月 日 | 实施日期： | 年 月 日 |

童伴有康（河北）科技有限公司

文件更改摘要

| 日期 | 版本号 | 修订说明 | 修订人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024-11-06 | A0 | 正式版 | 窦刚 | 刘克省 | 刘克省 |
| 2024-11-26 | A1 | 正式版 | 卢立强 | 刘克省 | 刘克省 |

目 录

1. 引言	1

1.1 编写目的	1

1.2 项目背景	1

1.3 定义	1

1.4 参考资料	2

2. 测试用例	2

2.1 单元测试用例	2

2.2 集成测试用例	6

2.3 系统测试用例	8

- 引言

  - 编写目的

本测试报告为儿童手部X射线影像处理软件项目的单元测试报告，目的在于明确本软件单元测试内容.范围.类型以及测试资源和周期，确保每个最小构建单元（如函数.方法或类）按照设计和需求正确执行其功能。

预期参考人员包括测试人员.开发人员.项目管理者.其他质量管理人员和需要阅读本报告的高层领导

  - 项目背景

儿童手部X射线影像处理软件通过对儿童手部X射线影像进行曝光.放大.翻转辅助医生观测评估骨龄等级，得出骨龄评价结果。

主要由登录模块.问诊模块，骨龄评价模块.评价报告模块.档案模块和未完成模块组成。

  - 定义

集成测试

每个模块完成单元测试以后，将所有功能模块集成在一起的测试，以验证各模块的正确性和接口的正确性。

回归测试

每次做完测试后进行系统修改后，为防止产生新的BUG，对修改后的部分进行的测试。

风险评估

对于集成测试阶段可能产生的风险进行预测，并提早出相应的解决方案，降低风险发生旪对测试所造成的影响。

路径覆盖

路径覆盖是指某一流程各个页面之间的跳转路径覆盖。

  - 参考资料

- 项目任务书

- 软件开发计划

- 软件需求规格说明书

- 用户手册

- 测试用例

  - 单元测试用例

| 用例名称 | 检查系统登录 | 用例编号 | TB-001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例初始化及约束条件 | - TokensController.getName() - OAuth2Controller.getTokenByMobileAndCode() - OAuth2Controller.removeTokenByUserInfo() |  |  |
| 操作步骤 | - 打开Postman - 创建接口，输入参数，增加断言 - 执行用例 - 查看运行结果 |  |  |
| 预期结果 | 有效数据：执行成功，输出预期结果 无效数据：执行不成功，无法输出预期结果，并给出报错提示 |  |  |
| 实际测试结果 | 有效数据 |  |  |

| 用例名称 | 获取档案历史诊断 | 用例编号 | TB-002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例初始化及约束条件 | ScreeningDataController.getHistoryRecordDiagnostic() |  |  |
| 操作步骤 | - 打开Postman - 创建接口，输入参数，增加断言 - 执行用例 - 查看运行结果 |  |  |
| 预期结果 | 有效数据：执行成功，输出预期结果 无效数据：执行不成功，无法输出预期结果，并给出报错提示 |  |  |
| 实际测试结果 | 有效数据 |  |  |

| 用例名称 | 保存未完成 | 用例编号 | TB-003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例初始化及约束条件 | RecordDiagnosticUnfinishedController.saveUnfinishedOfV3() |  |  |
| 操作步骤 | - 打开Postman - 创建接口，输入参数，增加断言 - 执行用例 - 查看运行结果 |  |  |
| 预期结果 | 有效数据：执行成功，输出预期结果 无效数据：执行不成功，无法输出预期结果，并给出报错提示 |  |  |
| 实际测试结果 | 有效数据 |  |  |

| 用例名称 | 上传 | 用例编号 | TB-004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例初始化及约束条件 | DiagnosisSaasController.upload() |  |  |
| 操作步骤 | - 打开Postman - 创建接口，输入参数，增加断言 - 执行用例 - 查看运行结果 |  |  |
| 预期结果 | 有效数据：执行成功，输出预期结果 无效数据：执行不成功，无法输出预期结果，并给出报错提示 |  |  |
| 实际测试结果 | 有效数据 |  |  |

| 用例名称 | 获取骨龄 | 用例编号 | TB-005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例初始化及约束条件 | DiagnosisSaasController.getBoneAgeAndBusinessOwn() |  |  |
| 操作步骤 | - 打开Postman - 创建接口，输入参数，增加断言 - 执行用例 - 查看运行结果 |  |  |
| 预期结果 | 有效数据：执行成功，输出预期结果 无效数据：执行不成功，无法输出预期结果，并给出报错提示 |  |  |
| 实际测试结果 | 有效数据 |  |  |

| 用例名称 | 获取未完成骨龄信息 | 用例编号 | TB-006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例初始化及约束条件 | RecordDiagnosticUnfinishedController.saveUnfinishedOfBoneInfo() |  |  |
| 操作步骤 | - 打开Postman - 创建接口，输入参数，增加断言 - 执行用例 - 查看运行结果 |  |  |
| 预期结果 | 有效数据：执行成功，输出预期结果 无效数据：执行不成功，无法输出预期结果，并给出报错提示 |  |  |
| 实际测试结果 | 有效数据 |  |  |

| 用例名称 | 生成报告 | 用例编号 | TB-007 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例初始化及约束条件 | HeightReportController.createReportOfV3() |  |  |
| 操作步骤 | - 打开Postman - 创建接口，输入参数，增加断言 - 执行用例 - 查看运行结果 |  |  |
| 预期结果 | 有效数据：执行成功，输出预期结果 无效数据：执行不成功，无法输出预期结果，并给出报错提示 |  |  |
| 实际测试结果 | 有效数据 |  |  |

| 用例名称 | 查看报告 | 用例编号 | TB-008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例初始化及约束条件 | HeightReportController.getReportDetail() |  |  |
| 操作步骤 | - 打开Postman - 创建接口，输入参数，增加断言 - 执行用例 - 查看运行结果 |  |  |
| 预期结果 | 有效数据：执行成功，输出预期结果 无效数据：执行不成功，无法输出预期结果，并给出报错提示 |  |  |
| 实际测试结果 | 有效数据 |  |  |

| 用例名称 | 档案列表 | 用例编号 | TB-009 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例初始化及约束条件 | ArchiveSaasController.getArchiveListForSaasOfV3() |  |  |
| 操作步骤 | - 打开Postman - 创建接口，输入参数，增加断言 - 执行用例 - 查看运行结果 |  |  |
| 预期结果 | 有效数据：执行成功，输出预期结果 无效数据：执行不成功，无法输出预期结果，并给出报错提示 |  |  |
| 实际测试结果 | 有效数据 |  |  |

| 用例名称 | 未完成列表 | 用例编号 | TB-010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例初始化及约束条件 | RecordDiagnosticUnfinishedController.unfinished() |  |  |
| 操作步骤 | - 打开Postman - 创建接口，输入参数，增加断言 - 执行用例 - 查看运行结果 |  |  |
| 预期结果 | 有效数据：执行成功，输出预期结果 无效数据：执行不成功，无法输出预期结果，并给出报错提示 |  |  |
| 实际测试结果 | 有效数据 |  |  |

  - 集成测试用例

| 用例名称 | 登录成功后首页模块数据加载的协作验证 | 用例编号 | JC-001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例初始化及约束条件 | 1.登录系统 2.页面显示正常 3.该账号下有 2 条未完成病例.1 条近期需复诊记录 |  |  |
| 操作步骤 | 点击“初诊”页面 输入档案的基本信息 点击骨龄测评，上传骨龄片 点击生成报告 |  |  |
| 测试数据 | 输入数据：. 1.在浏览器输入系统地址，进入登录界面 2.输入账号密码，勾选 “记住密码”，点击 “登录” 3.登录成功后跳转至首页，查看 “未完成”“近期需复诊” 数据展示情况 4.关闭浏览器后重新打开，验证 “记住密码” 功能及首页数据加载 |  |  |
| 预期结果 | 1. 登录成功，跳转首页无卡顿，响应时间≤2s 2. 首页 “未完成” 显示 2 条记录，“近期需复诊” 显示 1 条记录，数据与数据库一致 3. 重新打开浏览器，自动填充账号密码，登录后首页数据加载正常 |  |  |
| 实际测试结果 | 与预期结果一致 |  |  |

| 用例名称 | 新建病例暂存及未完成模块召回的协作验证 | 用例编号 | JC-002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例初始化及约束条件 | 1. 已登录账号 2. 已准备测试光片（PNG 格式） |  |  |
| 操作步骤 | 进入新建模块，输入患者基本信息 2. 点击 “存入未完成”，记录生成的未完成 ID 3. 进入骨龄评价模块，上传光片并调整亮度，点击 “存入未完成” 4. 进入未完成模块，通过未完成 ID 搜索该病例 5. 点击 “继续诊断”，验证数据恢复情况 |  |  |
| 测试数据 | 输入数据： 1.输入患者姓名 |  |  |
| 预期结果 | 1. 步骤 2.3 均提示 “已存入未完成列表”，暂存操作成功 2. 未完成模块可搜索到该病例，显示 “未完成” 状态及操作时间 3. 点击 “继续诊断” 后，自动跳转至新建模块，已输入的基本信息.上传的光片及亮度设置均完整恢复 |  |  |
| 实际测试结果 | 与预期结果一致 |  |  |

| 用例名称 | 骨龄计算结果向报告模块传递的协作验证 | 用例编号 | JC-003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例初始化及约束条件 | 1.已上传光片并完成骨骺等级标注 2.已通过接口计算骨龄（结果：5.8 岁） |  |  |
| 操作步骤 | 1.在骨龄评价模块点击 “生成报告”，跳转至评价报告模块 2.查看报告模块中 “骨龄结果” 字段的展示情况 3.返回骨龄评价模块修改骨骺等级，重新计算骨龄（结果：6.0 岁） 4.再次跳转至报告模块，核对骨龄结果更新情况 |  |  |
| 测试数据 | 修改骨骺等级至骨龄为6岁 |  |  |
| 预期结果 | 1.步骤 1：跳转顺畅，无数据丢失，报告模块自动加载患者基本信息及首次骨龄结果（5.8 岁） 2.步骤 4：报告模块中骨龄结果实时更新为6.0 岁，与重新计算结果一致 3.两次跳转响应时间均≤3s |  |  |
| 实际测试结果 | 与预期结果一致 |  |  |

| 用例名称 | 报告生成后档案模块数据同步的协作验证 | 用例编号 | JC-004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例初始化及约束条件 | 1.已完成报告生成 2.档案模块当前无该报告记录 |  |  |
| 操作步骤 | 1.在评价报告模块点击 “保存报告”，系统调用接口存储报告 2.进入档案模块，点击 “搜索” 按钮 3.输入搜索条件 “李阳”，查询报告列表 4.点击该报告查看详情，核对与生成的报告内容一致性 |  |  |
| 测试数据 | 输入数据：生成李阳姓名的档案报告 |  |  |
| 预期结果 | 1.报告保存成功，提示 “报告已生成并归档” 2.档案模块刷新后可搜索到 “李阳” 的报告，状态为 “已完成” 3.报告详情与评价报告模块生成的内容完全一致（含诊断意见.骨龄结果）. |
| 实际测试结果 | 与预期结果一致 |  |  |

| 用例名称 | 最大并发下接口的响应验证 | 用例编号 | JC-005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例初始化及约束条件 | 1.使用 Jmeter 工具模拟 20个并发用户 |  |  |
| 操作步骤 | 1. 配置 Jmeter，设置 20个并发线程，每个线程模拟登录账号并调用 reportlist 接口查询报告列表 2. 启动并发测试，持续 3 分钟 3. 收集接口平均响应时间、及前端加载情况 |  |  |
| 测试数据 | 配置 Jmeter,设置20个并发线程 |  |  |
| 预期结果 | 1.平均响应时间≤5s 2. 所有并发用户均能正常获取报告列表，无数据错乱或丢失 3. 前端无“加载失败”提示，页面渲染正常. |
| 实际测试结果 | 与预期结果一致 |  |  |

  - 系统测试用例

见系统测试用例