【项目名称】

风险分析报告

文件编号：QP-010-02         版本号：A          修订次数：第0次

编 制：

审 核：

批 准：

童伴有康（河北）科技有限公司

- 背景

  - 综述

本风险分析报告按照《YY/T 0316-2016 医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》规定的内容并结合产品的具体情况进行编写。文中对该型号产品的所有的危害进行判定，对于各种危害可能导致的损害程度和发生频率做出估计。

  - 目的

本风险分析的目的在于，对产品在生产、运输、使用、维修等过程中可能引起的风险进行判定。

  - 适用范围

本风险分析仅针对于【××公司】生产的【产品名称】产品进行风险分析。

- 参考资料

  - 相关标准

- 《YY/T 0316-2016 医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》

- 《ISO13485-2016 医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》

  - 其他资料

- 《QP-10风险管理控制程序》

- 《风险管理计划》

- 《产品说明书》

- 产品描述

  - 概述

描述该产品的出处、主要功能模块说明等。

  - 预期用途

描述该产品的预期用途。

  - 适用环境

描述该产品正常运行的软硬件环境等。

- 风险分析过程的实施

  - 风险管理团队

| 评审人员 | 部门 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| ××× | 总经理 | 对风险管理的实施负责 |
| ××× | 技术部 | 从设计开发角度估计风险的发生概率和严重程度 |
| ××× | 质量部 | 从检验角度估计风险的发生概率和严重程度 |
| ××× | 销售部 | 从运输、使用角度估计风险的发生概率和严重程度 |
| ××× | 质量部 | 从临床角度估计风险概率和严重程度 |
| ××× | 技术部 | 从临床角度估计风险概率和严重程度 |

  - 风险分析的方法

见《风险管理计划》之1.3风险分析方法。

  - 风险判定

见《风险管理计划》之5.3风险评价。

  - 医疗器械与安全性有关的特征判定

基于《YY/T 0316-2016 医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》附录C的问题，判定医疗器械与安全性有关的特征。

| 问题 | 适用与否 | 特征判定 |
| --- | --- | --- |
| C.2.1医疗器械的预期用途是什么和怎样使用医疗器械？ 宜考虑的因素包括： —医疗器械的作用是与下列哪一项有关？ ——对疾病的诊断、预防、监护、治疗或缓解， ——或对损伤或残疾的补偿，或 ——生理结构的替代或改进，或妊娠控制？ —使用的适应症是什么（如患者群体）？ —医疗器械是否用于生命维持或生命支持？ —在医疗器械失效的情况下是否需要特殊的干预？ | 是 | ××系统，适用于人体诊查图像、数据的管理、查看、传输和贮存，不包括自动诊断部分。 使用方法详见使用说明书 |
| C.2.2 医疗器械是否预期植入？ 宜考虑的因素包括植入的位置、患者群体特征、年龄、体重、身体活动情况、植入物性能老化的影响、植入物预期的寿命和植入的可逆性。 | 否 | / |
| C.2.3 医疗器械是否预期和患者或其他人员接触? 宜考虑的因素包括预期接触的性质,即表面接触、侵入式接触或植入以及每种接触的时间长短和频次。 | 否 | / |
| C.2.4 在医疗器械中利用何种材料或组分,或与医疗器械共同使用或与其接触? 宜考虑的因素包括： —和有关物质的相容性； —与组织或体液的相容性； —与安全性有关的特征是否已知； —医疗器械的制造是否利用了动物源材料？ | 否 | / |
| C.2.5 是否有能量给予患者或从患者身上获取? 宜考虑的因素包括： —传递的能量类型； —对其控制、质量、数量、强度和持续时间； —能量水平是否高于类似器械当前应用的能量水平。 | 否 | / |
| C.2.6 是否有物质提供给患者或从患者身上提取? 宜考虑的因素包括： —物质是供给还是提取； —是单一物质还是几种物质； —最大和最小传输速率及其控制。 | 否 | / |
| C.2.7 医疗器械是否处理生物材料用于随后的再使用、输液/血或移植？ 宜考虑的因素包括处理的方式和处理的物质（如自动输液/血、透析、血液成分或细胞疗法处理）。 | 否 | / |
| C.2.8医疗器械是否以无菌形式提供或预期由使用者灭菌，或其他适用的微生物控制方法？ 宜考虑的因素包括： —医疗器械是预期一次性使用包装，还是重复使用包装； —贮存寿命的标示； —重复使用周期次数的限制； —产品灭菌方法； —非制造商预期的其他灭菌方式的影响。 | 否 | / |
| C.2.9 医疗器械是否预期由用户进行常规清洁和消毒？ 宜考虑的因素包括使用的清洁剂或消毒剂的类型和清洁周期次数的限制。医疗器械的设计可影响日常清洁和消毒的有效性。另外，宜考虑清洁剂或消毒剂对器械安全性和性能的影响。 | 否 | / |
| C.2.10 医疗器械是否预期改善患者的环境？ 宜考虑的因素包括： —温度； —湿度； —大气成分； —压力； —光线。 | 否 | / |
| C.2.11 是否进行测量？ 宜考虑的因素包括测量变量和测量结果的准确度和精密度。 | 是 | 测量角度、长度、面积、CT值 |
| C.2.12 医疗器械是否进行分析处理？ 宜考虑的因素包括医疗器械是否由输入或获得的数据显示结论、所采用的计算方法和置信限。宜特别注意数据和计算方法的非预期应用。 | 否 |  |
| C.2.13 医疗器械是否预期和其他医疗器械、医药或其他医疗技术联合使用？ 宜考虑的因素包括识别可能涉及的任何其他医疗器械、医药或其他医疗技术和与其相互作用有关的潜在问题，以及患者是否遵从治疗。 | 否 |  |
| C.2.14 是否有不希望的能量或物质输出？ 宜考虑的与能量相关的因素包括噪声与振动、热、辐射（包括电离、非电离辐射和紫外/可见光/红外辐射）、接触温度、漏电流和电场或磁场。 宜考虑的与物质相关的因素包括制造、清洁或试验中使用的物质，如果该物质残留在产品中具有不希望的生理效应。 宜考虑的与物质相关的其他因素包括化学物质、废物和体液的排放。 | 否 | / |
| C.2.15 医疗器械是否易受环境影响？ 宜考虑的因素包括操作、运输和贮存环境。它们包括光、温度、湿度、振动、泄漏、对能源和致冷供应变化的敏感性和电磁干扰。 | 否 | / |
| C.2.16 医疗器械是否影响环境？ 宜考虑的因素包括： —对能源和致冷供应的影响； —毒性物质的散发； —电磁干扰的产生。 | 否 | / |
| C.2.17 医疗器械是否有基本的消耗品或附件？ 宜考虑的因素包括消耗品或附件的规范以及对使用者选择它们的任何限制。 | 否 | / |
| C.2.18 是否需要维护和校准？ 宜考虑的因素包括： —维护或校准是否由操作者或使用者或专门人员来进行？ —是否需要专门的物质或设备来进行适当的维护或校准？ | 是 | 软件维护需要由我司人员进行。 |
| C.2.19 医疗器械是否包含软件？ 宜考虑的因素包括软件是否预期要由使用者或操作者或专家进行安装、验证、修改或更换。 | 是 | ××系统为软件系统，安装和维护过程由放射沙龙公司完成。 |
| C.2.20 医疗器械是否有贮存寿命限制？ 宜考虑的因素包括标记或指示和到期时对医疗器械的处置。 | 否 | / |
| C.2.21 是否有延时或长期使用效应？ 宜考虑的因素包括人机工程学和累积的效应。其示例可包括含盐流体泵会随着时间的推移的腐蚀、机械疲劳、皮带和附件松动、振动效应、标签磨损或脱落、长期材料降解。 | 否 | / |
| C.2.22 医疗器械承受何种机械力？ 宜考虑的因素包括医疗器械承受的力是否在使用者的控制之下，或者由和其他人员的相互作用来控制。 | 否 | / |
| C.2.23 什么决定医疗器械的寿命？ 宜考虑的因素包括老化和电池耗尽。 | 否 |  |
| C.2.24 医疗器械是否预期一次性使用？ 宜考虑的因素包括：器械使用后是否自毁？器械已使用过是否显而易见？ | 否 | / |
| C.2.25 医疗器械是否需要安全地退出运行或处置？ 宜考虑的因素包括医疗器械自身处置时产生的废物。例如医疗器械是否含有毒性或有害材料，或材料可再循环使用。 | 否 | / |
| C.2.26 医疗器械的安装或使用是否要求专门的培训或专门的技能？ 宜考虑的因素包括医疗器械的新颖性，以及医疗器械安装人员合适的技能和培训。 | 是 | 操作人员需要拥有专业知识或接受过专业的培训。 安装人员需要有相关的技能或接受相关培训。 |
| C.2.27 如何提供安全使用信息？ 宜考虑的因素包括： —信息是否由制造商直接提供给最终使用者或涉及的第三方参加者，如安装者、护理者、医疗卫生保健专家或药剂师，他们是否需要进行培训； —试运行和向最终使用者的交付，以及是否很可能/可能由不具备必要技能的人员来安装； —基于医疗器械的预期寿命，是要求对操作者或服务人员进行再培训还是再鉴定。 | 是 | 在使用说明书、安装说明书、标贴、等中提供了安全信息。使用者需要按照要求操作。 |
| C.2.28 是否需要建立或引入新的制造过程？ 宜考虑的因素包括新技术或新的生产规模。 | 否 | / |
| C.2.29 医疗器械的成功使用，是否关键取决于人为因素，例如用户接口？ | 是 | ××系统软件有较复杂的用户界面及用户操作，使用会受人为因素的影响。 用户界面可增强易用性，提高操作效率减少失误概率。 |
| C.2.29.1 用户接口设计特性是否可能促成使用错误？ 宜考虑的因素是可能促成使用错误的用户接口设计特征。接口设计特性的示例包括：控制器和指示器、所使用的符号、人机工程学特性、物理设计和布局、操作层级、驱动装置的软件菜单、警示的可视性、报警的可听性、彩标编码的标准化。可用性的附加指南见IEC 60601-1-6[25]，报警的附加指南见60601-1-8[26] | 是 | 用户可能没有详细阅读用户手册或错误理解软件的部分功能 |
| C.2.29.2 医疗器械是否在因分散注意力而导致使用错误的环境中使用？ 宜考虑的因素包括： —使用错误的后果； —分散注意力的情况是否常见； —使用者是否可能受到不常见的分散注意力情况的干扰。 | 否 | / |
| C.2.29.3 医疗器械是否有连接部分或附件？ 宜考虑的因素包括错误连接的可能性、与其他的产品连接方式的相似性、连接力、对连接完整性的反馈以及过紧和过松的连接。 | 否 | / |
| C.2.29.4 医疗器械是否有控制接口？ 宜考虑的因素包括间隔、编码、分组、图形显示、反馈模式、出错、疏忽、控制差别、可视性、启动或变换的方向、控制是连续的还是断续的、以及设置或动作的可逆性。 | 否 | / |
| C.2.29.5 医疗器械是否显示信息？ 宜考虑的因素包括在不同环境下的可视性、方向性、使用者的视力、视野和透视、和显示信息的清晰度、单位、色标编码以及关键信息的可达性。 | 是 | ××系统软件将显示图像及其信息 |
| C.2.29.6医疗器械是否由菜单控制？ 宜考虑的因素包括层次的复杂性和数量、状态认知、位置设置、导航方法、每一动作的步骤数、顺序的明确性和存储问题，和可访问性的控制功能的重要性和偏离规定的操作程序的影响。 | 是 | ××系统软件的操作由按钮及菜单完成 |
| C.2.29.7 医疗器械是否由具有特殊需要的人使用？ 宜考虑的因素包括用户、用户的精神和体能、技能和培训、人机工程学方面、使用环境、安装要求和患者控制或影响医疗器械使用的能力。对于有特殊需求使用者，如残障人士、老人和儿童宜给予特别的关注。为能使用医疗器械，他们的特殊需要可能包括另一个人的帮助。医疗器械是否预期由具有各种技能和文化背景的人员使用。 | 是 | ××系统面向的用户为医院内的医生、技师或护士，要求能够使用计算机，并理解相关术语及医疗影像 |
| C.2.29.8 用户界面能否用于启动使用者动作？ 宜考虑的因素包括，使用者启动了一个已准备的动作进人一个受控的运行模式的可能性，这种可能性增大了患者的风险，是否会引起使用者的注意。 | 否 | / |
| C.2.30 医疗器械是否使用报警系统？ 宜考虑的因素是错误报警、不报警、报警系统断开、不可靠的远程报警系统的风险和医务人员理解报警系统如何工作的可能性。IEC 60601-1-8[26]给出了报警系统的指南。 | 否 | / |
| C.2.31 医疗器械可能以什么方式被故意地误用？ 宜考虑的因素是连接器的不正确使用、丧失安全特性或报警不能工作、忽视制造商推荐的维护。 | 否 | / |
| C.2.32 医疗器械是否持有患者护理的关键数据？ 宜考虑的因素包括数据被修改或被破坏的后果。 | 是 | 服务器储存有患者的影像数据 |
| C.2.33 医疗器械是否预期为移动式或便携式？ 宜考虑的因素是必要的把手、手柄、轮子、制动、机械稳定性和耐久性。 | 否 | / |
| C.2.34 医疗器械的使用是否依赖于基本性能？ 宜考虑的因素例如是生命支持器械的输出特征或报警的运行。有关医用电气设备和医用电气系统的基本性能的讨论见IEC 60601-1[23] | 否 | / |

  - 危害的判定、风险的估计

在正常和故障两种条件下，基于YY/T 0316-2016（ISO 14971:2007 更正版 IDT）附录E条文中对风险分析的要求，判定与产品有关的已知或可预见的危害。估计每个危害处境的风险，并根据风险管理计划中规定的准则，对风险进行评价。

    - 操作危害

包括操作功能丧失，合理误用，服务和维护不当，人为因素，可用性方面危害。

| 危害类型 | 编号 | 可预见的事件及事件序列 | 危害处境 | 损害 |  | 风险评估 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 严重度 | 概率 |  | 风险水平 |
| 信息危害（不适当的预期使用规范） | H1 | 操作者可能会对软件的错误使用 | 判读错误 | 使用后引起错误的诊断或不能诊断 | S2 |  |  | P4 | ALARP |
| 操作危害（不正确的测量） | H2 | 由于软件可能的错误导致测量准确度和精密度不正确 | 测量结果错误 | 使用后引起错误的诊断或不能诊断 | S2 |  |  | P4 | ALARP |
| 操作危害（违反常规） | H3 | 不按用户手册进行操作 | 导致设备，软件异常 | 延误治疗 | S2 |  |  | P3 | ALARP |
| 信息危害（服务和维护规范） | H4 | 缺少安装，维护说明 | 导致安装，维护异常 | 延误治疗，功能缺失 | S1 |  |  | P3 | ALARP |
| 操作危害（违反常规） | H5 | 不按安装手册进行操作 | 导致安装异常 | 延误治疗，功能缺失 | S2 |  |  | P3 | ALARP |
| 操作危害（违反常规） | H6 | 不按安装和使用手册进行操作 | 导致安装，使用异常 | 延误治疗，功能缺失 | S2 |  |  | P3 | ALARP |
| 信息危害（不完整使用说明） | H7 | 1、缺少安装，维护说明 2、没有对使用人员进行培训 | 导致安装，使用，维护异常 | 延误治疗，功能缺失 | S1 |  |  | P3 | ALARP |
| 初始事件和环境 | H8 | 非使用人员登录软件并操作 | 错误操作 | 使用后引起错误的诊断，延误治疗 | S2 |  |  | P3 | ALARP |
| 信息危害（不完整的使用说明） | H9 | 用户界面符合及缩写不通俗易懂 | 操作错误或判读错误 | 使用后引起错误的诊断或不能真的 | S1 |  |  | P4 | ALARP |
| 操作危害 | H10 | 用户错误操作导致对图像的判读出错 | 判读错误 | 使用后引起错误的诊断或不能诊断 | S2 |  |  | P4 | ALARP |
| 信息危害（限制未充分公示） | H11 | 在环境不良的情况下，对图像信息误读 | 图像信息误读 | 不能使用或使用后引起错误的诊断 |  | S2 |  | P4 | ALARP |
| 操作危害（缺乏知识） | H12 | 不合格的操作者会导致错误的输出结果 | 操作错误或判读错误 | 不能使用或使用后引起错误的诊断 |  | S2 |  | P4 | ALARP |
| 信息危害（不完整的使用说明） | H13 | 软件的操作由按钮及菜单完成，用户可能无法找到菜单实现其预期操作 | 操作错误或判读错误 | 使用后引起错误的诊断 |  | S1 |  | P4 | ALARP |
| 操作危害（缺乏知识） | H14 | 不合格的操作者会导致错误的输出结果 | 操作错误或判读错误 | 不能使用或使用后引起错误的诊断 |  | S2 |  | P4 | ALARP |
| 硬件 | H15 | 服务器损坏 | 数据被篡改或无效 | 不能使用或引起错误的诊断 |  | S2 |  | P3 | ALARP |

- 风险分析的结果

通过上述分析，针对每一项可能的危害进行了判定，记录了可能造成危害处境的合理可预见事件序列，并针对每一个判定的危害处境，进行了相关的风险分析。确定了风险分析的结果为：

| 项目 | 数量 |
| --- | --- |
| N/ACC: 不经过风险/受益分析即判定为不可接受风险。 | 0 |
| * (ALARP)：合理可降低的风险。 | 15 |
| ACC: 广泛可接受风险。 | 0 |