- 目的

质量保证人员以独立审查方式，从第三方的角度监控软件开发任务的执行，就项目是否正遵循已制定的计划、标准和规程，给开发人员和管理层提供反映产品和过程质量的信息和数据，使他们能适当地了解整个项目生存周期中工作产品和过程的情况，提高项目透明度，从而支持其交付高质量的软件产品。

- 范围

本过程文档是质量保证人员执行质量保证活动的依据和指导。本过程适用于公司和供方的所有软件项目，且贯穿于整个生命周期。

- 职责

（1）质量部

遵循标准和规程，从第三方的角度监控软件开发任务的执行，通过质量保证（QA：Quality Assurance）给项目人员提供已识别出的质量问题并跟踪问题的解决过程，与项目组协商不符合问题的解决措施，向公司级领导汇报项目组内不能解决的不符合问题。

（2）技术部

技术部经理：对QA提交的项目组无法解决的不合格问题进行协调，定期审查QA活动和结果。

开发工程师：配合QA完成软件的过程质量和产品质量的监督和检查工作，解决QA在质量保证过程中提出的不符合问题或偏差，直到问题关闭。

测试工程师：配合QA完成软件的过程质量和产品质量的监督和检查工作。

其中：同一软件项的开发人员和测试人员不得兼任。

- 内容

  - 制定QA产品审计检查表

    - 根据开发任务书及《项目开发计划》，确定需要检查的主要过程和主要工作成果，识别干系人及其活动，并估计检查时间和人员。制定出《**QA产品审计检查表》。

    - QA人员根据项目的特征，参照《项目开发计划》确定需要检查的主要过程活动和主要工作成果，并估计检查时间和人员。计划的内容要求包括：

      - 监督重要的开发工作成果的阶段计划，如：需求分析，软件设计，代码等。

      - 根据《项目开发计划》中的评审计划，确定QA需要参加的评审计划。

      - 软件安全完整性等级（SIL）目标：软件的安全完整度等级应不低于系统安全完整度，软件安全完整度等级也需要在软件需求规范中明确定义。如果软件系统中存在不同安全完整度等级的模块，需要在软件结构设计中说明。如果不能证明不同模块之间的独立性，那么所有模块都应按最高安全完整度对待。

基于如下的严重度，应初步赋予软件相应安全性级别：

A级：不可能对健康有伤害和损坏；

B级：可能有不严重的伤害；

C级：可能死亡或严重伤害。

（1）按产品预期用途、使用环境和核心功能进行判定。

预期用途主要考虑软件的临床用途（如诊断、治疗、监护、筛查等）和重要程度（如重要作用、辅助作用、补充作用等），使用环境主要考虑软件的使用场所（如医院、家庭等）、疾病类型（如严重性、紧迫性、传染性等）、患者人群（如成人、儿童、老年、女性等）和用户类型（如专业用户、普通用户、患者等），核心功能主要考虑软件的功能类型（如控制驱动、处理分析等）、实现方法（如CT图像重建采用滤波反投影算法还是迭代算法，异常识别采用常规图像处理算法还是人工智能算法等）和复杂程度（如算法规模、参数数量、运算速度等）。

（2）按风险管理所确定的风险等级进行判定

对每个软件系统，在赋予安全性级别以前，均应应用C级要求。应假定可能引起软件系统未能像规定的那样起作用的失效的概率为100%。

如果软件失效可以引起死亡或严重伤害的风险，随后由制造商结合质量管理体系要求，建立与软件安全性级别相匹配的软件生存周期过程，包括软件开发过程、软件维护过程、配置管理过程、风险管理过程和问题解决过程。同时，制造商可采用良好软件工程实践完善质量管理体系要求，保证软件质量。另外，制造商应保证软件自身的信息安全，确保健康数据的保密性、完整性和可得性。由以上风险控制措施将风险降低到可接受水平（如YY/T0316所规定），或者降低软件失效后果或者降低由失效引起的死亡或严重伤亡的概率，软件安全性级别可从C级降低到B级；如果软件失效引起的非严重伤害风险同样通过上述风险控制措施降低到可接受水平，软件安全性级别可从B级降低到A。

      - 软件配置管理：在软件生命周期内应对各阶段的配置项进行标识、控制、审核及管理。配置项包括技术文档和程序等。

      - 可追溯性：描述如何实现需求的可追溯性，主要包括：软件需求与系统需求的追踪性；软件需求和软件设计的追溯性；软件需求和软件测试案例的追溯性等。

  - 实施QA活动

    - QA人员按照《**QA产品审计检查表》和根据组织检查列表库制定的检查表客观地检查项目组成员的“过程”和“工作产品”是否符合既定的规范，并与项目成员协商改进措施。具体过程如下：

      - 制定检查表：QA人员根据《项目开发计划》生成项目的《**QA产品审计检查表》，在检查的过程中遇到检查表中未涉及的问题，添加在项目检查表中。

      - QA人员按《**QA产品审计检查表》，客观公正地的对过程和产品进行例行检查，验证每周的过程活动和工作产品是否符合组织制定的规程、标准和模板的要求，并将检查结果记录在《**QA产品审计检查表》中。

      - QA人员按《项目开发计划》和《**QA产品审计检查表》参加项目评审会议，客观公正地检查评审会议是否按照组织制定的规程、标准进行；检查被评审工作产品或对象是否符合相关规程、标准和规范。将评审的检查结果记录到《**QA产品审计检查表》里，若发现不符合项时，则记录到《**QA产品审计检查表》中。

      - 不符合项跟踪处理：每周例行工作时要重新识别并根据需要修改不符合项和缺陷的状态。

  - 定期QA报告

项目结项时，QA需对整个项目过程进行总结。QA人员对项目整个生命周期中《**QA产品审计检查表》进行整合，从而对项目组做出QA方面的总结和评价，生成《**软件质量保证报告》，QA人员根据数据分析结果，给出质量改进建议。

- 记录表格

《项目开发计划》

《**QA产品审计检查表》

《**软件质量保证报告》