《软件回归测试报告》

文件编号：JS-JL-031

版本：A1

| 起草人： |  | 起草日期： | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人： |  | 审核日期： | 年 月 日 |
| 批准人： |  | 批准日期： | 年 月 日 |
| 发布日期： | 年 月 日 | 实施日期： | 年 月 日 |

童伴有康（河北）科技有限公司

目录

一.引言	1

1.1 编写目的	1

1.2 定义规约	1

二.测试概要	1

2.1进度回顾	1

2.2测试用例	1

2.3测试方法	14

2.4测试执行	15

三.测试对象	15

3.1系统状态列表	15

3.2系统兼容性/等同性介绍	15

3.3与上一轮测试对象的差异	15

四.测试结果	15

4.1需求覆盖	15

4.2缺陷汇总	16

4.2.1按严重程度统计	16

4.2.2缺陷分析	16

4.2.3遗留缺陷	16

五.测试结论	16

- 一.引言

编写目的

编写该测试总结报告的目的在于：对回归测试结果进行整理和汇总，形成正式的测试文档；为软件用户的评审验证提供依据。

定义规约

缺陷BUG：软件未达到产品需求规格说明书的要求或者是出现了不应出现的错误或者未有达到需求所要求的目标。

黑盒测试：利用有效的和无效的输入来执行上一轮系统测试中出现的BUG，按模块测试单项功能，相关联的功能结合测试。

缺陷密度：单位代码行或者单位功能点数中存在的缺陷数。

- 二.测试概要

- 2.1进度回顾

| 活动 | 人员 | 开始时间 | 结束时间 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试用例 | 卢立强 | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 1天 |
| 执行测试 | 卢立强 | 2024-12-08 | 2024-12-08 | 1天 |
| 完成测试报告 | 卢立强 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 1天 |

- 2.2测试用例

| 测试用例编号 | 标识 | 步骤 | 预期结果 | 执行结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.登录功能（测试用例个数：5） |  |  |  |  |
| Test-DL001 | 输入正确账号密码登录 | 1.账号.密码输入信息点击登录 | 登录成功 | ☑Pass □Fail |
| Test-DL002 | 不输入密码 | 2.账号输入信息点击登录 | 提示“输入密码“ | ☑Pass □Fail |
| Test-DL003 | 勾选记住密码 | 3.勾选“记住密码”，再次登录 | 密码自动填充 | ☑Pass □Fail |

| Test-DL004 | 原密码输入错误 | 1.鼠标放到右上角医生头像，点击【修改密码】 2.原密码输入点击【确认】 | 提示：原密码输入错误，请重新输入！ | ☑Pass □Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Test-DL005 | 输入正确的两次密码 | 1.鼠标放到右上角医生头像，点击【修改密码】 2.原密码新密码输入点击【确认】 | 修改密码成功 | ☑Pass □Fail |
| 2.问诊功能（测试用例个数：7） |  |  |  |  |
| Test-WZ006 | 姓名：空 | 1.打开浏览器，输入系统地址 2.输入账号.密码点击【登录】 3.点击左侧【新建】按钮被选中进入问诊页面 4.输入信息 | 输入框外框变为红色 | ☑Pass □Fail |
| Test-WZ007 | 身高：251 | 1.打开浏览器，输入系统地址 2.输入账号.密码点击【登录】 3.点击左侧【新建】按钮被选中进入问诊页面 4.输入信息 | 输入框下方显示红字（需【20,250】之间的值） | ☑Pass □Fail |
| Test-WZ008 | 体重：301 | 1.打开浏览器，输入系统地址 2.输入账号.密码点击【登录】 3.点击左侧【新建】按钮被选中进入问诊页面 4.输入信息 | 输入框下方显示红字（需【1,300】之间的值） | ☑Pass □Fail |
| Test-WZ009 | 诊断日期：输入日期小于出生日期 | 1.打开浏览器，输入系统地址 2.输入账号.密码点击【登录】 3.点击左侧【新建】按钮被选中进入问诊页面 4.点击日期控件 | 提示:诊断日期不能小于出生日期 | ☑Pass □Fail |
| Test-WZ010 | 过敏史：输入过100长度字符贴数据 | 1.打开浏览器，输入系统地址 2.输入账号.密码点击【登录】 3.点击左侧【新建】按钮被选中进入问诊页面 4.输入信息 | 超过规定长度（100）的字符不再显示 | ☑Pass □Fail |
| Test-WZ011 | 家族史：粘超过100长度字符贴数据 | 1.打开浏览器，输入系统地址 2.输入账号.密码点击【登录】 3.点击左侧【新建】按钮被选中进入问诊页面 4.输入信息 | 超过规定长度（100）的字符，自动截取 | ☑Pass □Fail |
| Test-WZ012 | 既往史：输入99个字符 | 1.打开浏览器，输入系统地址 2.输入账号.密码点击【登录】 3.点击左侧【新建】按钮被选中进入问诊页面 4.输入信息 | 显示输入内容 | ☑Pass □Fail |
|  | 【姓名】：小测试 【性别】：男 【出生日期】：2019-10-12 【身高】：121 【体重】：12 【父亲身高】：180 【母亲身高】：165 | 1.打开浏览器，输入系统地址 2.输入账号.密码点击【登录】 3.首页点击【初诊】按钮被选中进入问诊页面 4.点击左上导航栏【骨龄评价】 | 进入骨龄评价页面 | ☑Pass □Fail |
| 3.骨龄评价功能（测试用例个数：10） |  |  |  |  |
| Test-GL008 | GP个月：输入aaa!!!! | 1.登录系统 2.问诊---骨龄评价进入骨龄评价页面 3.选择骨龄方法GP 4.GP岁月 | 不接受输入 | ☑Pass □Fail |
| Test-GL010 | 当输入最后一块骨骺骨等级后 | 1.登录系统 2.问诊---骨龄评价进入骨龄评价页面 3.选择骨龄方法 4.手动输入骨等级 | 系统计算出骨龄，并将骨龄呈现在对应骨龄方法后面 | ☑Pass □Fail |
| Test-GL012 | 上传光片 | 1.登录系统 2.问诊---骨龄评价进入骨龄评价页面 3.点击光片区域右边二维码扫描上传 | 展示出上传二维码 扫描二维码可以上传光片 | ☑Pass □Fail |
| Test-GL013 | 上传：jpeg/jpg/bmp/png/dcm的后缀图片 | 1.登录系统 2.点击【新建】输入用户信息点击【骨龄评价】进入骨龄评价页面 3.点击【本地上传光片】 | 上传成功 | ☑Pass □Fail |
| Test-GL015 | 上传：大于30M的图片文件.如png格式 | 1.登录系统 2.点击【新建】输入用户信息点击【骨龄评价】进入骨龄评价页面 3.点击【本地上传光片】 | 提示：请选择小于30M的光片！ | ☑Pass □Fail |
| Test-GL016 | 光片调整 | 1.登录系统 2.点击【新建】输入用户信息点击【骨龄评价】进入骨龄评价页面 3.点击【本地上传光片】或【二维码上传光片】上传成功 4.页面中间光片区域呈现光片亮度调整为-10.白平衡调整为10.负片选中.翻转选中.旋转90度 | 光片呈现区域的光片以叠加的形式呈现操作后的光片 |  |
| Test-GL017 | 不输入骨等，不上传光片级信息 | 1.登录系统 2.新建--骨龄评价 2.进入骨龄评价页面 3.不输入骨等，不上传光片级信息点击【存入未完成列表】 | 提示：已存入未完成列表 |  |
| Test-GL018 | GP骨龄图谱 | 1.登录系统， 2.问诊--骨龄评价进入骨龄评价页面 3.骨龄方法选择GP点击【GP骨龄图谱】 | 1.弹出GP骨龄图谱对照图 2.左侧显示骨龄说明，中间显示骨龄图片，右侧显示当前评价的图片 |  |
| Test-GL019 | 历史骨龄显示 | 1.登录系统，点击【档案列表】进入档案列表页面 2.选择记录点击【新建监测】进入问诊页面 3.点击【骨龄评价】进入骨龄评价页面 | 1.骨龄方法根据历史骨龄，选中骨龄方法且不可修改 2.【历史骨龄】按钮可用 |  |
| Test-GL020 | 生成报告--RUS-CHN | 1.登录系统 2.问诊---骨龄评价进入骨龄评价页面 3.选择骨龄方法，输入骨等级 4.点击【生成报告】 | 1.生成报告成功 2.进入生成报告界面 |  |
| 4.生成报告能（测试用例个数：13） |  |  |  |  |
| Test-BG021 | 儿童跟踪提醒 | 1.登录系统 2.点击【新建】进入问诊页面 3.输入患者信息点击【骨龄评价】进入骨龄评价页面 4.选择骨龄方法，上传光片，输入骨等级 5.点击【生成报告】页面弹出提示框 | 本提示框显示 标题：提示 身高百分位.体重状态.骨龄百分位.骨龄减年龄.跟踪方法.复诊间隔.【X】【取消】【确定】显示正常 | ☑Pass □Fail |
| Test-BG022 | 儿童跟踪提醒：复诊添加 | 1.登录系统 2.点击【新建】进入问诊页面 3.输入患者信息点击【骨龄评价】进入骨龄评价页面 4.选择骨龄方法，上传光片，输入骨等级 5.点击【生成报告】页面弹出提示框 6.选择复诊间隔月 | 报告中右上角增加复诊时间 | ☑Pass □Fail |
| Test-BG023 | 通用报告内容 | 登录系统 2.点击【新建】进入问诊页面 3.输入患者信息档案：11岁，男；身高：130 体重：60，点击【生成报告】进入报告页面 | 评价为：当前身高极低，属异常 2.评价值： 身高/百分位：130cm / 小于3rd 异常 身高与全国同年龄平均身高(145.3cm)差值：-15.3cm↓ 身高与遗传应有身高(143.5cm)差值：-13.5cm↓ 3.【身高百分位曲线图（男）】（7-18）（0-18）描点正确 | ☑Pass □Fail |
| Test-BG024 | 通用报告内容 | 1.登录系统 2.点击【新建】进入问诊页面 3.输入患者信息骨龄方法为RUS-CHN 档案：11岁，男 骨龄：8 身高：160 体重：60，点击【骨龄评价】进入骨龄评价页面 4.输入骨等级【生成报告】 | 1.骨龄评价模块 评价为：发育异常，请排查疾病风险 2.评价值： RC骨龄/百分位：8岁/ 小于3rd异常 | ☑Pass □Fail |
| Test-BG025 | 通用报告内容 | 1.登录系统 2.点击【新建】进入问诊页面 3.输入患者信息，骨龄方法为RUS-CHN 档案：11岁，男 骨龄：8 身高：160 体重：60点击【骨龄评价】进入骨龄评价页面 4.输入骨等级【生成报告】 | 身高评价模块 评价为：骨龄异常，可能导致身高异常 评价值： 身高/百分位：160cm / 大于97th 骨龄身高百分位：大于97th异常 身高与全国同年龄平均身高(145.3cm)差值：+14.7cm 身高与全国同骨龄平均身高(129.1cm)差值：+30.9cm 身高与遗传应有身高(127.5cm)差值：+32.5cm 3.【按骨龄分组的身高百分位的数据曲线】描点正确 | ☑Pass □Fail |
| Test-BG026 | 通用报告内容-诊断意见选择模板删除功能 | 1.登录系统 2.点击【新建】进入问诊页面 3.输入患者信息点击【生成报告】进入报告页面 4.诊断意见上点击【选择模板】 5.选择模板记录点击【删除】 | 模板删除成功 | ☑Pass □Fail |
| Test-BG027 | 诊断意见选择模板选择功能 | 1.登录系统 2.点击【新建】进入问诊页面 3.输入患者信息点击【生成报告】进入报告页面 4.诊断意见上点击【选择模板】 5.选择记录点击【选择】 | 模板内容显示在诊断意见中 | ☑Pass □Fail |
| Test-BG028 | 报告-底部功能新建监测 | 1.登录系统 2.点击【新建】进入问诊页面 3.输入患者信息点击【生成报告】进入报告页面 4.点击【新建监测】 | 1.跳转到问诊页面进行新一次的诊断 2.问诊页面带入档案信息 | ☑Pass □Fail |
| Test-BG029 | 报告-底部功能打印预览 | 1.登录系统 2.点击【新建】进入问诊页面 3.输入患者信息点击【生成报告】进入报告页面 4.点击【打印预览】 | 1.打开报告的预览页面，与报告内容一致 | ☑Pass □Fail |
| Test-BG030 | 报告-底部功能导出PDF | 1.登录系统 2.点击【新建】进入问诊页面 3.输入患者信息点击【生成报告】进入报告页面 4.点击【导出PDF】 | 1.报告以PDF形式导出 2.导出的内容与报告内容一致 | ☑Pass □Fail |
| Test-BG031 | 专业报告内容 | 1.登录系统 2.点击【新建】进入问诊页面 3.输入患者信息，档案：11岁，男 身高：130 体重：60，点击【生成报告】进入报告页面 | 报告内容数据无误 | ☑Pass □Fail |
| Test-BG032 | 诊断意见选择 | 1.登录系统 2.点击【新建】进入问诊页面 3.输入患者信息点击【生成报告】进入报告页面 4.诊断意见上点击【选择模板】 | 1.打开选择页面 2.列表中展示所有创建的模板 | ☑Pass □Fail |
| Test-BG033 | 专业报告-底部功能导出PDF | 1.登录系统 2.点击【新建】进入问诊页面 3.输入患者信息点击【生成报告】进入报告页面 4.点击【专业报告】 | 1.报告以PDF形式导出 2.导出的内容与报告内容一致 | ☑Pass □Fail |
| 5.档案功能（测试用例个数：3） |  |  |  |  |
| Test-DA034 | 病例搜索 | 登录系统 2.点击【档案】进入档案列表我的病历 3.输入超15个字符的姓名 | 最多可输入15个字符.不接受超量的字符 | ☑Pass □Fail |
| Test-DA035 | 我的病例新建监测 | 1.登录系统 2.点击【档案】进入档案列表我的病历 3.选择记录，点击【新建监测】 | 页面跳转到新建页面带入档案信息 | ☑Pass □Fail |
| Test-DA036 | 我的病例删除 | 1.登录系统 2.点击【档案】进入档案列表我的病历 3.选择记录，点击【删除】 | 弹出框提示 “您只能删除自己生成的当前档案的所有报告，不能删除该档案，确定删除报告吗？” 2.点击【确定】只删除当前诊断人生成的报告 | ☑Pass □Fail |
| 6.未完成功能（测试用例个数：2） |  |  |  |  |
| Test-WW037 | 未完成 | 1.登录系统 2.问诊-骨龄评价--上传光片--存入未完成 3.查看未完成记录 | 加载本科室其他诊断人所有未完成数据 | ☑Pass □Fail |
| Test-WW021 | 未完成-继续诊断 | 1.登录系统 2.点击【未完成】进入未完成诊断列表其他病历 3.选择记录，点击【继续诊断】 | 1.页面跳转到新建页面 2.带入未完成信息 | ☑Pass □Fail |
| Test-WW038 | 未完成-搜索 | 1.登录系统 2.点击【未完成】进入未完成诊断列表其他病历 3.输入条件点击【搜索】 | 查询加载本科室其他诊断人的符合条件的未完成 | ☑Pass □Fail |
| 7.复诊功能（测试用例个数:2） |  |  |  |  |
| Test-FZ039 | 复诊-搜索 | 1.登录系统 2.点击【复诊】进入复诊列表页面 3.输入搜索条件点击【搜索】 | 查询出符合条件的数据 | ☑Pass □Fail |
| Test-FZ040 | 导出复诊列表 | 1.登录系统 2.点击【复诊】进入复诊列表页面 3.点击【导出复诊列表】 | 导出本医院本科室所有与本科室医生约定有复诊时间的信息 | ☑Pass □Fail |

- 2.3测试方法

测试主要采用黑盒测试的方法。

- 2.4测试执行

此次测试严格按照项目计划和测试计划执行，按时完成了测试计划规定的测试对象的测试。针对测试计划规定的测试策略，在测试执行中都有体现，在测试执行过程中，依据测试计划和测试用例，对系统进行了回归测试。

- 三.测试对象

- 3.1系统状态列表

产品名称：儿童手部X射线影像处理软件

系统版本：V2.0.0

- 3.2系统兼容性/等同性介绍

无，本产品仅有一个型号。

- 3.3与上一轮测试对象的差异

无

- 四.测试结果

- 4.1需求覆盖

| 模块 | 总功能点数 | 测试用例所包含的功能点数 | 未执行 | 未/漏测分析和原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 登录模块 | 10 | 5 | 5 | 上一轮系统测试已通过 |
| 问诊模块 | 36 | 7 | 29 | 上一轮系统测试已通过 |
| 骨龄模块 | 48 | 10 | 38 | 上一轮系统测试已通过 |
| 报告模块 | 51 | 13 | 38 | 上一轮系统测试已通过 |
| 档案模块 | 30 | 3 | 27 | 上一轮系统测试已通过 |
| 未完成模块 | 24 | 2 | 22 | 上一轮系统测试已通过 |
| 复诊功能模块 | 10 | 2 | 8 | 上一轮系统测试已通过 |

需求覆盖率计算：40209×100%=被验证的需求数需求总数×100%=19%

- 4.2缺陷汇总

| 模块名称 | 登录功能模块 | 问诊功能模块 | 骨龄模块 | 报告模块 | 档案模块 | 未完成模块 | 复诊功能模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统测试BUG数目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回归测试BUG数目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 4.2.1按严重程度统计

| 缺陷分类 | 严重缺陷 | 一般缺陷 |
| --- | --- | --- |
| BUG数目 | 0 | 0 |
| 百分比 | 0% | 0% |

- 4.2.2缺陷分析

Bug密度=0（Bug个数/功能点数）

- 4.2.3遗留缺陷

无。

- 五.测试结论

测试功能点数共计40项，全部通过测试。