《风险管理报告》

文件编号：JS-JL-038

版本：A1

| 起草人： |  | 起草日期： | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人： |  | 审核日期： | 年 月 日 |
| 批准人： |  | 批准日期： | 年 月 日 |
| 发布日期： | 年 月 日 | 实施日期： | 年 月 日 |

童伴有康（河北）科技有限公司

- 综述

  - 产品概述

本产品风险管理计划涉及的产品信息如下：

产品名称：儿童手部X射线影像处理软件

产品型号：TB-DOCTOR-01

软件版本：V2.0.0

    - 各模块功能

1）登录模块

a记住密码

勾选后登录账户，自动输入账号密码。

b忘记密码

点击后出现联系人员信息。

c登录

点击后直接跳转登录界面。

2）首页模块

显示初诊/新建、复诊/档案、未完成、搜索档案、近期需复诊、累计评价、服务、报告、资讯、普及文章、专业文章、最新公告和联系我们。

- 新建模块

a问诊功能模块

（1）输入基本信息:姓名、性别、出生日期、身高、体重、父亲身高、母亲身高和诊断日期。

（2）存入未完成。

b骨龄评价模块

（1）本地上传光片、二维码上传光片，对光片进行亮度、白平衡、负片、翻转功能。

（2）选择评价方法、输入评价数据。

（3）存入未完成。

（4）生成报告。

b评价报告模块

（1）展示报告、输入诊断意见。

（2）设置复诊时间、修改报告类型、参与/不参与纵向、新建监测、打印和导出报告。

4) 档案模块

（1）档案搜索模块，可根据姓名、诊断日期、医院病历编号、档案标签进行搜索。

（2）病例显示模块，根据登录账号显示我的病例，其他病例。

5）未完成模块

（1）未完成诊断搜索模块，可根据姓名、诊断日期、医院病历编号进行搜索。

（2）病例显示模块，根据登录账号显示我的病例或其他病例，可对病例进行继续诊断或删除。

    - 主要技术指标：

1）效率

在系统运行环境满足配置要求时，产品性能效率应满足下列要求。

| 项目 | 效率指标 |
| --- | --- |
| 上传6M光片 | ≤5s |
| 报告出具 | ≤5s |

2）最大并发数

在系统运行环境满足2.6所述的配置要求时，最大并发数为200，平均响应时间≤5s。

1.2相关文件和记录

（1）《风险管理控制程序》

（2） 产品设计开发文档（主要包括设计图纸、工艺、技术文件、检验规程）

（3） 相关法规：《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册与备案管理办法》和《医疗器械说明书和标签管理规定》等

（4）相关标准 ：

1.GB/T 25000.1-2021 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第1部分：SQuaRE指南

2.GB/T 25000.51-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则

3.GB/T25000.10-2016系统与软件工程 系统与软件质量要求和评（SQuaRE） 第10部分：系统与软件质量模型

4.GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范

5.GB/T 9386-2008 计算机软件测试文档编制规范

6.GB/T 42061-2022  医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求

7.GB/T 42062-2022  医疗器械 风险管理对医疗器械的应用

8.YY/T 1406.1-2016 医疗器械软件 第1部分：YY/T 0316应用于医疗器械软件的指南

9.YY/T 0664-2020医疗器械软件 软件生存周期过程

1.3 风险管理评审目的

本次风险管理的评审目的是通过对产品在上市前各阶段风险管理活动进行总体评价，确保风险管理计划已经圆满地完成，并且通过对该产品的风险分析、风险评价和风险控制，以及综合剩余风险的可接受性评价，和对生产和生产后信息获得方法的评审，证实对产品的风险已进行了有效管理，并且控制在可接受范围内。

- 风险评审小组成员及其职责

表1. 风险评审小组成员及其职责

| 评审人员 | 部门 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 庞海 | 总经理 | 对风险管理的实施负责 |
| 刘克省 | 技术部 | 从设计开发角度估计风险的发生概率和严重程度 |
| 段奶荣 | 质量部 | 从检验角度估计风险的发生概率和严重程度 |
| 赵晓鹏 | 销售部 | 从运输、使用角度估计风险的发生概率和严重程度 |
| 陈富 | 质量部 | 从临床角度估计风险概率和严重程度 |

- 风险管理计划及实施情况简述

在产品立项的同时，针对该产品进行了风险管理活动的策划，制定了风险管理计划。该风险管理计划确定了的风险可接受准则，对产品生命周期的风险管理活动、风险管理活动有关人员的职责和权限以及生产和生产后信息的获得方法的评审要求进行了安排。

公司组成了风险管理小组，确定了该项目的风险管理负责人。确保该项目的风险管理活动按照风险管理计划有效的执行。

- 判断医疗器械与安全性有关的特征

基于《GB/T 42062-2022 医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》附录C的问题，判定医疗器械与安全性有关的特征。

表2. 医疗器械与安全性有关的特征表格

| 问题 | 适用与否 | 特征判定 | 可能的危害 |
| --- | --- | --- | --- |
| C.2.1医疗器械的预期用途是什么和怎样使用医疗器械？ 宜考虑的因素包括： —医疗器械的作用是与下列哪一项有关？ ——对疾病的诊断、预防、监护、治疗或缓解， ——或对损伤或残疾的补偿，或 ——生理结构的替代或改进，或妊娠控制？ —使用的适应症是什么（如患者群体）？ —医疗器械是否用于生命维持或生命支持？ —在医疗器械失效的情况下是否需要特殊的干预？ | 是 | 对儿童手部X射线影像进行曝光、放大、翻转；辅助医生进行骨龄评价，辅助判断是否存在生长障碍疾病的存在。 使用方法详见使用说明书 | 信息危害（H1） |
| C.2.2 医疗器械是否预期植入？ 宜考虑的因素包括植入的位置、患者群体特征、年龄、体重、身体活动情况、植入物性能老化的影响、植入物预期的寿命和植入的可逆性。 | 否 | / | / |
| C.2.3 医疗器械是否预期和患者或其他人员接触? 宜考虑的因素包括预期接触的性质,即表面接触、侵入式接触或植入以及每种接触的时间长短和频次。 | 否 | / | / |
| C.2.4 在医疗器械中利用何种材料或组分,或与医疗器械共同使用或与其接触? 宜考虑的因素包括： —和有关物质的相容性； —与组织或体液的相容性； —与安全性有关的特征是否已知； —医疗器械的制造是否利用了动物源材料？ | 否 | / | / |
| C.2.5 是否有能量给予患者或从患者身上获取? 宜考虑的因素包括： —传递的能量类型； —对其控制、质量、数量、强度和持续时间； —能量水平是否高于类似器械当前应用的能量水平。 | 否 | / | / |
| C.2.6 是否有物质提供给患者或从患者身上提取? 宜考虑的因素包括： —物质是供给还是提取； —是单一物质还是几种物质； —最大和最小传输速率及其控制。 | 否 | / | / |
| C.2.7 医疗器械是否处理生物材料用于随后的再使用、输液/血或移植？ 宜考虑的因素包括处理的方式和处理的物质（如自动输液/血、透析、血液成分或细胞疗法处理）。 | 否 | / | / |
| C.2.8医疗器械是否以无菌形式提供或预期由使用者灭菌，或其他适用的微生物控制方法？ 宜考虑的因素包括： —医疗器械是预期一次性使用包装，还是重复使用包装； —贮存寿命的标示； —重复使用周期次数的限制； —产品灭菌方法； —非制造商预期的其他灭菌方式的影响。 | 否 | / | / |
| C.2.9 医疗器械是否预期由用户进行常规清洁和消毒？ 宜考虑的因素包括使用的清洁剂或消毒剂的类型和清洁周期次数的限制。医疗器械的设计可影响日常清洁和消毒的有效性。另外，宜考虑清洁剂或消毒剂对器械安全性和性能的影响。 | 否 | / | / |
| C.2.10 医疗器械是否预期改善患者的环境？ 宜考虑的因素包括： —温度； —湿度； —大气成分； —压力； —光线。 | 否 | / | / |
| C.2.11 是否进行测量？ 宜考虑的因素包括测量变量和测量结果的准确度和精密度。 | 否 | / | / |
| C.2.12 医疗器械是否进行分析处理？ 宜考虑的因素包括医疗器械是否由输入或获得的数据显示结论、所采用的计算方法和置信限。宜特别注意数据和计算方法的非预期应用。 | 否 | / | / |
| C.2.13 医疗器械是否预期和其他医疗器械、医药或其他医疗技术联合使用？ 宜考虑的因素包括识别可能涉及的任何其他医疗器械、医药或其他医疗技术和与其相互作用有关的潜在问题，以及患者是否遵从治疗。 | 否 |  | / |
| C.2.14 是否有不希望的能量或物质输出？ 宜考虑的与能量相关的因素包括噪声与振动、热、辐射（包括电离、非电离辐射和紫外/可见光/红外辐射）、接触温度、漏电流和电场或磁场。 宜考虑的与物质相关的因素包括制造、清洁或试验中使用的物质，如果该物质残留在产品中具有不希望的生理效应。 宜考虑的与物质相关的其他因素包括化学物质、废物和体液的排放。 | 否 | / | / |
| C.2.15 医疗器械是否易受环境影响？ 宜考虑的因素包括操作、运输和贮存环境。它们包括光、温度、湿度、振动、泄漏、对能源和致冷供应变化的敏感性和电磁干扰。 | 否 | / | / |
| C.2.16 医疗器械是否影响环境？ 宜考虑的因素包括： —对能源和致冷供应的影响； —毒性物质的散发； —电磁干扰的产生。 | 否 | / | / |
| C.2.17 医疗器械是否有基本的消耗品或附件？ 宜考虑的因素包括消耗品或附件的规范以及对使用者选择它们的任何限制。 | 否 | / | / |
| C.2.18 是否需要维护和校准？ 宜考虑的因素包括： —维护或校准是否由操作者或使用者或专门人员来进行？ —是否需要专门的物质或设备来进行适当的维护或校准？ | 是 | 用户需要按照使用手册的要求进行使用，维护有公司专业人员进行操作 | 操作危害H2 |
| C.2.19 医疗器械是否包含软件？ 宜考虑的因素包括软件是否预期要由使用者或操作者或专家进行安装、验证、修改或更换。 | 是 | 用户需要按照使用手册的要求进行使用，儿童手部X射线影像处理软件为网页产品不需要预期安装。 | 操作危害（H3） |
| C.2.20 医疗器械是否有贮存寿命限制？ 宜考虑的因素包括标记或指示和到期时对医疗器械的处置。 | 否 | / | / |
| C.2.21 是否有延时或长期使用效应？ 宜考虑的因素包括人机工程学和累积的效应。其示例可包括含盐流体泵会随着时间的推移的腐蚀、机械疲劳、皮带和附件松动、振动效应、标签磨损或脱落、长期材料降解。 | 否 | / | / |
| C.2.22 医疗器械承受何种机械力？ 宜考虑的因素包括医疗器械承受的力是否在使用者的控制之下，或者由和其他人员的相互作用来控制。 | 否 | / | / |
| C.2.23 什么决定医疗器械的寿命？ 宜考虑的因素包括老化和电池耗尽。 | 否 | / | / |
| C.2.24 医疗器械是否预期一次性使用？ 宜考虑的因素包括：器械使用后是否自毁？器械已使用过是否显而易见？ | 否 | / | / |
| C.2.25 医疗器械是否需要安全地退出运行或处置？ 宜考虑的因素包括医疗器械自身处置时产生的废物。例如医疗器械是否含有毒性或有害材料，或材料可再循环使用。 | 否 | / | / |
| C.2.26 医疗器械的安装或使用是否要求专门的培训或专门的技能？ 宜考虑的因素包括医疗器械的新颖性，以及医疗器械安装人员合适的技能和培训。 | 是 | 操作人员需要拥有专业知识或接受过专业的培训。 产品无需安装 | 信息危害H4 |
| C.2.27 如何提供安全使用信息？ 宜考虑的因素包括： —信息是否由制造商直接提供给最终使用者或涉及的第三方参加者，如安装者、护理者、医疗卫生保健专家或药剂师，他们是否需要进行培训； —试运行和向最终使用者的交付，以及是否很可能/可能由不具备必要技能的人员来安装； —基于医疗器械的预期寿命，是要求对操作者或服务人员进行再培训还是再鉴定。 | 是 | 在使用说明书、安装说明书、标贴、等中提供了安全信息。使用者需要按照要求操作。 | 信息危害H5 |
| C.2.28 是否需要建立或引入新的制造过程？ 宜考虑的因素包括新技术或新的生产规模。 | 否 | / | / |
| C.2.29 医疗器械的成功使用，是否关键取决于人为因素，例如用户接口？ | 是 | 软件的成功使用需要专业人员对数据输入信息正确，操作步骤正确等。 | 信息危害（H6） |
| C.2.29.1 用户接口设计特性是否可能促成使用错误？ 宜考虑的因素是可能促成使用错误的用户接口设计特征。接口设计特性的示例包括：控制器和指示器、所使用的符号、人机工程学特性、物理设计和布局、操作层级、驱动装置的软件菜单、警示的可视性、报警的可听性、彩标编码的标准化。可用性的附加指南见IEC 60601-1-6[25]，报警的附加指南见60601-1-8[26] | 是 | 用户可能没有详细阅读用户手册或错误理解软件的部分功能 | 信息危害（H7） |
| C.2.29.2 医疗器械是否在因分散注意力而导致使用错误的环境中使用？ 宜考虑的因素包括： —使用错误的后果； —分散注意力的情况是否常见； —使用者是否可能受到不常见的分散注意力情况的干扰。 | 否 | / | / |
| C.2.29.3 医疗器械是否有连接部分或附件？ 宜考虑的因素包括错误连接的可能性、与其他的产品连接方式的相似性、连接力、对连接完整性的反馈以及过紧和过松的连接。 | 否 | / | / |
| C.2.29.4 医疗器械是否有控制接口？ 宜考虑的因素包括间隔、编码、分组、图形显示、反馈模式、出错、疏忽、控制差别、可视性、启动或变换的方向、控制是连续的还是断续的、以及设置或动作的可逆性。 | 否 | / | / |
| C.2.29.5 医疗器械是否显示信息？ 宜考虑的因素包括在不同环境下的可视性、方向性、使用者的视力、视野和透视、和显示信息的清晰度、单位、色标编码以及关键信息的可达性。 | 是 | 产品为软件产品界面会显示信息 | 信息危害（H8） |
| C.2.29.6医疗器械是否由菜单控制？ 宜考虑的因素包括层次的复杂性和数量、状态认知、位置设置、导航方法、每一动作的步骤数、顺序的明确性和存储问题，和可访问性的控制功能的重要性和偏离规定的操作程序的影响。 | 是 | 产品由界面菜单控制使用。 | 操作危害（H9） |
| C.2.29.7 医疗器械是否由具有特殊需要的人使用？ 宜考虑的因素包括用户、用户的精神和体能、技能和培训、人机工程学方面、使用环境、安装要求和患者控制或影响医疗器械使用的能力。对于有特殊需求使用者，如残障人士、老人和儿童宜给予特别的关注。为能使用医疗器械，他们的特殊需要可能包括另一个人的帮助。医疗器械是否预期由具有各种技能和文化背景的人员使用。 | 是 | 产品用户为医院内的医生、技师，要求能够使用计算机，并理解相关术语及医疗影像 | 信息危害（H10） |
| C.2.29.8 用户界面能否用于启动使用者动作？ 宜考虑的因素包括，使用者启动了一个已准备的动作进人一个受控的运行模式的可能性，这种可能性增大了患者的风险，是否会引起使用者的注意。 | 否 | / | / |
| C.2.30 医疗器械是否使用报警系统？ 宜考虑的因素是错误报警、不报警、报警系统断开、不可靠的远程报警系统的风险和医务人员理解报警系统如何工作的可能性。IEC 60601-1-8[26]给出了报警系统的指南。 | 否 | / | / |
| C.2.31 医疗器械可能以什么方式被故意地误用？ 宜考虑的因素是连接器的不正确使用、丧失安全特性或报警不能工作、忽视制造商推荐的维护。 | 否 | / | / |
| C.2.32 医疗器械是否持有患者护理的关键数据？ 宜考虑的因素包括数据被修改或被破坏的后果。 | 否 | / | / |
| C.2.33 医疗器械是否预期为移动式或便携式？ 宜考虑的因素是必要的把手、手柄、轮子、制动、机械稳定性和耐久性。 | 否 | / | / |
| C.2.34 医疗器械的使用是否依赖于基本性能？ 宜考虑的因素例如是生命支持器械的输出特征或报警的运行。有关医用电气设备和医用电气系统的基本性能的讨论见IEC 60601-1[23] | 否 | / | / |

- 危害的判定、风险的估计和评价、风险控制及验证

在正常和故障两种条件下，基于GB/T 42062-2022附录E条文中对风险分析的要求，判定与产品有关的已知或可预见的危害。估计每个危害处境的风险，并根据风险管理计划中规定的准则，对风险进行评价。对于风险等级是ACC的风险，不需要提供措施再来降低风险；但对于等级是N/ACC或ALARP的风险，执行风险控制措施。结果见以下表格：

表3.危害的判定、风险的估计和评价、风险控制及验证表

| 危害类型 | 编号 | 可预见的事件及事件序列 | 危害处境 | 损害 |  | 风险评估 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 严重度 | 概率 |  | 风险水平 |
| 信息危害（不适当的预期使用规范） | H1 | 操作者可能会对软件的错误使用 | 判读错误 | 使用后引起错误的诊断或不能诊断 | S2 |  |  | P4 | ALARP |
| 操作危害 | H2 | 专业人员维护失误 | 软件异常 | 不能正确使用或诊断错误 | S2 |  |  | P3 | ALARP |
| 操作危害 | H3 | 由于没有安装导致操作者找不到正确网址 | 不能正常使用 | 使用后引起错误的诊断或不能诊断 | S1 |  |  | P3 | ACC |
| 信息危害（违反常规） | H4 | 不按用户手册进行操作 | 导致软件异常 | 不能诊断 | S1 |  |  | P3 | ACC |
| 信息危害（服务和维护规范） | H5 | 不按用户手册进行操作 | 导致软件异常 | 不能诊断 | S1 |  |  | P3 | ACC |
| 信息危害（用户接口不熟悉） | H6 | 不按照说明书或正确光片上传方式进行操作 | 不能正常使用 | 使用后引起错误的诊断或不能诊断 | S1 |  |  | P3 | ACC |
| 操作危害（违反常规） | H7 | 不按照说明书或正确光片上传方式进行操作 | 不能正常使用 | 使用后引起错误的诊断或不能诊断 | S1 |  |  | P3 | ACC |
| 信息危害（界面显示信息观察错误） | H8 | 显示的影像不清晰 | 不能正常评估结果 | 延误治疗，评估失误 | S2 |  |  | P4 | ALARP |
| 操作危害 | H9 | 操作失误 | 使用软件错误 | 延误治疗 | S2 |  |  | P3 | ALARP |
| 信息危害 | H10 | 非专业人员使用 | 操作错误或判读错误 | 使用后引起错误的诊断 | S1 |  |  | P4 | ALARP |

通过上述分析，针对每一项可能的危害进行了判定，记录了可能造成危害处境的合理可预见事件序列，并针对每一个判定的危害处境，进行了相关的风险分析。确定了风险分析的结果为：

| 项目 | 数量 |
| --- | --- |
| N/ACC: 不经过风险/受益分析即判定为不可接受风险。 | 5 |
| * (ALARP)：合理可降低的风险。 | 5 |
| ACC: 广泛可接受风险。 | 0 |

- 表3.危害对风险控制措施引入的新风险分析

所有的风险控制措施未引入新的风险。

- 风险/收益分析

所有的剩余风险均在可接受的范围内。

- 风险管理的完整性

经检查，风险管理过程已应用于每个已判定的危害，所有已判定的危害处境产生的风险已得到考虑。

- 综合剩余风险

以上分析判定了危害，对每个危害处境的风险进行的估计和评价，并采取了风险控制措施以降低风险。

所有识别出的危害的剩余风险是可接受的，说明书以及其他随附文件中提供了必要的警告和注释，以公示剩余风险。

- 结论

评审小组对所有剩余风险进行了综合分析，考虑所有单个剩余风险共同影响下的作用，评审结果认为：产品综合剩余风险可接受，以下为具体评价方面：

1）单个风险的风险控制是否有相互矛盾的要求？

结论：尚未发现现有风险控制措施有相互矛盾的情况。

2）警告的评审（包括警告是否过多，过多的警告可降低单个警告的效果）

结论：警告的提示清晰，符合规范。在使用设计方法和防护措施不可行或无法降低风险的情况下，才使用警告和安全性信息，并没有出现过分依赖警告的情况。

3）风险控制措施是否是可执行的？

结论：所有的风险控制措施都可执行，并且在执行后已得到充分验证。

4）评审小组结论

风险管理评审小组经过对评审，一致认为：

—风险管理计划已被适当地实施；

—综合剩余风险是可接受的；

—已有适当方法获得相关生产和生产后信息。

全部剩余风险处于风险可接受准则的可接受范围内，且受益超过风险。

- 生产后信息

表4.生产后信息

| 信息类型 | 序号 | 信息内容 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内部信息 | 1 | 研发过程 | 研发部 |
|  | 2 | 检验过程 | 测试组 |
|  | 3 | 调试过程 | 研发部 |
|  | 4 | 安装 | 销售部 |
| 外部信息 | 1 | 顾客投诉 | 用户 |
|  | 2 | 同类产品 | 医疗制造商 |
|  | 3 | 临床应用 | 医疗机构 |
|  | 4 | 不良事件 | 监管机构 |

评审组对以上所列生产和生产后信息获取方式的适宜性和有效性进行了评价，认为：该方法是适宜和有效的，项目风险管理负责人对得到的生产和生产后信息进行管理，必要时，风险管理小组开展活动实施动态风险管理。