软件质量保证报告

文件编号：QP-006-02          版本号：A          修订次数：第0次

编 制：

审 核：

批 准：

日  期： 2024 年   月   日

童伴有康（河北）科技有限公司

一、基本信息

1.1项目名称

- 儿童手部X射线影像处理软件

- 1.2 项目背景

儿童手部X射线影像处理软件通过对儿童手部X射线影像进行曝光、放大、翻转辅助医生观测评估骨龄等级，得出骨龄评价结果，不包含自动诊断功能。

- 本软件主要由登录模块、问诊模块，骨龄评价模块、评价报告模块、档案模块和未完成模块组成。

- 本产品的核心功能过是对儿童手部X射线影像进行曝光、放大、翻转。

- 1.3 项目范围

本过程适用于儿童手部X射线影像处理软件项目，且贯穿于整个生命周期。

- 1.4 安全级别

- 软件的安全性级别为轻微。理由如下：

- 软件的预期用途为辅助医生进行骨龄评价、使用场景为医院等专业场所、核心功能是对X光片进行处理，对人体使用风险较低和未查询到已上市同类医疗器械软件的不良事件和召回情况，认为产品软件不可能对人体产生伤害，故软件对应的安全性级别为轻微。

二、质量保证团队

| - 岗位 | - 人员 | - 职责 |
| --- | --- | --- |
| - 经理 | - 刘克省 | - 制定和维护SQA策略、计划和流程。 - 确保整个项目生命周期中的质量活动得到有效执行。 - 监督和指导SQA团队成员的工作。 - 与项目管理层沟通质量状况，并报告重大问题。 - 促进持续改进文化，推动最佳实践的应用。 |
| - 产品经理 | - 侯瑞军 | - 分析需求文档，确保其清晰、完整且可测试。 - 参与设计评审，确保设计方案符合质量标准。 - 编写或审核测试计划和测试用例。 - 执行静态代码分析，识别潜在的编码问题。 - 协助进行配置管理和变更控制。 - 编写和维护质量相关的文档，如SQA计划、测试计划、测试报告等。 |
| - 测试工程师 | - 卢立强 | - 设计和执行各种类型的测试，包括单元测试、集成测试、系统测试、性能测试等。 - 记录测试结果，跟踪并验证缺陷复情况。 - 开发自动化测试脚本，提高测试效率。 - 与开发团队协作解决测试中发现的问题。 - 维护测试环境，确保测试数据的有效性。 |
| - 开发工程师/维护工程师 | - 窦刚 | - 设计工具等界面。 - 实施变更管理流程，记录和跟踪所有变更请求。 - 辅助配合进行各阶段测试。 - 管理发布过程，确保软件发布的质量和一致性。 |

三、开发过程回顾

- 3.1 需求分析

- 需求文档整体结构清晰，需求描述准确。

- 3.2 设计评审

- 设计阶段涉及的评审如下:

| 序号 | 评审内容 | 评审时间 | 参评人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《项目可行性分析报告》 | 2024.9.13 | 刘克省、窦刚、侯瑞军、卢立强、段奶荣 |
| 2 | 《项目开发计划书》 | 2024.9.14 | 刘克省、窦刚、侯瑞军、卢立强、段奶荣 |
| 3 | 《软件需求规格说明书》 | 2024.9.20 | 刘克省、窦刚、侯瑞军、卢立强、段奶荣 |
| 4 | 《概要设计说明书》 | 2024.10.15 | 刘克省、窦刚、侯瑞军、卢立强、段奶荣 |
| 5 | 《详细设计说明书》 | 2024.11.5 | 刘克省、窦刚、侯瑞军、卢立强、段奶荣 |
| 6 | 单元测试 | 2024.11.14 | 刘克省、窦刚、侯瑞军、卢立强、段奶荣 |
| 7 | 系统测试 | 2024.11.19 | 刘克省、窦刚、侯瑞军、卢立强、段奶荣 |
| 8 | 用户测试 | 2024.11.22 | 刘克省、窦刚、侯瑞军、卢立强、段奶荣 |

- 设计评审结论：

- 设计文件完整性

- 设计规范：设计规范完整，包括设计目标、性能指标、技术要求等。

- 物料清单：核实材料清单详细、准确。

- 技术参数和性能指标

- 技术参数：产品的技术参数符合设计要求。

- 性能指标：产品的性能指标达到预期。

- 用户手册和操作指南

- 用户手册：用户手册详细、准确。

- 操作指南：操作指南清晰明了，便于用户理解和操作。

- 质量控制计划

- 质量标准：明确产品的质量标准和检验方法。

- 控制计划：质量控制计划全面，包括进货检验和最终检验等。

- 3.3 编码规范遵循情况

- 代码遵循了既定的编码规范。

- 3.4 配置管理

- 使用GitBlit作为版本控制工具，用于软件中文档资源的版本管理，版本控制和变更管理的有效。

四、测试结果

- 4.1 功能测试

功能测试覆盖整个系统中的功能模块，是开发小组对所使用的多个产品进行充分整合后，为用户提供综合服务的能力。测试整个系统是否达到需求规格说明书中要求实现的各项功能。以下按各个模块分别列出功能测试报告单。

| 测试用例ID | 测试用例名称 |
| --- | --- |
| DL-001--DL-004 | 登录校验 |
| DL-005 | 记住密码 |
| DL-007 | 忘记密码 |
| DL-008 | 登录功能 |
| SY-001--SY-002 | 头部信息 |
| SY-003 | 菜单栏 |
| SY-004 | 中部快捷功能 |
| SY-005 | 搜索框功能 |
| SY-006--SY-007 | 统计功能 |
| SY-008 | 服务统计功能 |
| SY-009--SY-013 | 报告统计功能 |
| SY-014 | 咨讯 |
| SY-015 | 专业文章 |
| SY-016 | 联系我们 |
| SY-017 | 最新公告 |
| SY-018---SY-022 | 密码修改 |
| SY-023---SY-032 | 账号修改 |
| SY-033 | 退出登录 |
| SY-034--SY-036 | 意见反馈 |
| WZ-001--WZ-004 | 问诊页面信息展示 |
| WZ-005--WZ-022 | 问诊页面字段校验 |
| WZ-023--WZ-028 | 问诊页面病史 |
| WZ-030 | 问诊页面存入未完成 |
| WZ-031--WZ-032 | 问诊页面骨龄评价 |
| WZ-033--WZ-034 | 问诊页面生成报告 |
| GLPJ-001--GLPJ-018 | 骨龄评价页面信息及联动性 |
| GLPJ-019---GLPJ-027 | 光片上传及调整 |
| GLPJ-030--GLPJ-042 | 骨龄评价存入未完成 |
| GLPJ-043--GLPJ-044 | 生成骨龄报告 |
| GLPJ-045--GLPJ-048 | 历史骨龄及GP骨龄图谱 |
| SCBG-001--SCBG-018 | 通用报告信息 |
| SCBG-019--SCBG-023 | 通用报告诊断意见 |
| SCBG-024 | 通用报告复诊日期 |
| SCBG-025 | 通用报告不参与纵向 |
| SCBG-026 | 通用报告新建监测 |
| SCBG-026--SCBG-029 | 通用报告打印预览及导出PDF |
| SCBG-030--SCBG-039 | 专业报告信息 |
| SCBG-040--SCBG-045 | 专业报告诊断意见 |
| SCBG-046 | 专业报告复诊日期 |
| SCBG-047 | 专业报告不参与纵向 |
| SCBG-048 | 专业报告新建监测 |
| SCBG-049--SCBG-051 | 专业报告打印预览及导出PDF |
| DALB-001--DALB-019 | 档案列表我的病历列表搜索功能 |
| DALB-020--DALB-030 | 档案列表其他病历列表搜索功能 |
| DALB-001--DALB-014 | 未完成列表我的病历列表搜索功能 |
| DALB-015--DALB-024 | 未完成列表其他病历列表搜索功能 |
| CZ-001--CZ-007 | 复诊列表搜索功能 |
| CZ-001--CZ-010 | 导出复诊列表 |

- 4.2 性能测试

| 测试用例ID |  | 测试用例名称 |
| --- | --- | --- |
| 档案列表 |  | 并发测试 |
| 测试内容： | 并发200个用户，进行调用档案列表数据业务操作，脚本持续5分钟，检查平均响应时间和事务成功率是否满足要求。 |  |
| 输入： | 用户事务操作请求 |  |
| 测试步骤： | 模拟单用户事务操作 |  |
| 预期输出： | 最小响应时间：54ms 平均响应时间：619m 最大响应时间：2115 90%响应时间：752ms 吞吐量：319.9 |  |
| 实际输出： | 与预期结果一致 |  |
| 测试结果： | 通过 |  |
| 异常分析： | 无 |  |

| 测试用例ID | - 测试用例名称 |
| --- | --- |
| - 档案列表 | - 上传时长测试 |
| - 测试内容： | - 上传光片，查看页面的加载时长 |
| - 输入： | - 上传光片 |
| - 测试步骤： | - 上传7.06M光片3次 - 查看加载时间 |
| - 预期输出： | - 加载时间均<5000ms |
| - 实际输出： | - 与预期结果一致 |
| - 测试结果： | - 通过 |
| - 异常分析： | - 无 |
| - 测试用例ID | - 测试用例名称 |

- 4.3 安全测试

| 测试用例 | 测试过程描述 | 测试结果 |
| --- | --- | --- |
| 登录限制 | 使用授权用户登录和不使授权用户登录，确保登录限制有效。 | 软件登录限制合理 |
| 安全漏洞扫描 | 利用漏洞扫描工具对整个应用进行扫描 | 对系统进行扫描，系统显示安全 |

- 4.4 用户验收测试 (UAT)

| 测试用例ID |  | 测试用例名称 |
| --- | --- | --- |
| DL-001--DL-004 |  | 登录校验 |
| DL-005 |  | 记住密码 |
| DL-007 |  | 忘记密码 |
| DL-008 |  | 登录功能 |
| SY-001--SY-002 |  | 头部信息 |
| SY-003 |  | 菜单栏 |
| SY-004 |  | 中部快捷功能 |
| SY-005 |  | 搜索框功能 |
| SY-006--SY-007 |  | 统计功能 |
| SY-008 |  | 服务统计功能 |
| SY-009--SY-013 |  | 报告统计功能 |
| SY-014 |  | 咨讯 |
| SY-015 |  | 专业文章 |
| SY-016 |  | 联系我们 |
| SY-017 |  | 最新公告 |
| SY-018---SY-022 |  | 密码修改 |
| SY-023---SY-032 |  | 账号修改 |
| SY-033 |  | 退出登录 |
| SY-034--SY-036 |  | 意见反馈 |
| WZ-001--WZ-004 |  | 问诊页面信息展示 |
| WZ-005--WZ-022 |  | 问诊页面字段校验 |
| WZ-023--WZ-028 |  | 问诊页面病史 |
| WZ-030 |  | 问诊页面存入未完成 |
| WZ-031--WZ-032 |  | 问诊页面骨龄评价 |
| WZ-033--WZ-034 |  | 问诊页面生成报告 |
| GLPJ-001--GLPJ-018 |  | 骨龄评价页面信息及联动性 |
| GLPJ-019---GLPJ-027 |  | 光片上传及调整 |
| GLPJ-030--GLPJ-042 |  | 骨龄评价存入未完成 |
| GLPJ-043--GLPJ-044 |  | 生成骨龄报告 |
| GLPJ-045--GLPJ-048 |  | 历史骨龄及GP骨龄图谱 |
| SCBG-001--SCBG-018 |  | 通用报告信息 |
| SCBG-019--SCBG-023 |  | 通用报告诊断意见 |
| SCBG-024 |  | 通用报告复诊日期 |
| SCBG-025 |  | 通用报告不参与纵向 |
| SCBG-026 |  | 通用报告新建监测 |
| SCBG-026--SCBG-029 |  | 通用报告打印预览及导出PDF |
| SCBG-030--SCBG-039 |  | 专业报告信息 |
| SCBG-040--SCBG-045 |  | 专业报告诊断意见 |
| SCBG-046 |  | 专业报告复诊日期 |
| SCBG-047 |  | 专业报告不参与纵向 |
| SCBG-048 |  | 专业报告新建监测 |
| SCBG-049--SCBG-051 |  | 专业报告打印预览及导出PDF |
| DALB-001--DALB-019 |  | 档案列表我的病历列表搜索功能 |
| DALB-020--DALB-030 |  | 档案列表其他病历列表搜索功能 |
| DALB-001--DALB-014 |  | 未完成列表我的病历列表搜索功能 |
| DALB-015--DALB-024 |  | 未完成列表其他病历列表搜索功能 |
| CZ-001--CZ-007 |  | 复诊列表搜索功能 |
| CZ-001--CZ-010 |  | 导出复诊列表 |
| 测试内容： | 测试软件的所有工能正常使用 |  |
| 输入： | 有效数据 |  |
| 测试步骤： | 1、检测软件各个功能页面 2、在各个功能页面进行缩放操作 3、查看各菜单按钮 4、切换菜单 5、在页面中使用Tab 键进行切换 6、点击“关于我们” 7、在页面中使用鼠标选中某一字段、按钮等 8、在页面选中某一按钮，点击Enter 键 9、查看并操作日期控件 10、查看并操作下拉框控件 11、点击保存按钮 |  |
| 预期输出： | 页面背景颜色、字体大小、按钮颜色、输入框大小、提示文案等正确，各菜单页面切换顺畅，交互正确。 |  |
| 实际输出： | 与预期结果一致 |  |
| 测试结果： | 通过 |  |
| 异常分析： | 无 |  |

5. 结论

- 功能性：软件满足用户的需求，提供的功能完整、准确且有效。

- 性能：远程数据下到本地库后加载时间不超过20s；本地数据加载时间不超过10s；二维图像数据处理响应时间不超过10s；三维图像数据处理响应时间不超过20s。

- 可靠性：软件稳定运行而不出现故障或错误，当出现问题时，系统有良好的恢复机制。

- 易用性：界面设计直观友好。

- 安全性：软件所发现的缺陷已全部被修复，无剩余缺陷。

- 兼容性：用不同配置电脑打开软件、运行软件同时打开微信、Word、excel 文档并操作、上传合规的影像数据均可很好地运行的测试。

- 可维护性：支持软件版本更新发布，支持软件更新。

6. 附件

- 测试报告：见单元测试计划、单元测试报告、系统测试计划、系统测试报告、用户测试计划、用户测试报告。

- 其他相关文档：如需求文档、设计文档等。