《网络安全测试报告》

文件编号：JS-JL-027

版本：A1

| 起草人： |  | 起草日期： | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人： |  | 审核日期： | 年 月 日 |
| 批准人： |  | 批准日期： | 年 月 日 |
| 发布日期： | 年 月 日 | 实施日期： | 年 月 日 |

童伴有康（河北）科技有限公司

目录

1. 简介	1

2. 测试环境	1

3. 测试人员	1

4. 网络安全测试	1

4.1 自动注销	1

4.2 审核控制	2

4.3 授权	3

4.4 节点鉴别	3

4.5 人员鉴别	4

4.6 连通性	4

4.7 物理防护	5

4.8 系统加固	5

4.9 数据去标识化与匿名化	6

4.10数据完整性与真实性	6

4.11 数据备份与灾难恢复	7

4.12数据存储保密性	7

4.13 数据传输保密性	8

4.14 数据传输完整性	8

4.15 网络安全补丁升级	8

4.16 现成软件清单	8

4.17 现成软件维护	8

4.18 网络安全使用指导	8

4.19 网络安全特征配置	9

4.20 紧急访问	9

4.21 远程访问与控制	9

4.22 恶意软件探测与防护	9

5.总结	9

1. 简介

本文档针对儿童手部 X 射线影像处理软件，开展网络安全测试，覆盖保密性、完整性、授权等核心安全维度。测试基于软件技术要求中的运行环境、功能特性及安全规则，验证软件在数据传输、存储、访问控制等环节的安全性，确保符合医疗数据安全规范，保障系统稳定运行。

2. 测试环境

硬件环境：

CPU：AMD Ryzen5 3550H with Radeon

Vega Mobile Gfx2.10GHz

内存：16GB

硬盘：477GB

系统：Windows10（64位）系统：Windows 10 64bit，版本：17124.441，浏览器：Chrome 76，网络带宽：100Mps

3. 测试人员

人员组成

测试：卢立强

- 网络安全测试

4.1 自动注销

| 测试项目： | 网络安全 - 自动注销 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试预置条件: | 用户已登录软件，保持客户端浏览器处于打开状态，无任何操作 |  |  |  |  |
| 测试要求: | 设置自动注销阈值，验证系统是否自动退出登录状态，防止未授权人员冒用已登录账号 |  |  |  |  |
| 预期结果: | 无操作时长达到阈值后，系统自动跳转至登录界面；再次操作需重新输入账号密码，保障账号安全 |  |  |  |  |
| 测试结论： | 方案测试 | 方法 | 次数 | 结果 | 结论 |
|  | 两小时无操作 | 黑盒测试 | 20 | 两小时后浏览器自动跳转至登录页无法访问档案、报告等数据 | 符合自动注销标准 |
|  | 无操作两小时后恢复操作 | 黑盒测试 | 20 | 系统保持登录状态，可正常执行新建诊断、搜索档案等操作，无提前注销 | 符合自动注销标准 |
| 测试人员： | 卢立强 |  |  |  |  |

4.2 审核控制

| 测试项目： | 网络安全 - 审核控制 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试预置条件: | 软件正常运行，服务器日志功能已启用，涵盖账号登录、数据上传 / 下载、权限操作等场景 |  |  |  |  |
| 测试要求: | 验证系统对关键操作的审核日志完整性、可查询性及不可篡改性；支持按操作类型（如登录、删除、修改）、操作时间、操作人账号筛选日志，且日志不可手动删除或修改 |  |  |  |  |
| 预期结果: | 审核日志字段完整（操作人、时间、内容、结果），支持多条件查询，日志存储于服务器只读区域，无篡改痕迹 |  |  |  |  |
| 测试结论： | 方案测试 | 方法 | 次数 | 结果 | 结论 |
|  | 30分钟无操作按 “操作类型 = 登录” 筛选日志 | 黑盒测试 + 日志查询 | 20 | 可准确筛选出指定时间段内所有登录操作日志，含成功/失败记录 | 符合审核控制的标准 |
|  | 尝试手动删除/修改日志（模拟非授权操作 | 黑盒测试 + 数据库核查 | 20 | 系统无日志删除/修改入口，直接访问数据库日志表提示 “无写权限”，日志无篡改 | 符合审核控制的标准 |
| 测试人员： | 卢立强 |  |  |  |  |

4.3 授权

| 测试项目： | 网络安全 - 授权 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试预置条件: | 准备合法账号 |  |  |  |  |
| 测试要求: | 验证仅合法分配账号可登录使用软件；所有合法账号权限一致，无权限差异；关键操作需二次确认，防止越权或误操作 |  |  |  |  |
| 预期结果: | 未分配账号无法登录；合法账号可访问所有模块功能；关键操作需二次确认后执行，无越权操作风险 |  |  |  |  |
| 测试结论： | 方案测试 | 方法 | 次数 | 结果 | 结论 |
|  | 使用合法分配账号登录 | 黑盒测试 | 20 | 可正常登录，访问首页、新建、档案等所有模块，执行上传光片、生成报告等操作 | 符合授权的标准 |
|  | 使用未分配账号登录 | 黑盒测试 | 20 | 系统拒绝登录 | 符合授权的标准 |
|  | 合法账号尝试修改密码 | 黑盒测试 | 20 | 可执行修改操作，且触发二次确认弹窗，确认后修改 | 符合授权的标准 |
| 测试人员： | 卢立强 |  |  |  |  |

4.4 节点鉴别

软件不具有主动节点鉴别功能，而是被动进行鉴别，软件流程根据使用步骤进行鉴别。

4.5 人员鉴别

| 测试项目： | 网络安全 - 人员鉴别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试预置条件: | 软件登录界面正常加载，具备输入用户名和密码的功能 |  |  |  |  |
| 测试要求: | 验证用户名和密码的验证机制；检查密码规则限制；测试 “记住密码” 和 “忘记密码” 功能 |  |  |  |  |
| 预期结果: | 用户名和密码验证准确；密码符合 6 - 11 位字母或数字组合规则；“记住密码” 功能正常，“忘记密码” 可正确显示联系人员信息 |  |  |  |  |
| 测试结论： | 方案测试 | 方法 | 次数 | 结果 | 结论 |
|  | 输入正确用户名和密码 | 黑盒测试 | 20 | 成功登录软件，进入主界面 | 符合人员鉴别的标准 |
|  | 输入错误用户名或密码 | 黑盒测试 | 20 | 修改后系统记录日志（含修改前系统提示 “账号或密码错误”，无法登录 | 符合人员鉴别的标准 |
|  | 设置不符合规则的密码（如 5 位数字、含特殊符号） | 黑盒测试 | 20 | 系统提示 “密码需为 6 - 11 位字母或数字组合”，阻止设置 | 符合人员鉴别的标准 |
|  | 勾选 “记住密码” 登录后重新打开浏览器 | 黑盒测试 | 20 | 自动输入账号密码，密码以隐藏形式显示 | 符合人员鉴别的标准 |
|  | 点击 “忘记密码” | 黑盒测试 | 20 | 显示正确的联系人员信息 | 符合人员鉴别的标准 |
| 测试人员： | 卢立强 |  |  |  |  |

4.6 连通性

符合连通性的标准，见三方检测报告。

4.7 物理防护

| 测试项目： | 网络安全 - 物理防护 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试预置条件: | 软件账户仅由童伴有康 (河北) 科技有限公司配给，无分配账户的设备已准备就绪 |  |  |  |  |
| 测试要求: | 验证无童伴有康 (河北) 科技有限公司配给账户的计算机，即使物理接触设备也无法登录软件。 |  |  |  |  |
| 预期结果: | 软件账户由童伴有康(河北)科技有限公司配给，无账户无法登陆；通过计算机自带的系统进行防护。 |  |  |  |  |
| 测试结论： | 方案测试 | 方法 | 次数 | 结果 | 结论 |
|  | 使用未分配软件账户的客户端计算机，尝试通过本地浏览器访问软件登录界面并输入随机账号密码 | 黑盒测试 | 20 | 系统提示 “账号未授权或不存在”，始终无法进入软件主界面，即使物理操作设备也无法突破账户验证 | 符合物理防护的标准 |
|  | 在客户端计算机上创建非管理员用户（无软件使用权限），尝试通过该用户登录设备后访问软件 | 黑盒测试 | 20 | 非管理员用户需输入管理员密码才能安装 / 启动浏览器访问软件，自带系统账户控制有效限制了软件访问入口 | 符合物理防护的标准 |
| 测试人员： | 卢立强 |  |  |  |  |

4.8 系统加固

| 测试项目： | 网络安全 - 系统加固 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试预置条件: | 软件处于正常运行状态，准备不同权限的测试账户 |  |  |  |  |
| 测试要求: | 权限验证能否严格控制不同用户对功能和数据的访问 |  |  |  |  |
| 预期结果: | 未授权用户无法访问受限功能和数据 |  |  |  |  |
| 测试结论： | 方案测试 | 方法 | 次数 | 结果 | 结论 |
|  | 未授权账户访问/授权账户访问 | 黑盒测试 | 10 | 未授权账户访问受限功能和数据均被拒绝，授权账户可正常访问 | 符合系统加固的标准 |
| 测试人员： | 卢立强 |  |  |  |  |

4.9 数据去标识化与匿名化

符合数据去标识化与匿名化的标砖。敏感数据会加密处理，进行加密和解密，且录入软件的信息敏感性较低，见三方检测报告。

4.10数据完整性与真实性

| 测试项目： | 网络安全-完整性与真实性 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试预置条件: | 用户通过合法账号登录软件系统，已进入 “骨龄评价模块” 或 “评价报告模块” |  |  |  |  |
| 测试要求: | 执行图像导入、图像导出、报告导出（导出骨龄评价报告）操作，验证数据传输与存储过程中的完整性，无丢失或篡改 验证数据真实性：拦截超出范围的虚假问诊信息（如身高10cm） |  |  |  |  |
| 预期结果: | 导入的光片可正常加载显示，无图像损坏；导出的报告/报告与原始数据一致，字段（如患者信息、骨龄结果）无缺失或篡改 虚假信息无法录入。 |  |  |  |  |
| 测试结论： | 方案测试 | 方法 | 次数 | 结果 | 结论 |
|  | 录入问诊信息、上传影像、生成报告，查数据库存储内容；刷新报告列表核对显示 | 黑盒测试 | 20 | 存储数据字段完整，报告列表显示与存储完全一致 | 符合数据完整性与真实性标准 |
|  | 数据真实性验证：录入虚假身高（10cm）查系统提示；修改报告骨龄结果后调取操作日志 | 黑盒测试 |  | 虚假身高提示 “需输入20-250cm 且保留 1 位小数”，报告修改日志含操作人、时间、原/新骨龄值 | 符合数据完整性与真实性标准 |
| 测试人员： | 卢立强 |  |  |  |  |

4.11 数据备份与灾难恢复

符合数据备份与灾难恢复的标准，数据有具有云端备份及异地云端备份，不会使数据丢失，见三方检测报告。

4.12数据存储保密性与完整性

| 测试项目： | 网络安全-数据存储保密性与完整性 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试预置条件: | 软件部署完成，服务器与客户端网络连接正常，数据库服务已启动 |  |  |  |  |
| 测试要求: | 验证不同用户名/密码输入场景下，系统对数据库访问的保密性控制，防止未授权访问。验证数据库存储完整性：数据库存储的问诊、影像、报告、未完成数据字段无缺失、内容无篡改，与原始数据一致 |  |  |  |  |
| 预期结果: | 正确输入用户名和密码时可正常访问数据库；错误输入时拒绝访问，无数据泄露风险。2. 数据库存储数据字段完整、内容与原始数据一致，无缺失或篡改； |  |  |  |  |
| 测试结论： | 方案测试 | 方法 | 次数 | 结果 | 结论 |
|  | 正确输入用户名和密码 | 黑盒测试 | 20 | 能顺利登录 | 符合数据存储保密性与完整性标准 |
|  | 错误输入用户名和密码 | 黑盒测试 | 20 | 不能登录 | 符合数据存储保密性与完整性标准 |
|  | 存储完整性验证：调取数据库的问诊信息、 影像、报告数据，与录入时的原始数据对比字段及内容 | 黑盒测试 | 10 | 数据库存储数据字段完整内容与原始数据完全一致，无篡改 | 符合数据存储保密性与完整性标准 |
| 测试人员： | 卢立强 |  |  |  |  |

4.13 数据传输保密性

符合数据传输保密性标准。特有的数据传输接口，避免信息泄露或公开，关键数据存储时还会进行敏感信息加密。见三方检测报告。

4.14 数据传输完整性

符合数据传输完整性标准。当数据上传系统时，通讯包含特有协议，且需进行权限验证，如数据被干扰或者受到恶意篡改的情况时，数据将无法通过验证，能有效防止被篡改及保证数据的完整性。见三方检测报告。

4.15 网络安全补丁升级

产品为B/S架构产品，无需安装或升级网络安全补丁。

4.16 现成软件清单

为用户提供软件清单，见三方检测报告

4.17 现成软件维护

产品B/S架构产品，软件的维护升级在云端进行。见三方检测报告

4.18 网络安全使用指导

产品B/S架构产品，软件的维护升级在云端自动进行；后期的软件维护升级均由童伴有康(河北)科技有限公司技术人员进行。

4.19 网络安全特征配置

相应需求的网络安全要求已由童伴有康(河北)科技有限公司技术人员进行提供，无需根据用户需求配置网络安全要求。

4.20 紧急访问

软件使用不涉及紧急情况下使用，无需具有在预期紧急情况下允许用户访问和使用的能力。

4.21 远程访问与控制

本软件不进行远程控制，但是具有远程访问功能。产品是B/S架构产品，具有（远程维护与升级）的网络安全的能力。

4.22 恶意软件探测与防护

网页产品直接运行于web浏览器，由设备系统的安全软件进行间接保护，产品本身不具有恶意软件探测与防护的能力。

5.总结

从测试结果来看，软件在多数网络安全能力上表现良好。在自动注销方面，能有效防止账户长期空闲被非法利用、审核控制可对关键操作进行完整记录与追溯、授权机制能严格区分授权与未授权账户、人员鉴别可通过账户密码准确识别合法人员、连通性在不同网络环境下均能保障软件基本业务功能、物理防护、系统加固、数据去标识化与匿名化、数据完整性与真实性、数据备份与灾难恢复、数据存储保密性、数据传输保密性与完整性等能力，也都通过相应测试验证，有效保障了软件运行及数据处理的安全性、完整性。整体而言，软件的网络安全防护体系基本满足系统处理业务需求，能为系统处理提供可靠的安全保障。