【儿童手部X射线影像处理软件】

概要设计说明书

文件编号：QP-009-04          版本号：A          修订次数：第0次

编 制：   侯瑞军  2024.10.14

审 核：   刘克省  2024.10.14

批 准：   刘克省  2024.10.15

童伴有康（河北）科技有限公司

目录

1 引言	1

2概述	3

3总体设计	4

4系统出错处理设计	6

5系统维护设计	6

- 1 引言

  - 1.1编写目的

软件概要设计说明书（Software General Design Specification）是软件开发过程中的一个重要文档。它的编写目的主要包括以下几个方面：

- （1）指导详细设计：概要设计说明书为后续的详细设计阶段提供了基础框架，明确了系统的主要架构、模块划分以及各模块之间的接口关系等。这有助于开发团队在具体实现时有一个清晰的方向。

- （2）确保需求理解一致：通过编写概要设计说明书，可以将项目初期的需求分析结果以更具体的形式展现出来，帮助所有相关方（如项目经理、开发人员、测试人员等）对需求有共同的理解，减少因理解差异导致的问题。

- （3）促进沟通与协作：该文档作为项目开发过程中的重要沟通工具，能够促进不同团队成员之间的交流与合作，特别是在大型项目中，能够有效协调各个子系统的开发进度和集成工作。

- （4）支持质量保证：概要设计说明书为软件的质量控制提供了依据，包括性能指标、安全要求等方面的设计考虑，有助于制定合理的测试计划和质量标准。

- （5）便于维护与升级：良好的概要设计不仅关注当前版本的功能实现，还会考虑到未来可能的变化和发展方向。通过详细的文档记录，可以为后期的软件维护和功能扩展提供便利。

- （6）满足合同或法规要求：在某些情况下，根据客户合同或行业标准的要求，提交概要设计说明书可能是必需的。这有助于证明开发团队已经充分考虑了项目的各个方面，并按照既定的标准进行规划。

（7）软件概要设计说明书的使用对象通常包括但不限于以下几类人员或角色：

- 项目经理：需要了解整个项目的架构和主要技术方案，以便于进行项目管理和资源分配。

- 开发人员：作为编码工作的直接指南，帮助开发人员理解系统架构、模块划分及接口定义，确保代码实现符合设计要求。

- 测试工程师：可以根据概要设计说明书中的描述来制定测试计划，设计测试用例，确保软件产品达到预期的质量标准。

- 维护人员：在软件维护阶段，维护人员可以通过阅读概要设计说明书快速了解系统的整体结构和各部分的功能，有利于故障定位和系统优化。

- 质量保证人员：利用概要设计说明书来评估软件设计是否合理，是否符合相关的质量标准和技术规范。

- 客户或用户：虽然客户或最终用户可能不会深入到技术细节，但是高级别的概要设计信息可以帮助他们确认解决方案是否符合自己的业务需求。

- 评审人员：在项目的关键里程碑点，可能会有来自公司内部或外部的专家对设计进行评审，概要设计说明书是评审的重要材料之一。

  - 1.2背景

- 1.2.1产品概述

儿童手部X射线影像处理软件通过对儿童手部X射线影像进行曝光、放大、翻转辅助医生观测评估骨龄等级，得出骨龄评价结果。

- 1.2.2产品特性

- 本软件主要由登录模块、问诊模块，骨龄评价模块、评价报告模块、档案模块和未完成模块组成。

- 1.2.3 目标客户

本产品为B/S架构影像处理软件，使用对象或操作对象为进行影像处理的医生/操作人员。

- 1.2.4产品标识

软件名称：儿童手部X射线影像处理软件

软件型号：TB-DOCTOR-01

软件发布版本号：V2.0

软件制造商：童伴有康（河北）科技有限公司

软件生产地址：河北省石家庄市长安区体育北大街56号美丽华大酒店2501室

- 1.2.5 安全性级别

- 软件的安全性级别为轻微。理由如下：

- 软件的预期用途为辅助医生进行骨龄评价、使用场景为医院等专业场所、核心功能是对X光片进行处理，对人体使用风险较低和未查询到已上市同类医疗器械软件的不良事件和召回情况，认为产品软件不可能对人体产生伤害，故软件对应的安全性级别为轻微。

  - 1.3 参考资料

| 序号 | 评审内容 | 评审时间 | 参评人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《项目可行性分析报告》 | 2024.9.13 | 刘克省、段奶荣、窦刚、卢立强、侯瑞军 |
| 2 | 《项目开发计划书》 | 2024.9.14 | 刘克省、段奶荣、窦刚、卢立强、侯瑞军 |
| 3 | 《软件需求规格说明书》 | 2024.9.20 | 刘克省、段奶荣、窦刚、卢立强、侯瑞军 |

- 2概述

  - 2.1系统任务

    - 2.1.1系统目标

产品使命：对儿童手部X射线影像进行曝光、放大、翻转，辅助医生观测评估骨龄等级，得出骨龄评价结果。

目标客户：进行影像处理的医生/操作人员。

    - 2.1.2运行环境

| 硬件环境 | CPU：i5及以上 内存：8G及以上 硬盘：239G 及以上 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows10 64位操作系统、谷歌浏览器版本134.0.6998.89 |

  - 2.2需求规定

    - 2.2.1功能需求

| - 模块 | - 功能 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 登录模块 | - 账号登陆 | - / |
|  | - 记住密码 | - / |
|  | - 忘记密码 | - / |
|  | - 账号退出 | - / |
| - 问诊模块 | 医生对患者进行问诊，填写患者基本信息和历史病例。 | - / |
| - 骨龄评价模块 | - 上传光片，对光片进行对光片进行亮度、白平衡、负片、翻转，选择骨龄评价方法，输入骨骺等级，存入未完成列表，生成报告功能。 | - / |
| - 评价报告模块 | - 展示骨龄评价结果，输入诊断意见，设置复诊时间、修改报告类型、参与纵向、新建监测、打印和导出报告。 | - / |
| - 档案模块 | 档案搜索，病例显示 | - / |
| - 未完成模块 | 未完成诊断档案搜索，病例显示及对病例进行继续诊断或删除。 | - / |

    - 2.2.2非功能性需求

- 2.2.2.1 产品性能需求

- 测试所有控制键、设置键都能正常响应。

- 提供快速访问工具栏，以便用户快速打开常用功能或任务。

- 2.2.2.2 产品非功能性需求

- 安全需求

- 软件产品需符合网络安全的相关规定，数据仅上传和导出，能确保数据传输安全，保证数据不外泄。

- 维护性需求

- 支持软件版本更新发布，支持软件更新。

- 性能需求

- 软件应具有高度的响应速度和稳定性。

- 在多任务处理时应保持流畅，避免卡顿或延迟。

- 3总体设计

  - 3.1基本设计概念和处理流程

- 儿童手部X射线影像处理软件是医疗领域中重要的工具，它主要用于对儿童手部X射线影像进行曝光、放大、翻转，辅助医生观测评估骨龄等级，得出骨龄评价结果。软件的设计涉及到多个方面的专业知识，包括计算机科学、医学影像技术、图像处理算法等。以下是医学图像处理软件产品的设计概念：

- 1. 图像获取

- 数据源：医学图像主要获取方式为X光片。

- 2. 定量分析

- 测量功能：提供亮度、白平衡、翻转、负片、旋转等处理工具，辅助医生进行骨龄评价。

- 统计分析：对多个病例或同一病例的不同时间点进行比较分析。

- 3. 用户界面设计

- 易用性：界面应简洁明了，常用功能易于访问。

- 交互性：提供直观的操作方式，如拖拽、点击等，提高用户体验。

- 安全性：确保患者隐私得到保护，遵守相关法律法规。

    - 3.2模块

| 产品名称 | 儿童手部X射线影像处理软件 | 发布版本号 | V2.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用途 | 对儿童手部X射线影像进行曝光、放大、翻转，辅助医生观测评估骨龄等级，得出骨龄评价结果。 |  |  |
| 接口 | 所有接口（getBoneAgeAndBusinessOwn、upload、recorddiagnosticunfinished、createReport、reportlist）采用HTTPS协议通讯。 |  |  |
| 必备软硬件 | 硬件配置：8G内存、239GB硬盘、i5CPU。 软件设置：Windows10 64位操作系统、谷歌浏览器版本134.0.6998.89。 |  |  |
| 安全级别 | 轻微 |  |  |
| 软件功能项目 |  |  |  |
| 模块 | 功能说明 |  |  |
| 登录模块 | 账号登陆 |  |  |
|  | 记住密码 |  |  |
|  | 忘记密码 |  |  |
|  | 账号退出 |  |  |
| - 问诊模块 | 医生对患者进行问诊，输入基本信息（姓名、性别、出生日期、身高、体重、父亲身高、母亲身高和诊断日期）和历史病例 |  |  |
| - 骨龄评价模块 | （1）本地上传光片、二维码上传光片，对光片进行亮度、白平衡、负片、翻转功能调节 （2）选择评价方法、输入评价数据 |  |  |
| - 评价报告模块 | （1）展示报告、输入诊断意见。 （2）设置复诊时间、修改报告类型、参与/不参与纵向、新建监测、打印和导出报告 |  |  |
| - 档案模块 | （1）档案搜索模块，可根据姓名、诊断日期、医院病历编号、档案标签进行搜索。 （2）病例显示模块，根据登录账号显示我的病例，其他病例 |  |  |
| - 未完成模块 | （1）未完成诊断搜索模块，可根据姓名、诊断日期、医院病历编号进行搜索。 （2）病例显示模块，根据登录账号显示我的病例或其他病例，可对病例进行继续诊断或删除 |  |  |

- 4系统出错处理设计

  - 软件出错、中断运行后数据可直接自动保存文件于未完成模块。

- 5系统维护设计

系统出现问题后，用户需联系软件供应商专业技术人员调取日志，进行问题排查维护服务；轻微版本变动会自动进行更新。