儿童手部X射线影像处理软件项目

需求规格说明书

童伴有康(河北)科技有限公司

引言

目的

本文档是童伴有康(河北)科技有限公司通过对儿童手部X射线影像处理软件实际需求调查后编写的软件需求规格说明书，它的编写使需求分析人员、开发人员、维护人员等对需求有了清晰的认识，使项目组成成员对需求描述理解达成一致，同时也是项目验收和软件维护的标准。

背景

儿童手部X射线影像处理软件项目背景描述。

文档概述

本文档对儿童手部X射线影像处理软件项目实现的业务需求做了全面的描述，通过该文档使用户确认文档描述的功能是完整的、一致的，并且完全符合用户的业务需求。

需求分析文档采用了面向功能的分析方法，对系统的功能进行描述，作为后续设计和开发工作的指导。

（1）项目管理人员：通过本文档了解项目的工作范围。

（2）项目组系统设计人员或技术决策人员：通过本文档了解系统的需求， 分析系统的功能实现难点，进行系统设计或分析决策。

（3）项目组系统设计人员：通过本文档了解系统的需求，帮助理解系统的功能需求，以减少需求偏差。

（4）项目组系统测试人员：通过本文档了解系统的业务需求，作为测试的参考和输入。

（5）第三方测评：本文档的同时作为项目验收前第三方测评的依据。

（6）用户方：通过本文档了解项目建设内容是否达到预期标准要求。

系统概述

  - 系统功能

系统主要功能有：登录、问诊、骨龄评价、报告、档案查看、未处理档案查看等功能，系统结构如下：

■登录模块：功能包括账号登录、记住密码、忘记密码，账号退出；

■问诊模块：用于医生对患者进行问诊，填写患者基本信息和历史病例。功能包括输入基本信息:姓名、性别、出生日期、身高、体重、父亲身高、母亲身高和诊断日期。

■骨龄评价模块：用于上传光片，对光片进行对光片进行亮度、白平衡、负片、翻转，选择骨龄评价方法，输入骨等级，存入未完成列表，生产报告功能。

■评价报告模块：用于展示骨龄评价结果，输入诊断意见，设置复诊时间、修改报告类型、参与纵向、新建监测、打印和导出报告。

■档案模块：档案搜索，病例显示。

■未完成模块：未完成诊断档案搜索，病例显示及对病例进行继续诊断或删除。

功能需求描述

  - 3.1功能需求

3.1.1登录模块

3.1.1.1记住密码

勾选后登录账户，自动输入账号密码。

3.1.1.2忘记密码

点击后出现联系人员信息。

3.1.1.3登录

点击后直接跳转登录界面。

3.1.2首页模块

显示初诊/新建、复诊/档案、未完成、搜索档案、近期需复诊、累计评价、服务、报告、资讯、普及文章、专业文章、最新公告和联系我们。

3.1.3新建模块

3.1.3.1问诊功能模块

3.1.3.1.1输入基本信息:姓名、性别、出生日期、身高、体重、父亲身高、母亲身高和诊断日期。

3.1.3.1.2存入未完成。

3.1.3.2骨龄评价模块

3.1.3.2.1本地上传光片、二维码上传光片，对光片进行亮度、白平衡、负片、翻转功能。

3.1.3.2.2选择评价方法、输入评价数据。

3.1.3.2.3存入未完成。

3.1.3.2.4生成报告。

3.1.3.3评价报告模块

3.1.3.3.1展示报告、输入诊断意见。

3.1.3.2.2设置复诊时间、修改报告类型、参与/不参与纵向、新建监测、打印和导出报告。

3.1.4档案模块

3.1.4.1档案搜索模块，可根据姓名、诊断日期、医院病历编号、档案标签进行搜索。

3.1.4.2病例显示模块，根据登录账号显示我的病例，其他病例。

3.1.5未完成模块

3.1.5.1未完成诊断搜索模块，可根据姓名、诊断日期、医院病历编号进行搜索。

3.1.5.2病例显示模块，根据登录账号显示我的病例或其他病例，可对病例进行继续诊断或删除。

3.2 输入输出

软件的输入数据应是格式为dicom、png、jpg的儿童手部X射线影像；

输出数据为骨龄评价结果。

非功能性需求

  - 4.1易用性需求

1）使用限制

密码限制为6-11位字母或数字组合。

问诊基本信息输入内容：

身高输入20-250之间的数据，只能保留一位小数；

体重输入1-300之间的数据，只能保留一位小数；

父亲身高输入100-250之间的数据，只能保留一位小数；

母亲身高输入100-250之间的数据，只能保留一位小数；

父亲体重输入30-300之间的数据，只能保留一位小数；

母亲体重输入30-300之间的数据，只能保留一位小数。

2）用户界面

用户界面为图形用户界面；包括视窗、菜单、功能键、web浏览器。

用户输入类型为键盘、鼠标。

3）产品共提供两种消息类型

确认类型：进行账户和密码修改时，以弹出框的形式进行确认；进行档案删除操作时，以弹出框的形式进行确认。

提示类型：问诊界面输入信息时会通过颜色突出提示输入范围；生成评价报告时，会以弹出框的形式进行提示；问诊界面和骨龄评价界面存入未完成时，会以弹出框的形式提示已存入未完成列表；报告中异常指标会以颜色文字进行提示。

  - 4.2可维护性需求

对可维护性方面具体有以下几个要求：

轻微版本变动，云端进行发布更新，客户端会自动进行更新

  - 4.3可移植性需求

不适用，本产品为网页链接登录。

  - 4.4兼容性需求

系统兼容Windows10及以上的操作系统；浏览器适应98.0.0.1及以上的谷歌浏览器。

  - 4.5可靠性需求

在用户删除档案时，需进行二次确认；

修改软件密码时，需二次密码确认。

软件出错、中断运行后数据可直接自动保存文件于未完成模块。

  - 4.6 信息安全性需求

1）通过用户名和密码登录访问，无用户角色类型和权限区分。

2）所有接口采用HTTPS协议通讯。

getBoneAgeAndBusinessOwn接口作用是医生选择输入骨骺等级给后端服务用于计算骨龄，提交数据格式为JSON数据格式。

upload接口作用是将患者手腕部光片上传到服务器进行存储，存储格式统一转换为服务端.png格式存储，提交数据格式为FormData表单进行提交，数据包括未完成ID、上传类型、上传光片文件。

recorddiagnosticunfinished接口作用是将过程数据在生成报告数据之前暂存，过程数据会存储到服务端数据库中，数据传输为JSON数据传输。

createReport 接口作用是将报告所需数据生成并存储到服务端数据库中，数据传输为JSON数据传输。

reportlist接口作用是将患者所有的报告数据返回给客户端进行加载呈现使用。

3）软件账户可以进行账号和密码的修改。

软件账号不可注册，由公司开通账户进行使用。

  - 4.7 性能需求

在系统运行环境满足技术要求2.6所述的配置要求时，产品性能效率应满足下列要求。

| 项目 | 效率指标 |
| --- | --- |
| 上传6M光片 | ≤5s |
| 报告出具 | ≤5s |

在最大并发数200下调用档案列表数据。其平均响应时间≤5s。

其他需求

无。

- 第七章 附录

童伴有康(河北)科技有限公司

项目经理（签章）：刘克省

日期：2024.9.21