《需求检查报告》

文件编号：JS-JL-047

版本：A1

| 起草人： |  | 起草日期： | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人： |  | 审核日期： | 年 月 日 |
| 批准人： |  | 批准日期： | 年 月 日 |
| 发布日期： | 年 月 日 | 实施日期： | 年 月 日 |

童伴有康（河北）科技有限公司

软件需求检查报告是软件开发过程中用于评估软件需求是否满足项目要求的重要文档。

1.报告基本信息

项目名称：儿童手部X射线影像处理软件

报告日期：2024-11-14

2. 检查依据

《需求规格说明书（SRS）》

《软件需求规范》

《可行性分析报告（FAR）》

3. 检查内容与结果

1）功能性需求检查：

检查需求是否完整覆盖业务流程，有无遗漏或模糊描述。

验证需求的准确性，是否与实际业务场景相符。

2）非功能性需求检查：

包括性能、安全性、兼容性、易用性等方面的需求是否明确且合理。

3）需求可实现性评估：

分析需求在技术、资源、时间等方面的可行性。

4）需求可测试性评估：

确认需求是否具备明确的测试条件和验收标准。

4. 问题与建议

发现问题：网络安全相关需求未在《需求规格说明书（SRS）》中未体现，请及时补充完整

补充期限：2024-11-14

责任人：李梦珊

5. 检查结论

需求文档存在关于网络安全部分不完善之处，需根据建议进行修订后重新评审。

6. 签字确认

检查人员：

项目负责人：

附：需求检查记录

| 检查类别 | 检查项 | 检查结果 | 问题描述与改进 | 责任人与改进日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 完整性与清晰性 | - 所有功能需求是否完整覆盖了儿童手部X射线影像的导入、处理、分析、报告生成等核心业务流程？ | 符合 | 完全覆盖。无发现问题 | - |
|  | - 术语定义是否清晰且与临床医学术语一致？ | 符合 | 术语定义清晰。无发现问题 | - |
| 一致性 | - 各需求项之间是否存在冲突？ | 符合 | 需求间未发现逻辑冲突。无发现问题 | - |
|  | - 需求文档与《可行性分析报告（FAR）》中确定的项目目标和范围是否一致 | 符合 | 需求与项目高层目标一致。无发现问题 | - |
| 功能性需求 | - 影像处理算法的输入、输出和处理过程描述是否准确且无歧义？ | 符合 | 描述准确且无歧义。无发现问题 | - |
|  | - 所有功能状态是否已定义？ | 符合 | 功能状态定义完整。无发现问题 | - |
| 非功能性需求 | - 性能：是否明确定义了关键操作的性能指标？ | 符合 | 定义了分析响应时长<6s。无发现问题 | - |
|  | - 安全性：是否明确输出了接口数据有关安全性需求？ | 不符合 | 问题：缺少相关需求 建议：必须补充针对接口数据传输安全性的需求 | 李梦珊 2024-11-14 |
| 可追溯性与可测试性 | - 每个需求是否具有唯一标识符，便于跟踪管理？ | 符合 | 需求标识清晰。无发现问题 | - |