《软件设计开发计划（SDP）》

文件编号：JS-JL-002

版本：A1

| 起草人： |  | 起草日期： | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人： |  | 审核日期： | 年 月 日 |
| 批准人： |  | 批准日期： | 年 月 日 |
| 发布日期： | 年 月 日 | 实施日期： | 年 月 日 |

童伴有康（河北）科技有限公司

修订历史记录

| 序号 | 修订日期 | 版本号 | 修订说明 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024-09-17 | A0 | 正式版 | 李梦珊 |
| 2 | 2024-11-12 | A1 | 正式版 | 李梦珊 |

软件开发计划（SDP）

引言

为了规范开发过程，记录各个项目开发过程中各项工作的人员职责和权限、开发阶段、评审、验证和确认活动安排等，特制定《软件开发计划书》，以便根据本计划开展和检查各项目的开发工作。

本文档的预期读者为：公司管理层，技术部，测试人员。

编写目的

本计划用于软件开发生存周期过程中软件系统的范围、规模和对安全要求的各项实施方案，该计划说明软件系统的开发过程、各项活动和各阶段的任务、目标、交付物及工作文档，并通过风险管理措施来保证系统需求、软件需求与软件系统测试在软件实施过程中的可追溯。通过各项管理计划，明确软件配置和更改管理，包括未知来源软件配置项和用于支持开发的软件。制定各种解决方案用于处理在软件生存周期各阶段的软件产品、交付物、售后维护服务以及其他活动中遇到的问题。

背景说明

a）待开发的软件系统的名称：儿童手部X射线影像处理软件；

b）本项目的任务提出者、开发者、用户及实现该软件的计算中心或计算机网络：

任务提出者：技术部；

任务开发者：技术部；

用户人群：进行影像处理的医生、操作人员。

项目概述

在儿童成长过程中，准确评估其生长发育状况对于及时发现潜在问题、保障儿童健康成长至关重要。骨龄作为反映儿童骨骼发育成熟程度的重要指标，能够较为准确地评估儿童的生长潜力和发育阶段，为临床诊断和治疗提供重要依据。传统诊断方法的局限性，传统的骨龄评估方法主要依靠人工读片，通过放射科医生或专业人员观察儿童手部X片上骨骼的形态、结构和发育特征来判断骨龄。这种方法过程耗时较长，效率较低、且记忆容易混乱。此外人工读片对于细微的骨骼变化可能不够敏感，容易出现误诊或漏诊的情况。

随着医学影像学技术、计算机技术的不断发展，为研发更加准确、提高骨龄诊断的准确性和可靠性。我司整合现有资源，将X光片与软件产品相结合，使得软件产品能够对儿童手部X射线影像图片进行曝光、放大、翻转，并主动提供可供选择的骨龄评价方法供医生学习和对照，辅助其进行临床决策。

本产品的核心功能为对儿童手部X射线进行曝光、放大、翻转，辅助医生进行骨龄评价，主要由登录模块、问诊模块，骨龄评价模块、评价报告模块、档案模块和未完成模块组成。

引用文件

- GBT 42061-2022ISO 13485-2016《医疗器械 质量管理体系用于法规的要求》

- GBT 25000.51-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则

- GBT 42062-2022ISO 14971-2019《医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》

- General Principles of Software Validation; Final Guidance for Industry and FDA Staff, CDRH and FDA, Jan.11, 2012

项目组织结构

项目组织

表 1项目组织详细列表

| No | 角色 |  | 姓名 | 职责和权限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业负责人 |  | 庞海 | 最高管理职责，资源分配，重大事项审批 |
| 2 | 项目经理 |  | 刘克省 | 非重大事项审批； 提出管理的建议和要求； 配合部门、公司质量管理员工作； 人员、工作任务安排； 考核项目组成员工作任务的执行情况。 |
| 3 | 主要开发人员 | 产品经理 | 李梦珊 | 负责软件相关的设计工作 |
|  |  | 测试负责人 | 卢立强 | 负责软件测试工作的安排 |
|  |  | 测试人员 | 高亚冰 | 负责用户测试 |
|  |  | 软件工程师 | 窦刚 | 负责应用相关内容开发 |
| 4 | 质量人员 | 质量保证 | 陈富 | 开发过程中的质量保证工作 |
| 5 | 生产人员 |  | 张红卫 | 产品的试生产和生产 |
| 6 | 市场人员 |  | 赵晓鹏 | 市场的推广 |

资源配置要求

资源配置要求包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等。

- 人员：具有与研发产品相适应的知识及技能；

- 生产及检测设备：能满足试制及批量生产的要求；

- 设计经费预算及分配：预算要全面，细节要考虑到，分配时要保证重点设计；

- 信息交流手段：保证技术开发内部及相关各部门之间过程交流顺畅。计算机软硬件配置应符合产品特征，保证设计任务顺利完成。

软件开发过程

儿童手部X射线影像处理软件项目采用V模型生命周期过程作为软件开发过程。V模型的开发过程自上而下逐步细化，而测试过程则是自下而上逐渐集成。

V模型大体可以划分为开发策划、需求分析、概要设计、详细设计、软件编码、软件测试、软件验证、软件确认等过程。

- 开发策划：依据用户及市场信息,进行市场调研,进行技术经济指标分析及研发能力、生产、检测等能力做出技术可行性评价，编制技术调研报告；制定新产品开发目标书；

- 需求分析：要求项目组能准确的把所需要达到的功能，实现方式，性能要求等表述出来，给出分析结果，写出需求规格说明书；

- 概要设计：主要是架构的实现，指搭建架构、表述各模块功能、模块接口连接和数据传递的实现等项事务。

- 详细设计：对概要设计中表述的各模块进行深入分析，对各模块组合进行分析等，这一阶段要求达到伪代码级别，已经把程序的具体实现的功能，现象等描述出来。

- 编码：按照详细设计好的模块功能表，编程人员编写出实际的代码。

- 单元测试：按照设定好的最小测试单元进行按单元测试，主要是测试程序代码，为的是确保各单元模块被正确地编译。

- 集成测试：经过了单元测试后，将各单元组合成完整的体系，主要测试各模块间组合后的功能实现情况，以及模块接口连接的成功与否，数据传递的正确性等。

- 系统测试：经过了单元测试和集成测试以后，我们要把软件系统搭建起来，按照软件规格说明书中所要求，测试软件其性能功能等是否和用户需求相符合，在系统中运行是否存在漏洞等。

- 软件试生产和验证：进行试生产，并通过自检及第三方检测，确认所开发的软件已满足输入的要求；

- 软件确认：通过临床试验等手段，确保产品满足规定的使用要求或者预期用途的要求。

交付的程序

最终生成的程序有：儿童手部X射线影像处理软件；

软件需求请参考《需求规格说明书（SRS）》。

交付的文档

计划实施过程中产生的文档汇总成新产品技术文档，所涉及文档详见3.1章节“里程碑计划”中规划的文档。

- 2.3.3 服务、非移交产品、验收标准、最后交付期限

开发服务：

1）开发语言：Java、vue

2）开发工具：IntelliJ IDEA、vscode

3）开发方法：面向对象的结构化开发方法。

4）开发人员数量：1人

产品文档：

《需求规格说明书》、《产品说明书》、《系统部署说明书》、《软件维护计划》。

验收标准：

1）产品技术指标、安全指标符合设计开发输入的要求

2）产品按照说明书操作使用，能达到预期用途

3）满足医疗器械技术审评要求。

最终交付期限：2024-12-10

软件开发工具

软件开发环境：

IntelliJ IDEA 、vscode

需求的硬件配置：

- 服务器：CPU 8核；内存 16GB；硬盘 200GB

- 测试PC机： CPU AMD Ryzen5 3550H with Radeon Vega Mobile Gfx2. 10GHz；内存 16GB；硬盘 477GB

- 开发PC机：CPU i3；内存 16GB；硬盘 256GB

工具软件

文档、代码管理用软件：阿里云云效git代码管理工具；

Bug跟踪管理工具：Excel

软件架构设计工具及文档编辑工具

WPS文字

IDE及编译、调试、测试用软件

Chrome76（64位）

软件开发遵循标准

- GBT 42061-2022ISO 13485-2016《医疗器械 质量管理体系用于法规的要求》

- GBT 25000.51-2016 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则

- GBT 42062-2022ISO 14971-2019《医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》

- 《医疗器械生产质量管理规范》

- YYT 0664-2020医疗器械软件 软件生存周期过程

产品验证、生产活动中所需的测量装置

在验证、生产活动中，考虑到产品为独立软件，需要使用Git来管理项目代码，需要使用Excel进行Bug跟踪管理；此外，生产和检验中，需要登录儿童手部X射线影像处理软件来验证功能流程的完整性和功能的正确性。

项目计划

里程碑计划

对新开发的或正在开发过程中的各个系统，都要按照《医疗器械生产质量管理规范》以及YYT 0664的规定进行定期的或阶段性的各项评审工作。在医学影像处理软件项目中，项目组对每个里程碑进行评审，评审人员包括企业负责人、项目经理和项目参与人员。项目里程碑计划及评审准则列于下表。

当偏离本计划而需要修改计划时，应当对计划重新评审和批准。

表 2 项目里程碑计划及评审安排

| 阶段 | 文档资料要求 | 负责部门 |
| --- | --- | --- |
| 软件开发策划 | 《配置管理计划》 《软件维护计划》 《软件测试计划（单元、集成、系统）》 《风险管理计划》等文档 | 技术部 |
| 软件需求分析 | 《需求规格说明书》 | 技术部 |
| 软件概要设计 | 《软件概要设计文档》 《测试用例（单元、集成、系统）》 | 技术部 |
| 软件详细设计 | 《详细设计文档》 | 技术部 |
| 软件编码 | 《程序源代码》 | 技术部 |
| 软件测试 | 《软件测试计划（单元、集成、系统）》 《软件测试说明（单元、集成、系统）》 《软件测试报告（单元、集成、系统）》 《测试用例（单元、集成、系统）》 《系统测试用例》 | 技术部 |
| 软件生产和验证 | 《代码评审检查表及报告》 《生产作业指导书》 《检验规程》等文档 | 技术部 生产部 |
| 软件确认 | 《临床评价资料》 | 技术部 |

各阶段内容

软件开发策划

项目组首先收集相关技术资料以及同类产品信息。

根据以上内容，项目组负责起草并编制《可行性分析报告》和《项目建议书》。决定立项后，项目组编制《软件开发计划书》（本计划），明确整个流程，明确产品所要进行的试验和检验活动及各阶段的评审、时间、部门等。

项目组负责起草并编制《配置管理规范》和《配置管理计划》，以规定软件配置管理的活动和任务。

项目组负责起草并编制《软件维护计划》，以明确如何收集内部和外部反馈，如何将其形成文档，如何对反馈进行评价以及解决和跟踪这些问题的规程。

项目组负责起草并编制《软件测试计划》，以明确软件测试过程、环境和测试方法。

项目组负责起草并编制《风险管理计划》，以规划软件风险管理过程中的活动和任务，包括与未知来源软件有关的风险的管理。

本阶段参与人员为项目组全体成员，所有工作应在儿童手部X射线影像处理软件2025年6月底前完成。

应对本阶段制定的各项计划进行评审，以确保各项计划安排的合理性。本阶段所有输出工作产品应处于配置管理之下。

软件需求分析

根据国内外同类儿童手部X射线影像处理软件的技术路线，项目组初步对完成儿童手部X射线影像处理软件功能所需要的模块和UI进行需求分析和设计，即识别、分析拟开发产品的功能和相关信息，并把这些信息编写成《需求规格说明书（SRS）》，SRS的内容应当包括：

a）拟开发软件系统的输入；

b）拟开发软件系统的输出；

c）拟开发软件系统的功能要求；

d）拟开发软件系统的性能要求；

e）拟开发软件系统的软硬件接口（例如，DICOM接口）；

f）拟开发软件系统的错误及异常处理（例如用户输入了某个超过允许范围的值）；

g）拟开发软件的运行环境（软硬件环境等）；

h）以及其他的需求等。

根据SRS的内容，项目组负责起草并编制《系统测试用例》，具体是针对每一个软件需求，编写相应的测试用例。

在此阶段初步建立需求跟踪矩阵，跟踪软件需求到系统测试用例之间的映射关系。

在此阶段进行初始风险分析。

本阶段参与人员为项目组全体成员，所有工作应在策划阶段完成。

应对本阶段生成的产品需求规格说明书进行评审。

本阶段所有输出工作产品应处于配置管理之下。

软件概要设计

在概要设计阶段，根据上一阶段的需求来确定总体的实现方案：

a）确定软件的整体架构和数据结构；

b）确定整个软件的大体布局；

c）各模块的功能以及模块之间的衔接；

d）对于所有项目中已经识别的SOUP软件项，在此阶段应明确其功能和性能需求，并规定其运行的硬件软件环境；

e）明确模块与外部系统的关系，并完成《软件概要设计文档》。

根据概要设计的内容，初步编写《测试用例（单元、集成、系统）》，集成测试用例应与概要设计中的模块设计对应。

在此阶段更新需求跟踪矩阵，跟踪软件需求到概要设计及集成测试用例之间的映射关系。

在此阶段更新、细化风险分析。

本阶段参与人员为项目组全体成员，计划工作应在概要设计阶段完成。

应对本阶段生成的概要设计说明书、系统结构框图、及集成测试用例（初始版本）进行评审。

本阶段所有输出工作产品应处于配置管理之下。

软件详细设计

在详细设计阶段，概要设计阶段开发的整体模块和程序被细化为软件单元（及单元间的接口）。软件单元一般以类图（class diagram）表示，并使用依赖、继承等关系，将各个类组织起来。根据软件单元的设计，项目组负责起草编制《详细设计文档》。

在此阶段更新需求跟踪矩阵，跟踪软件需求到详细设计。

在此阶段更新详细设计阶段的风险分析。

本阶段参与人员为项目组全体成员，计划工作应在详细设计阶段完成。

应对本阶段生成的详细设计说明书进行评审。

本阶段所有输出工作产品应处于配置管理之下。

软件编码

在此阶段，编码人员依照规定的编码风格，在IDE中将详细设计好的软件单元实现为软件代码。在关键函数、变量、接口以及class起始位置，应有相关注释说明。项目经理负责编码工作的分派，确保每一个详细设计功能模块都已经转换为代码；在将详细设计转换为代码的同时，编码人员应同时编写单元测试用例。编写单元测试用例的流程为：

a）分析模块（指定的函数或者类）；

b）在模块中找到相应的关键点（函数）；

c）根据第二点，确定程序执行流程（Function call sequence）；

d）根据程序执行流程复杂度写出具体测试用例。

软件编码计划使用的IDE为IntelliJ IDEA和vscode，计划使用的编程语言为java、vue；软件的代码储存于Git服务器上。

本阶段参与人员为项目组全体成员，计划工作应在软件编码完成。

应对本阶段生成的代码进行评审。本阶段输出的代码应处于配置管理之下。

软件测试

在代码经过静态检查之后即进行软件测试工作。自集成度由低到高，可分为三个阶段，即单元测试、集成测试和软件系统测试。

单元测试是对软件基本组成单元（软件设计的最小单位）进行正确性检验的测试工作，如函数、过程或一个类的方法。单元测试使用已设计好的单元测试用例进行测试。

项目中SOUP软件项的单元测试，使用源代码中的单元测试代码（test目录下）进行编译测试。

集成测试是在单元测试的基础上，将所有模块按照概要设计要求组装成为子系统或系统，验证组装后功能以及模块间接口是否正确的测试工作。在集成测试阶段，SOUP软件项通过封装层的封装集成到系统中。

系统测试是将已经集成好的软件系统，作为整个基于计算机系统的一个元素，与计算机硬件、外设、某些支持软件、数据和人员等其他系统元素结合在一起，在实际使用环境下，对计算机系统进行一系列的组装测试和确认测试的工作。

简而言之，单元测试用于验证编码单元的正确性，集成测试用于验证详细设计，系统测试用于验证软件的概要设计。

在系统测试过程中，产品已趋近成熟，此时应着手进行用户文档、产品图纸设计及生产检验工艺技术文件编制；要求产品标签、包装图样完整，制图规范，配色美观并且符合行业标准；图样中的颜色（CYMK）、尺寸、DPI（分辨率设置）、字体字号等能指导生产和检验；图纸及资料完成后，对图样、文件进行审核。并在系统测试中检查标签设计、用户文档的完整性、准确性、内容适宜性等。

测试工作由软件测试人员进行并负责记录，如果在测试过程中发现了软件缺陷，测试人员应将其记录在Jira跟踪管理系统中。

在此阶段更新需求跟踪矩阵，跟踪软件需求到单元测试、集成测试、系统测试。

对所有遗留的软件缺陷，要组织进行评审，分析其风险严重性和可接受程度（根据ISOIEC 62304标准的解释要求，对于软件项目，很多危害较难估计其发生概率，因此无法估计发生概率的风险，指定其发生概率为1）。只有经过项目组评审，认为所有遗留的软件缺陷不会构成不可接受的风险，才能够认为软件的测试工作结束。

本阶段参与人员为项目经理、编码人员、测试人员，软件系统测试工作应在测试阶段完成。

根据设计开发控制程序规定，考虑到产品性能的表现与用户、使用环境以及用户界面相关性较高，儿童手部X射线影像处理软件产品应参考FDA相关法规21 CFR 870.1415进行人因工程学和和可用性工程学测试，以及可重复性和可重现性测试，目的在于提高产品用户使用环境相关的安全性。应保留测试过程记录及相关报告。

应对本阶段生成的软件单元测试、集成测试和软件系统测试报告进行评审。

软件测试完成评审后，技术部和生产部着手分析生产过程中的流程，所需的设备、部件以及材料，这些部件材料的可获得性及操作人员培训等。列出相应采购物料清单和编制生产、安装及服务作业指导书等。确保将产品的每一技术要求正确转化成与产品实现相关的具体过程或程序。

对于关键过程，包括上线发布和卡片打印安装过程，应进行设计转换验证并保留相关设计转换活动验证记录。

软件生产和验证

软件验证的目的是检查验证所开发的软件已满足在需求规格说明书和软件技术要求中规定的所有需求。

软件验证阶段所检查的产品应是试生产或正式生产的产品。

产品正式生产前，按照合格供方考核评价的基本要求，选定合格的原材料供方（例如卡片、包装盒等），由质管部进行进货检验，检验合格的原材料可进入试生产。

由生产部进行样品工艺验证，负责完成样品的试生产，并对试生产验证记录进行分析总结，指出存在的问题和不足之处提出改进意见，分析、检查存在的问题，保证生产产品能够达到设计要求，对验证中所出现的问题要逐一整改落实。

产品样品生产出来后，由质量部进行产品自检。依据产品的技术要求规定的方法和项目进行性能试验，验证受检样品各项指标是否达到设计要求和相关标准。对发现的问题要仔细的分析原因，找出问题的根源。必要时经过设计更改后重新进行试验。最后形成样品自检报告。

根据相关法规，医疗器械需要进行注册检验。注册检验需在国家局认可的具有医疗器械检验资质的医疗器械检验机构检验，项目为产品技术要求要求的全项目。在产品样品生产出来后，由质量部送至具有检验资质的医疗器械检验机构，签订检验委托合同并进行检验。并准备送检的样本、文档等相关资料。最后由检验机构出具注册检验报告。

产品的生产和检验过程，经过验证后应编制成相关受控文件。包括《生产作业指导书》、《检验规程》等。在此阶段更新风险分析文档，评价生产和检验过程中的风险分析及控制措施情况。

本阶段主要参与人员为质量部、生产部成员，技术人员配合工作，计划工作应在生产验证阶段完成。

应对本阶段生成的各个文件进行评审。

本阶段所有输出工作产品应处于配置管理之下。

软件确认

儿童手部X射线影像处理软件采用与同类产品临床对比的软件确认方式。在产品完成自检和型式检验之后，技术部经理根据《医疗器械注册管理办法》结合2018年版的免临床目录提交临床试验资料的产品，无需进行临床试验，具体见儿童手部X射线影像处理软件的《临床评价资料》。

儿童手部X射线影像处理软件《临床评价资料》应经过评审，最终应处于配置管理之下。

在软件确认过程及以后的发布、维护过程中，项目组将继续搜集用户的使用需求反馈，以及来自内部人员的反馈，以便在后发行的版本中补充并完善。

《临床评价资料》评审完成后，质量部负责准备产品注册相关资料，开始产品注册流程。

配置管理计划

项目的配置管理活动应该按照配置管理计划来执行。参见《配置管理计划》。

风险管理计划

按照风险管理规程来管理项目的风险。详见《风险管理计划》。

3.5. 计划更新策略

在发生如下事件时，项目经理负责对产品开发计划进行修正：

- 到达某里程碑，在每个阶段结束后如果有必要对项目计划进行修订；

- 项目的范围发生变化；

- 当进度、工作量超出控制的范围需要对项目计划时间采取纠正时；

- 内部审核或外部审核导致的纠正活动；

- 风险管理、需求变更导致的纠正活动；

- 本计划的更新需要项目经理审核批准。